许昌市政府采购中心

招　标　文　件

采购单位：许昌市质量技术监督检验测试中心

招标编号：ZFCG－G201738-1号

项目名称：液相色谱仪、X射线荧光光谱仪等设备                      二○一七年三月二十日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市质量技术监督检验测试中心的委托，许昌市政府采购中心就“液相色谱仪、X射线荧光光谱仪等设备”采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：ZFCG－G201738-1号。

2、项目需求：A包：液相色谱仪；B包：X射线荧光光谱仪；C包：原子吸分光光度计；D包：微波消解仪；E包辛烷值测定机。

3、采购预算：A包：50万元；B包：240万元；C包：68万元；D包：25万元；E包200万元。

4、投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）A包、B包、C包必须为进口产品；

（3）授权代理商须提供厂家的授权证明；

（4）具有相应的经营范围。

5、报名方式：网上报名

（1）供应商须加入许昌市公共资源交易中心市场主体诚信库（注册流程见许昌公共资源交易网“通知公告”栏目）

（2）在报名期限内登录http://221.14.6.70:8088/ggzy进行网上报名（详情查看许昌公共资源交易网“资料下载”栏目中的<交易系统操作手册>）

（3）网上报名后，自行下载招标文件。

6、网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

7、未通过许昌公共资源交易网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

8、投标截止及开标时间：2017年4月18日9：00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

9、开标地点：许昌市公共资源交易中心开标三室。

10、集中采购机构、采购单位地址及联系方式

10.1集中采购机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李先生             联系电话：0374-2968687

10.2采购单位：许昌市质量技术监督检验测试中心

地址：许昌市魏都区天宝路

联系人：彭先生             联系电话：13069515118

许昌市政府采购中心

二〇一七年三月二十日

第二部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

A包：高效液相色谱仪（进口产品）

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四元梯度输液泵（含在线真空脱气机） | 1、串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程（20-90ul），主动电磁阀控制，自主溶剂压缩因子设置，可兼容普通液相色谱和超高效液相色谱 2、流速范围：应满足0.001~5.00ml/min，以0.001递增 *3、流速精度：＜0.07%RSD 4、流速准确度：＜±1% *5、延迟体积：＜900ul *6、最大耐受压力：不低于400bar 7、混合范围：0.0-100.0%以0.1%递增 8、真空脱气机：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，保证及时高效的脱气操作 9、柱塞清洗装置：自动运行，可编程控制开关。 | 套 | 1 |
| 2 | 自动进样器 | 1、自动进样器采用高压、阀进样技术，进样速度快，且进样系统中残留小 2、可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式，可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 3、自动进样器采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 *4、进样范围：0.1~100ul，增量为0.1ul 5、进样精密度：＜0.25% RSD 6、最快进样速度：不低于1000ul/min 7、样品容量：可放置130个2-ml样品瓶以上 8、样品残留：＜0.04%（启动洗针程序） 9、重复进样次数：1~99次/样品 *10、最高操作压力不低于550bar(8770psi),具有柱前衍生功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 二极管阵列检测器 | 1、光源：氘灯（无需其他任何光源） 2、二极管个数：不少于1000 *3、全范围二极管分辨率：优于 0.5nm 4、狭缝宽度：1、2、4、8、16nm，软件控制自动切换。 *5、检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图；实时观测紫外光谱图 6、最快采样速率(光谱和色谱)：120HZ *7、波长精度：0.1nm *8、基线噪音：<±3·10-6 AU，在 230/4 nm *9、基线漂移：<0.5*10-3 AU/h 在 230 nm 10、带宽：2～400nm，可设定步长0.1nm 11、光谱功能：3D光谱，等吸收图，具有峰纯度鉴定，未知峰最大吸收波长确定，一次进样提取任意波长下色谱图等功能，光谱库的自构建及检索。 12、可编程时间表：波长，峰宽，氘灯、钨灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式采样阈值，采样时间 13、自动进行温度和湿度调节，保证测量结果的稳定。 14、具有泄露报警功能 | 套 | 1 |
| 4 | 示差折光检测器 | *1、短期噪声：优于±2.5 x 10-9RIU 2、阀：自动吹扫和自动溶剂循环 3、温度控制范围: 室温以上5˚C -50˚C 4、性能：优于10ng 蔗糖最低检测限 | 套 | 1 |
| 5 | 恒温柱箱 | 1、与自动进样器一体化设计，最小死体积。 2、控温范围：温室上5℃~70℃. 3、控温速率：温室加热至40℃，5min； 4、控温精度：优于0.15℃ 5、控温准确度：优于0.5℃ 6、最大柱容量：可容纳30cm色谱柱2根 | 套 | 1 |
| 6 | 化学工作站软件 | - 全中文操作软件及在线帮助软件。 2、软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析 3、报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板 | 套 | 1 |
| 7 | 电脑及打印机 | 1、电脑CPU不低于二代酷睿i5处理器；内存不低于8G；硬盘不低于500G；屏幕尺寸不低于22ˊ；网卡；具有光驱； 2、激光A4黑白打印机。 | 套 | 1 |
| 8 | 附件 | 1、备用手拧接头，PEEK材质10个 2、2ml样品瓶，带有盖和垫500个 3、C18 4.6x250, 5u 色谱分析柱，蜂蜜氨基柱（视差用）1根 4、保护柱套件 1套 5、C18保护柱柱芯4个 6、备用柱塞密封垫2个 7、备用在线过滤芯10个 |  |  |

B包：全自动顺序式X射线荧光光谱仪（进口产品）

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动顺序式X射线荧光光谱仪 | 1． 应用范围 元素分析范围可以从氧(8O)到铀(92U)，要求准确分析8种元素：Ca、Si、Al、Fe、Na、Mg、S、K,并能测量P、Cl、Hg,Pb等环保标准要求的重元素，满足建材环保测量标准，供货方应提供完善的应用方法，浓度范围从g/g到100%，可以分析固体包括规则及不规则、粉末和玻璃熔片及液体样品。 2.货物要求 2.1 仪器类型：全自动顺序式X射线荧光光谱仪 2.2 内容：X射线荧光光谱仪，计算机控制及数据处理系统，打印机，循环冷却水系统，低噪音空气压缩机（根据仪器选择），稳压电源电源及制样设备（压片机、熔融机器）、其它附件、配件和工具。 3. 技术指标 3.1 仪器工作环境 3.1.1 电压： 220V AC±10 % 3.1.2 环境温度：10～35℃ 3.1.3 相对湿度： 20%～80% 3.2 X射线光管 3.2.1 形式：超尖锐端窗陶瓷光管 3.2.2 阳极材料：铑靶 *3.2.3 灯丝技术：长寿命灯丝，非钨灯丝，无衰减 3.2.4 最大功率：≥4kW 3.2.5 最大额定电压：≥60kV *3.2.6 最大额定电流：155mA 3.2.7 光管滤波片：≥ 4种材料 3.3 X射线发生器 3.3.1 最大输出功率：≥4kW *3.3.2 最大输出电压：≥60kV；20-60 kV，步进幅度1 kV *3.3.3 最大输出电流：155mA；10-155mA，步进幅度1 mA 3.3.4 稳定性：外电源波动1%时，优于0.0001 % 3.3.5 电源允许波动：220V AC±10 % 3.4 样品 3.4.1 样品种类：固体，粉末压片和玻璃熔片、液体样品。 *3.4.2 样品最大尺寸：直径50mm，高40mm *3.4.3红外样品优先识别系统 *3.4.4样品室需为双工位，预工作位和检测位需独立分开 3.5 测角仪 3.5.1 形式：θ/2θ独立驱动，直接光学定位， 3.5.2 角度重现性：优于±0.0001°，验收时可现场测试 3.5.4 扫描速度：最大为600°2θ/m 3.5.5 转换速度: 2400°2θ/m *3.5.6 分析腔温度：有快速的主动升温和降温装置，在环境温度10  40C时，温度小于31±0.05℃ 3.6 探测器 *3.6.1探测器系统：安装两个探测器（流气、闪烁），并可附加第三探测器 3.6.2探测器每秒钟最大计数（1%非线性时）： 流气正比计数器 ≥3000Kcps； 闪烁体计数器≥1500Kcps； 3.6.3 带电子信号处理器的双多道分析器，分析通道大于500道 *3.7 晶体：至少五块晶体，LiF200，LiF220，Ge111，PE002和PX1晶体，轻元素必须为弯晶,可选配2个固定道。 | 台 | 1 |
| 2 | 自动进样器 | 120位的全自动X，Y进样器，可自动识别融片和液体样品；带32以上样品杯，4个托盘、200个专用液体样品杯， PE麦拉膜 1000米。 | 套 | 1 |
| 3 | 软件及计算机系统 | 中英文软件 1.主操作软件有定性和定量功能、单标样定量功能, 拥有理论系数，经验系数和FP基本参数法计算功能；软件可以监控仪器状态，自动诊断功能，在线帮助功能 2.可以测量不规则样品； 3.自动校正功能，自动判别干扰谱线功能。 4 .ASC自动匹配标准工作曲线。 *5.宽范围无标样定量分析软件包-万能工作曲线：可以快速无标样定量分析块状规则样品、粉末压片、玻璃熔片。包括定性,谱图搜索,自动判别自动定量,峰重叠校正,基体校正,元素干扰校正谱图重叠对比。随软件包必须带含Na/Mg/AL/Si/P/S/K/Ca/Ti/V/Cr/Mn/Fe/Ni/Cu/Zn/Sr/Zr/Ba/Hf/Pb这些元素的标样和监控样。 | 套 | 1 |
| 4 | 计算机配置 | 计算机不小于双核，4G内存， 2 X 500G硬盘， DVD-R/W光驱， 21.5”LED显示器，A4激光打印机。 | 台 | 1 |
| 5 | 气动控制系统 | *设备整体动力为气动传导，仪器综合稳定高，稳定性： 取2个样品，使用不同的滤光片，不同的准直器，不同的晶体，不同的测量角度，不同的探测器，不同的电压电流，2个样品连续进出仪器，至少测量Al、Cu和Ba三个元素，12小时内连续测量不少于300次，强度统计相对误差必须小于0.05%，可现场验收 | 套 | 1 |
| 6 | 必要辅助设备 | 1.循环冷却水系统 一台：满足仪器要求 2.低噪音空气压缩机一台：满足仪器要求、 3.稳压电源一台：15KVA以上（含），满足仪器要求 4.压片机1台：40吨压力，含模具及50个样品环 5.振动磨：1台 入磨粒度：＜10mm，采用碳化钨研磨体，全封闭式，并有设定时间的开闭系统，时间范围可调。但要求配碳化钨磨盘1只，铬钢磨盘1只。 6.熔融炉1台：4头以上（含），要求配置熔样用的特制铂金坩埚8个（85g/个）。 7.随机零配件： 2年用零配件包 8.P10气体钢瓶用减压阀及压力表一套，氦气气体钢瓶用减压阀及压力表一套。 | 套 | 1 |

C包：原子吸收光谱仪项目（进口产品）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计主机 | 1.工作条件: 电源要求：230V （+5% — -10%），50/60 Hz；5000VA、 环境温度：15℃～35℃、 相对湿度：20～80%。 2.系统描述 台式设计原子吸收光谱仪，并列式设计火焰、石墨炉一体机。 3.光学系统和检测器 3.1 Littrow型单色器，实时双光束系统，全密封光纤光路； 自动选择波长和峰值定位； *3.2波长范围：不低于190-900nm ； 3.3光栅刻线密度：≥1800条/mm ； 3.4光栅闪耀波长：236nm;在整个波段都有高的光强度； *3.5光栅有效刻线面积：≥60mm×60mm； 3.6光谱带宽：不低于0.2、0.7、2.0nm； 3.7灯架数：≥8灯灯架，无需转动灯，自动选灯，自动准直，自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。 *3.8检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列，在紫外区和可见区都有最大的灵敏度，样品光束和参比光束同时检测，连接石墨炉系统可直接分析砷。 4.火焰系统 4.1气体控制：三路气体控制，全计算机控制和监视燃气、助燃气； 4.2安全保护：八重安全联锁:燃烧头识别,燃烧头安装,端盖安装,雾化器安装,水封,水位监控,火焰监控,高温监控,突然断电仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机； 4.3燃烧器系统：全钛燃烧头，火焰在光路中自动准直，燃烧器的垂直、水平位置自动调节，任意角度转动，自动位置最佳化。 4.4燃烧系统：可调式通用型雾化器，耐腐蚀，带宝石喷嘴，Ryton材料预混室； 4.5点火方式：计算机控制自动点火； 4.6排液系统：排液系统前置以利于随时检测，确保安全； 4.7火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等； 4.8兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯。 5.石墨炉系统 5.1气体控制：内、外气流由计算机分别单独控制，绝对分开，氩气消耗量＜0.7L/min； 5.2电源：直流电加热，避免交流电的周期性噪声，石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体； 5.3温度控制：TTC真实温度控制，随时监测石墨管的电流、电阻、电压和循环水的温度，进行实时功率补偿； 5.4石墨炉温度准确度≤±20℃； 5.5石墨管：一体化弧型平台石墨管，可实现30uL大体积进样，高温、中温、低温元素必须在同一根石墨管中测定； 5.6石墨炉开/关控制：气动式锁紧，软件指令控制，方便更换石墨管； 5.7石墨炉采用氘灯或交流塞曼背景校正，同时石墨炉采用全包式加热方式； *5.8 石墨炉必须配备摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程； 5.9零点校正：具有BOC零点漂移校正功能； 5.10石墨炉具有损坏报警装置，有效保护石墨电极，保证测试精度； 5.11石墨炉进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等。 5.12编程：可设置多达10步分析程序； *5.13石墨炉自动进样器：样品位140个，并带一个取样嘴清洗池。进样量1-99μL可调，增量1μL；可多次进样，清洗体积1.3mL；自动进样器由主机供电并由软件控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 操作软件 | 1.分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理； 2.数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 3.校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。 4.在中文版Windows 7下运行，软件具有中文界面，分析报告为中文报告； 5.支持高效液相色谱（HPLC）与AAS联用进行形态分析； 6.数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出； | 套 | 1 |
| 3 | 计算机配置 | 酷睿i5以上处理器，2G内存，500GB硬盘空间，DVD驱动器，19英寸液晶显示器，键盘，鼠标，WIN7系统； | 台 | 1 |
| 4 | 附件和备件 | 1.空气压缩机和废液分离：1套。 2.标准附件箱：1套（包括火焰、石墨炉、自动进样器）。 3.原装循环冷却系统：1套。 4.随机中文操作手册和英文操作手册各1套。中文操作手册不得少于200页。 5.进口空芯阴极元素灯：Cu、Pb、Fe、Mn、Cr、Cd、Ca、Mg、Zn、Ba各1支。 6. 进口一体化平台石墨管：40支；雾化器另备1只。 7. 高纯氩气1瓶（含瓶、99.999%氩气、减压阀）、乙炔气1瓶（含瓶、99.9%乙炔气、减压阀）。 | 套 | 1 |
| 5 | 验收要求 | 1.火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.4。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1试验程序进行。 2 .石墨炉灵敏度，20ppb Cu 进样20微升，吸光度大于0.1。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。 3 .石墨炉背景校正能力，大于200倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。 4 .以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 5.以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 |  |  |

D包：微波消解仪

| 序号 | 名称 | 技术功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消 解仪 | 1、微波频率：2450MHz。 2、工业级双磁控管（≥2 x 1200w）；微波最大输出功率：≥2200W，0-2200W 非脉冲连续自动变频控制。满足≥40个消解罐消解\萃取工作。 3、微波炉腔：316L不锈钢腔体，多层特氟隆防腐涂层，腔体体积≥65L。 4、*防爆安全炉门：六层钢结构自弹出防爆缓冲设计，炉门采用双重锁定自检系统。电子和机械双重控制。 5、温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 6、*主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：优于或等于0-330℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 7、*全罐温度监控系统：IR红外温度全罐监测，测温范围：优于或等于0-330℃，控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 8、*主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：优于或等于0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。 9、*全罐压力监控系统：顶部安全泄压片设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调。 10、*高通量罐架设计，金属部件设计可以让炉腔内的微波场随着罐架的旋转而搅拌，消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。 11、*消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性； 12、优于或等于液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 13、无线可视监控系统（选配）：高清摄像实时监测炉腔内反应过程，普通手机及平板电脑即可无线连接进行远程观察控制。 14、配备专用联体消解转子工具车，使转子装入和移出炉腔均不需手工操作。 15、消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低。 16、炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，排风量优于或等于5.8m3/min。15分钟从200℃降到60℃ 17、*要求工作温度250℃，压力不低于5MPA的工作条件下，40罐的消解罐转子能正常工作，适合特难溶样品的消解。（提供检测报告） 罐联体消解转子的技术参数： 1、*处理样品数：≥40 （高通量） 2、*消解转子结构：高强度合金转盘一体框架 3、*样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料防爆外罐。耐压≥10000psi，耐温≥600℃，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料 4、样品反应罐内罐：进口TFM材料 5、每个反应罐容积：≧45ml 6、最高设计压力： ≥10 MPa (1450psi) 7、最高工作压力：≥6.0MPa (800psi) 8、最高设计温度：≥300℃ 9、最高工作温度：≥250℃ 10、适用样品种类：食品，化妆品，环境，生物和药物等 | 台 | 1 |
| 2 | 配置要求 | ≥65升工业级双磁控管微波炉 | 台 | 1 |
|  |  | 红外全罐温度检测系统 | 套 | 1 |
|  |  | 压电晶体压力传感器 | 套 | 1 |
|  |  | 高精度铂电阻温度传感器 | 套 | 2 |
|  |  | 高压微波反应罐（其中：温压双控主控罐 1 套，宇航复合纤维外罐 40 套，微波反应内罐总成（TFM） | 套 | 40 |
|  |  | 可升降微波反应罐装卸车 | 辆 | 1 |
|  |  | 可装载≥40罐高强度合金消解转子框架（带压电晶体传感器） | 副 | 1 |
|  |  | ≥40孔溶样杯架 | 个 | 1 |
|  |  | 工具盒（其他附件若干） | 套 | 1 |
|  |  | 固定力矩电动工具 | 套 | 1 |
|  |  | ≥20孔赶酸仪 | 套 | 2 |

E包：辛烷值机等设备

| 序号 | 名称 | 技术功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛烷值测定机 | 1.符合标准：ASTM D2699-08、GB/T 5487-2015（研究法） ASTM D2700-08、GB/T 503-1995（马达法） 2.标准一体式气缸设计(内缸套，外缸套，缸盖)为一体式铸造，缸径82.55mm。 3.可与进口CFR辛烷值机主要部件（一体式气缸、活塞、活塞环、活塞销、曲轴、曲轴连杆、曲轴箱齿轮、进排气门、文式喉管、气门摇臂，化油器四通阀等）可互换，标准活塞冲程114.3mm 4.CFR曲轴箱，五组齿轮带双平衡模块及大容量机油润滑系统 5.仪器具备马达法、研究法两种标准试验方法；组合带轮，快速切换 6.*XP或window7、window8操作系统，内置工作曲线，大气压力自动补偿模块，自动液面搜寻 7.屏显爆震表、爆震信号可调节（展宽、放大） 8.压缩比自动调节，限位安全保护，设置紧急停止按钮，仪器实现异常情况下的紧急保护 *9.带机油过滤技术，有效保护及延长发动机使用寿命 10.标配机油预加热，提高仪器使用效率 11.进气门：合金面，带180°气门挡块 12.排气门：合金面，普通式，不带气门挡块 13.活塞：铸铁型 14.配置稳压电源 15.辛烷值测试范围：40～120 16.铸铁型气缸直径：82.55mm(3.25in) 17.铸铁型活塞冲程：114.3mm(4.5in) 18.排气量：0.61L(37.33in3) 19.压缩比调节范围：4:1～18:1 20.发动机转速：马达法（900±9）r/min 研究法（600±6）r/min 21.润滑油压力：172～207Kpa 22.润滑油温度：57±8℃（135±15℉） 23.冷却液温度：100±1.5℃（212±3℉） 24.进气温度：38±2.8℃（100±5℉） 25.马达法混合气温度：149±1.1℃（300±2℉） 26.研究法进气温度：52±1℃（标准大气压下）随大气压修正，保持在±1℃范围内 27.点火提前角：马达法ε5.0（26±1.5°） 研究法 （ 13°） 28.四油杯化油器 | 台 | 1 |
| 2 | 自动配 油器 | 1.10”或以上触摸屏式电脑操作界面。 2.配油量和参比燃料的ON/CN，按质量比自动配制参比燃料。 配置6个油箱 3.通过软件配置，可设置油箱的总数、油料种类及其物理参数。 4.程序可对泵和天平进行校准。 5.内部数据储存功能，可以与LIMS连接进行数据管理。 6.配置油样：自动方式。 *7. 配油精度：±0.02ON/CN或0.2g 8.配油容量：100-1000ml。 9.单次配油速度：小于4分钟 10.校准方式：自带校准程序 11.油箱：6个（可实现自动配油） | 台 | 1 |
| 3 | 石油产品蒸馏试验器 | 1.采用进口压缩机制冷 2.冷浴及量筒浴控温采用智能测控系统 3.蒸馏功率调节0～1200W连续可调 4.前置曲管式双管蒸馏试验器，可做平行试验 *5.冷浴： 0～65℃自动控温，连续可调，控温精度：±1℃ 6.量筒浴：0℃～室温，自动控制 7.蒸馏加热功率：0～1200W，连续可调 8.蒸馏形式：前置式双管蒸馏 9.冷凝管：连续平滑曲管 | 台 | 1 |
| 4 | 石油产品倾点、浊点、凝点、冷滤点试验器 | 1.四槽八孔，可同时作多组油样试验 2.智能化测控，自动控温，数字显示 3.第四槽可倾斜45°，温控仪自动计时，60s自动报警采用压缩机制冷 4.金属浴，不需酒精作为介质 5.试验浴外围不易结露 6.控温范围： 浴I： -20 ℃ ～ 10 ℃ 浴II：-28 ℃～ 10 ℃ 浴III： -35 ℃～10 ℃ 浴IV（可倾斜45°）： -68 ℃ ～ 10 ℃ 7.浴IV可倾斜45°，温控仪自动计时，60s自动报警 *8.控温精度： ±1℃ 9.冷浴试验槽： 四槽 10.冷浴试验孔： 八孔 | 台 | 1 |
| 5 | 石油产品运动粘度测定器 | 1.智能测控系统：高精度A/D系统、中文显示； 2.仪器控制浴明亮清晰； 3.加热功率:辅助加热1000W,主加热600W； 4.控温范围: 20、40、50、80、100℃； *5.控温精度：±0.1℃（高位数数字显示或选配温度计显示） 6.设定温度、显示温度、实际温度可以校正到：±0.01℃ | 台 | 1 |
| 6 | 石油产品闭口闪点试验器 | 1.半自动点火, 点火动作由机械传动系统完成 2.两档搅拌速度，分别为100±10转/分 和250±10转/分, 可自行切换 3.电压调整对加热功率进行控制，电压设定范围： 0～220V 4.具有市电补偿功能(不受外界电压变化影响) 5.仪器集成气管架，可以采用煤气、丁烷气、液化气等多种气体引火 6.试验火焰球大小可通过气体流量调节阀调节 7.电炉有冷却装置，能缩短中间等待冷却时间。 8.箍环式电加热器 ：500W 9.搅拌电机 ：可变速，100转/分和250转/分，精度：±10转/分 10.点火电机 ：交流电机，24转/分 11.冷却速率 ：12～14 ℃/分 12.标准油杯 引火源 ：丁烷、煤气或液化气 引火器孔径 ： 0.7mm | 台 | 1 |
| 7 | 汽油和航空燃料实际胶质试验器（含空压机） | 1. 蒸发浴为三孔或以上金属浴，可同时做多个油样试验。 2. 蒸发浴温度自动控制，液晶显示。 3. 蒸发时间自动控制并报警。 4. 流量计控制进气流量，直观方便。 5. 配置稳压过滤装置，二级减压。 6. 配置空压机 7. 蒸发浴温度 160℃~165℃，自动控制，液晶显示 8. 试验孔温度： 150℃~160℃ 9. 空气压力：≤35kPa 10. 空气流量： 36 L/min±3.6 L/min，流量计控制 11. 加热功率： 3000-3500W | 台 | 1 |
| 8 | 石油产品密度试验器 | 1.密度试验专用恒温浴 2.可同时进行二种油样的密度测定 3.使用温度范围：室温～100℃（可配置制冷器后，使用温度范围可在15℃～100℃） *3.控温精度：±0.5℃ 4.加热功率：800W 5.电源：AC198-242V 49-51Hz 6.浴缸容积：Φ300×300mm 7.试样筒容积：500ml 8.电动搅拌器：电动机功率15W，搅拌叶轮为Φ50mm转速为1400转/分 9.温度计：测量范围-20℃～＋102℃，最小分度值为±0.5℃ | 台 | 1 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标文件不得复制招标文件中的技术参数，所投设备技术参数应在生产厂家提供的印刷彩页上得到验证，否则为无效投标。

3、投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

4、中标人领取中标通知书时，进口产品主要配置须向采购单位提供国内代理机构的授权证书原件；国内产品主要配置须向采购单位提供生产厂家的授权证明书原件，否则取消中标人的中标资格。

5、投标文件中须提供“货物需求” 中加“*”号生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中对招标文件响应程度的基本分。

6、关于进口产品的规定

《政府采购进口产品管理办法》第一章第三条“本办法所称的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》关于关境和海关特殊监管区域产品认定：

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

如果中标人所提供产品不符合上述关于进口产品的定义,采购人拒绝接收。

7、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

10、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

11、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

12、签订合同时中标单位需要向采购单位预交中标总额9%履约保证金。如果中标单位不能按期交货，或交货不能满足招标文件要求的，采购单位可以终止合同。（E包）

13、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格后，凭验收报告付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

14、采购预算：A包：50万元；B包：240万元；C包：68万元；D包：25万元；E包200万元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件；按照第二部分“其他要求”中相关要求向采购单位提交相应材料；否则取消其中标资格。

3、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在法定时间内详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

4、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

5、中标人须在评标结束之时24小时内向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

6、在投标截止时间前提交A包：10000元；B包：48000元；C包：13000元；D包：5000元；E包40000元的投标保证金。

7、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

8、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、许昌公共资源交易网。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、投标文件中偏离表与生产厂家证明文件不一致的，以生产厂家证明文件为准。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3投标文件中没有提供所投产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数的；

13.4不满足特别提示第1条要求的；

13.5不满足其它要求第1-3、11条要求的；

13.6不响应付款方式的；

13.7投标报价超出预算上限的；

13.8不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评审现场实施监督的，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商” ；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前 7天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并通知所有购买招标文件的每一投标人。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并通知已购买招标文件的每一投标人。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为30天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交A包：10000元；B包：48000元；C包：13000元；D包：5000元；E包40000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2966228。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询。为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心财务室办理退款手续。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派授权代表参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。对于分项报价缺项或漏项金额超过投标总报价3％的将视为有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序确定中标单位。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位和备选中标单位。

26.4评分办法及评分标准

A、B、C、D、E包均采用综合评分法，满分100分。

26.4.1信誉5分

26.4.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。

26.4.1.2投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（须提供投标截止前三个月内任意一个月的缴纳税收的证明或主管部门出具的纳税情况证明），无不良信息者每项得1分，满分2分。

26.4.3售后服务5分

26.4.3.1在河南省内设有常驻售后服务人员的（须提供服务人员联系电话和生产厂家的证明材料）得2分，没有不得分。

26.4.3.2免费保修时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年，加1分，满分3分。

26.4.4投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰，无差错得1分，所提供资料充实、准确完整得1分。

26.4.5业绩8分

A B C包：2014年以来具有类似项目业绩，合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准、合同应为进口产品合同）

D包：2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在20万以上（含20万），合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

E包：2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在100万以上（含100万），合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准、以辛烷值机合同为依据）

26.4. 6对招标文件的响应程度40分

26.4.1.5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.2.5.2满足招标文件技术要求30分，货物需求中加“*”部分的技术参数每优于招标文件一项的加0.5分。满分30分。

26.4.7投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

26.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.8根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

26.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）和《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品（投标人须在投标文件中提供所投产品属于节能清单和环境标志清单的证明材料）。

26.10根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.11根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标人产品如果是最新一期环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.12投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 本次招标，合同将授予由评标委员会推荐的投标文件符合招标文件要求、综合评价最优、报价最合理、能提供最佳服务、有良好的执行合同能力的投标人。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，评委会将对备选中标单位乃至依次类推的下一个投标人资格作出类似的审查，直至最终确定拟中标单位和备选中标单位。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将公示中标结果，7日内如无异议，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分 合同书 （样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日许昌市政府采购中心签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

业绩情况表

| 序号 | 购买单位 | 设备名称 | 金 额 | 销售时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

年   月   日

附件6

投标保证金

投标保证金可以是转帐、电汇。

附件7

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件8

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件9

售后服务承诺

附件10

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、业绩证明文件复印件

8、财务状况资料复印件

9、相关授权书原件

10、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

附件11

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017    号 的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表

（3）投标偏离表（或技术方案）

（4）销售业绩情况表

（5）金额为人民币       投标保证金

（6）拟投入技术人员情况表

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权书

（9）售后服务承诺

（10）资格证明文件

（11）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为30个工作日。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件12

关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017 号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、业绩证明文件

8、财务状况资料

9、法定代表人授权书和相关授权书

10、其他有关资料、证明文件

11、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

12、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：