氩气高频电刀

采购数量：一套

知名品牌，市场占有率高，设备主要用于内镜下各种治疗。

集切割、凝血、双极、AIC氩气技术为一体，适合不同手术的要求，独具的内镜操作模式，氩气输出量可低至0.1升/分钟，可以配合各类软式和硬式内镜进行氩气操作

氩气高频电刀(集氩气控制器与高频电刀于一体)，具有很强的操作性与适用性

人性化的面板功能设计，操作简便。

A I C （Argon Ion Coagulation）技术，双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min,满足最精细的腔内凝血到最快速度的大面积止血

氩气输出具有堵气检测功能，实时监测喷嘴压力，避免喷嘴栓塞。

AUTO-ADJ自适应压力调整，允许0.20-0.50MPa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制

氩气高频电刀具备PPS(Power Peak System)(功率峰值补偿系统)智能地提供毫秒级的功率补偿以满足初始切割时对功率的额外要求

★无外置风扇散热，适用于层流净化手术室。

功能齐全，简便实用，为手术中的止血和组织灭活提供了有效而又经济的方法。

★连接内镜下器械使用专用接口，不设多余接口，防止误连接。

电源：220V±22V， 50Hz±1Hz；

工作频率：416KHz；

设备的额定功率：1100VA±10%

额定输出功率：200W

a)混切1：0-200W

b)混切2：0-150W

c)混切3：0-100W

d)喷凝1：0-80W

e)喷凝2：0-80W

f)喷凝3：0-80W

整机功耗：1100VA

氩气流量输出技术参数

氩气流量输出范围 0.1-5L/min

氩气流量调节精度 0.1L/min（0.1-2.0L/min）; 0.5L/min（2.0-5.0L/min）

堵塞报警：＞0.1Mpa 报警

氩气纯度 ≥99.99%

氩气输入压力 0.2-0.65MPa

供气系统 A4L-8L的医用氩气瓶，充装容量9.5-16Mpa。

19.配置要求:

中性电极          10片     极板导线              1条

防水双脚开关      1只      氩气软电极            1条

氩气瓶           2个

氩气台车          1辆      高频线                1条