许昌市东城区天宝社区卫生服务中心医疗设备招标项目

招 标 文 件

项目编号：JZFCG-G2017031号

采 购 人：许昌市疾病预防控制中心

招标代理：河南兴建建设管理有限公司

二零一七年    月     日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 投标文件的格式及组成

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

第一部分 投标邀请函

受许昌市疾病预防控制中心的委托,河南兴建建设管理有限公司就“许昌市东城区天宝社区卫生服务中心医疗设备”招标项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：JZFCG-G2017031号

2、采购内容：

A包：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.诊断床 | 10台 |
| 2.听诊器 | 10个 |
| 3.血压计 | 10台 |
| 4.体温计 | 10盒 |
| 5.观片灯 | 3台 |
| 6.血糖仪 | 5台 |
| 7.出诊箱 | 5个 |
| 8.治疗推车 | 2台 |
| 9.医用制氧机 | 1台 |
| 10.电动吸引器 | 1台 |
| 11.简易手术包 | 5个 |
| 12.可调式输液椅 | 10台 |
| 13.手推式抢救车 | 2台 |
| 14.脉枕 | 10个 |
| 15.针灸器械包 | 5个 |
| 16.火罐 | 5套 |
| 17.妇科检查床 | 1台 |
| 18.紫外线灯车 | 1台 |
| 19.冷藏包 | 5个 |
| 20.冰箱 | 4台 |
| 21.冰箱 | 1台 |
| 22.恒温箱 | 1台 |
| 23.药品柜 | 4台 |
| 24.中药饮片调剂柜 | 2台 |
| 25.中药饮片调剂台 | 1台 |
| 26.高压蒸汽消毒器 | 1台 |
| 27.常温冷藏柜 | 1台 |
| 28.低温冷藏柜 | 1台 |

B包：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.彩超 | 1台 |
| 2.DR数字化摄影系统 | 1台 |

C包：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.显微镜 | 1台 |
| 2.离心机 | 1台 |
| 3.全自动血细胞分析仪 | 1台 |
| 4.尿常规分析仪 | 1台 |
| 5.全自动生化分析仪 | 1台 |

D包：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.心电图机 | 1台 |
| 2.电子阴道镜 | 1台 |
| 3.心电监护仪 | 1台 |
| 4.儿童综合素质评估系统 | 1套 |
| 5.听力筛查仪 | 1台 |
| 6.健康教育影像设备 | 1台 |
| 7.电脑 | 4台 |
| 8.打印机 | 1台 |
| 9.电话 | 1台 |
| 10.预防接种数字化门诊系统 | 1套 |
| 11.健康小屋体检系统 | 1套 |

E包：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.中药熏蒸床 | 1台 |
| 2.自动温热间歇牵引系统 | 1台 |
| 3.四肢联动康复训练仪 | 1台 |
| 4.医用生物陶瓷热敷袋 | 1套 |
| 5.骨质疏松治疗仪 | 1台 |
| 6.电脑中频治疗仪 | 2台 |

F包：流动体检车

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.流动体检车 | 1台 |

- 采购预算：A包77275元、B包1045000元、C包431698元、D包616682元、E包295700元 、F包：750000元

- 投标条件：

- A、B、C、D、E、包：

（1）符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条之规定。

（2）投标公司须具有医疗器械经营许可证、并具有针对此次招标的相应经营范围。

（3）本次采购不接受联合体投标。

F包：

- 符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条之规定。

- 具有相应的经营范围和履行合同所必须的专业技术服务能力。

- 须为所投车辆的生产制造厂家或厂家授权代理商，所投车辆具有工信部车辆公告、并出具车辆生产厂家证明文件。

- 本次采购不接受联合体投标。

5、招标文件售价：人民币300元/包，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

6、报名方式：网上报名

（1）供应商须加入许昌市公共资源交易中心市场主体诚信库（注册流程见许昌公共资源交易网“通知公告”栏目）

（2）在报名期限内登录http://221.14.6.70:8088/ggzy进行网上报名（详情查看许昌公共资源交易网“资料下载”栏目中的<交易系统操作手册>）

- 网上报名后，自行下载招标文件。

- 7、网上下载招标文件时间：在投标文件递交截止时间前均可参与网上报名。

8、未通过许昌市公共资源交易网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

9、投标截止及开标时间：2017年 6 月22日 9：00 （北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

10、开标地点：许昌市公共资源交易中心三楼开标四室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）11、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《许昌公共资源交易网》上发布。

12、采购单位及地址

采购单位：许昌市疾病预防控制中心

联系人：薛主任

联系电话：13837485726

地址：许昌市东城区八一东路3699号

招标代理：河南兴建建设管理有限公司

联系人：杨经理

联系电话：0374-3393626

第二部分　货物需求及其它要求

- 项目需求

技术参数及基本要求;

A包

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断床 | 10台 | 规格：190★60★60cm |
| 2 | 听诊器 | 10个 | 医用听诊 声音清晰 纯铜听头 |
| 3 | 血压计 | 10台 | 适用部位：上臂，保健盒包装 携带存储方便。双刻度显示，读数准。试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出。 |
| 4 | 体温计 | 10盒 | 三角棒形玻璃体温计，测量部位：腋温。 |
| 5 | 观灯片 | 3台 | 铝合金双联可调光，用于观察各种标准尺寸的X线胶片。光线柔和，观片清晰，观插片灵活方便。 |
| 6 | 血糖仪 | 5台 | 精准医用，语音播报，250组记忆值，大屏背光，8秒快速检测，微量采血。仅需1UL血量。 |
| 7 | 出诊箱 | 5个 | 金属药箱，经久耐用。 |
| 8 | 治疗推车 | 2台 | 不锈钢车身，静音轮。 |
| 9 | 医用制氧机 | 1台 | 氧气浓度：93%±3%（1-3.5L/min）。 |
| 10 | 电动吸引器 | 1台 | 负压值范围：≥0.08MPA（600mmHg）。 负压调节范围：0.02MPA（150mmHg） |
| 11 | 简易手术包 | 5个 | 14cm器械包16件 |
| 12 | 可调式输液椅 | 10台 | 全躺式联动设计，带脚踏。 |
| 13 | 手推式抢救车 | 2台 | 不锈钢车身，静音轮。 |
| 14 | 脉枕 | 10个 | 面料舒适，珍珠棉填充物。 |
| 15 | 针灸器械包 | 5个 | 钢质优良，不易氧化。 |
| 16 | 火罐 | 5套 | 玻璃罐12个，硅胶罐6个。 |
| 17 | 妇科检查床 | 1台 | 双开门卧式可折叠可平躺 多角度调节 为孕妇病人 量身打造 |
| 18 | 紫外线灯车 | 1台 | 定时功能，折叠设计，180°旋转。 |
| 19 | 冷藏包 | 5个 | 冰砖2个，胰岛素冰条2个，包尺寸：22.5★16★16cm |
| 20 | 恒温箱 | 1台 | 带定时功能，304不锈钢内胆。可链接电脑与打印机。 |
| 21 | 药品柜 | 4台 | 全钢材质。 |
| 22 | 中药饮片调剂柜 | 2台 | 不锈钢材质，57斗。 |
| 23 | 中药饮片调剂台 | 1台 | 不锈钢材质。 |
| 24 | 高压蒸汽消毒器 | 1台 | 消毒容积：35L。可选温度：105-134摄氏度。 |
| 25 | 常温冷藏柜 | 1台 | ≥600立升，双开门卧式 |
| 26 | 低温冷藏柜 | 1台 | ≥600立升，双开门卧式 |
| 27 | 冰箱 | 4台 | ≥50立升，单开门立式 |
| 28 | 冰箱 | 1台 | ≥170立升，双开门立式 |

B包

1、设备名称：彩超

数量：1台

技术参数：

一、投标产品要求：

★投标产品入选中国医学装备协会（医装协发[2015]1号）优秀国产医疗设备产品目录B型或以上台式彩色多普勒超声波诊断仪型号。（进口品牌需提供注册证）

用于腹部、妇产科、产科、心脏、外周血管等临床超声诊断检查，要求基于Windows系统，具备软件升级能力，能满足将来不断扩展的临床应用需求。

二、主要规格及系统概述：

彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

1.1≥18英寸彩色液晶显示器

1.2二维灰阶成像

1.3彩色多谱勒成像

1.4PW频谱多谱勒成像

1.5反向脉冲谐波成像

1.6B Flow 实时灰阶血流

1.7弹性成像功能（须提供注册检验报告证明）

1.8实时三维（4D）成像

1.9实时解剖M型

1.10彩色M型

1.11★键盘有专用“实时三维按键”按键（提供照片证明）

1.12★超声主机操作系统：Windows 操作系统（非嵌入式平台，具备连续升级能力）

1.13一体化剪贴板：在屏幕右侧实时显示当前保存的图像及电影文件，可随时调用或删除（提供证明图片）

测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

一般测量：距离、面积、周长、容积、角度

专业测量软件包：腹部、妇科、产科、小器官、心脏、矫形外科、外周血管等、测量数据自动记入报告系统

妇科/产科专用测量及分析，具备双胞胎测量、生长曲线

IMT血管内膜自动测量

TEI心脏测量

自动容积测量

★超声影像无线传输模块：可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的无线传输，在平板电脑上实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理。

接口：

4.1BNC接口、VGA接口、打印机接口、USB 、HDMI、RJ45等。

4.2音频输出、音频输入、MIC、脚踏开关接口、复合视频等。

内置 DVD R/W 刻录光驱

三、技术参数及要求

系统通用功能

★监视器:≥18寸高清专业医用液晶显示器，显示器具备可调节参数按键，显示器多向旋转。

支臂为自由臂式设计：可左右旋转（旋转角度大于180°）、可独立于操作面板上下调节。（提供图片证明）

★探头接口: ≥4个 ，排列整齐，全部激活，并可通用互换，任何接口容积探头可即插即用

★≥8寸触摸屏操作，可用于调节控制仪器参数（提供照片证明）

★操作面板简单明了，面板上只布局常用的操作功能按键，对不常用的字符采用抽屉式可隐藏PC键盘设计，方便输入同时提高医生工作效率。（提供抽拉PC键盘照片证明）

★超声主机操作面板上具有探头放置槽：≥6个

1.7系统可调动态范围：不窄于30-280dB，并且可视可调(提供证明图片)

1.8统可调增益范围：0-250dB，并且可视可调(提供证明图片)

★1.9探头规格：腹部探头及线阵探头最大有效阵元数≥192阵元（提供注册检验报告）

1.9.1凸阵探头2.0-6.0 MHz（提供证明图片）

1.9.2 线阵探头4.0-15 MHz（提供证明图片）

1.9.3心脏探头2.0-4.4MHz

1.9.4阴超探头4.0~9.0 MHz(提供证明图片)

1.9.5腹部探头最大探测深度≥280mm（提供注册检验报告证明）

频谱多普勒：

★取样宽度及位置范围：0.5mm～36mm（提供最大及最小值证明图片）

具有频谱自动测量、半自动测量、手动测量，显示测量结果数据项≥12项（提供证明图片）

实时三维成像（4D）

★文件存储格式：JPG、AVI、Vol、Vols (提供证明图片)

★实时三维拥有自主知识产权或发明专利（须提供证明）

可配置同品牌超声影像工作站，提供软件著作权证书

★四．商务要求

1、投标产品的生产厂商在河南省注册有专业售后服务机构（提供生产厂商在河南省服务机构的执照）

2、制造商具有国家发展和改革委员会颁发的“国家认定企业技术中心”荣誉 (提供有效证明)

3、造厂商通过ISO9001\ ISO134851 \CE认证(提供有效证明)

4、产品通过FDA认证(提供有效证明)

2、设备名称：DR数字化摄影系统

数量：1台

技术参数：

性能特点及用途：

具有采集、存储、传输等数字图像功能，分辨率高和处理功能强大。供骨科、病房、急诊室、手术室、ICU等，用于全数字化胸片及头颅、腹部、脊椎、骨盆、四肢摄片等全身检查诊断，能满足立位、卧位、坐姿和各种常规投照角度的拍片要求。

1、高频高压发生器（提供发明专利证书）

1.1管电压：40 kV～150kV

1.2管电流：10 mA～630mA

1.3加载时间：2 ms～10000ms

1.4电流时间积：0.1 mAs～630mAs

1.5输出标称电功率：50kW

1.6输入电源电压：AC380V

1.7输入电源频率：50Hz

★1.8工作频率400kHz

1.9防过载功能

1.10自动曝光控制（AEC）功能

2、微机控制台

2.1有人体体位条件存储选择，还可根据客户需要设置。

2.2有单摄片、单透视、摄透（开机默认为摄片模式）、透摄（开机默认为透视模式）四种操作模式。

2.3管电压、管电流、加载时间和电流时间积显示。

2.4球管、大小焦、滤线栅切换功能。

★2.5具有训管、灯丝起始值自动校准功能，提供计算机软件著作权登记证书。

★2.6具有医用X射线高频高压发生器摄影控制系统，提供著作权登记证书。

2.7支持AEC功能，以及AEC基准值修改设置。

2.8支持中英文界面切换。

2.9系统时间显示功能。

★2.10触摸屏校准功能。

2.11报告打印：检查类型选择、查询条件、报告编辑、保存报告、放弃修改、输入检查所见、输入意见建议、更新模板、模版预览、快速写入，最后连接打印机直接打印诊断报告。

2.12胶片打印：选择打印机、测试打印机、快捷设置布局、不规则布局、选择当前屏图，选择当前序列图，选择全部图，添加删除图像、多页打印、放大缩小、图像移动、调节窗宽窗位、全局操作、图像复位。

3、 X射线管组件

3.1标称管电压：125kV

3.2双焦点：0.6mm（小焦点）/1.5mm（大焦点）

3.3靶角：14°

3.4阳极热容量：200KHU

4、限束器

4.1固有滤过：1.0mm Al /75kV

4.2限束器启闭应轻便、灵活、可靠，在实际运用时，能调节出任意大小的矩形照射野；光电定位定时30秒,自动关闭。

5、摄影架（UC臂型）

5.1弯臂沿立柱上下移动范围：700mm～1700mm，偏差应在±5%范围内，电动；

5.2弯臂绕转动中心转动范围：0°～90°～+108°，电动；

5.3平板探测器应可手动调节，旋转角度为：±15°、0°、±45°；

5.4 X射线管支架沿弯臂移动距离（简称焦屏距）：1000～1800mm，电动；

5.5运动部件应有制动装置，制动力：≥100N；

5.6机械运动控制功能：除平板探测器旋转需手动控制外，其他各项机械运动均为电动控制。

5.7 X射线管组件上应配有控制装置，可控制机械部分所有电动操作，配有彩色触摸屏，可显示和修改、存储控制参数。

6、移动摄影床

6.1床面尺寸：2000mm×625mm

6.2床面高：680mm

6.3操作方式：手动；

6.4承重：≥200kg

7、滤线栅

7.1滤线栅规格尺寸：18＂×18＂的铝基栅；

7.2栅焦距：f0=130cm；

7.3栅格比：r≥8：1；

7.4栅密度：N≥103Lines/Inch

8、平板探测器

★8.1闪烁体材料：非晶硅碘化铯

★8.2像素尺寸：127μm

8.3成像区域：423mm×423mm

★8.4采集矩阵：3,268×3,268px

★8.5空间分辨率≥3.9lp/mm

8.6成像时间≤7s

8.7预览时间≤4s

9、图像采集系统

★9.1自动曝光控制功能：高压发生器应有自动曝光控制功能，可控的最短辐照时间为4ms。

9.2采集影像：应能录入病人信息和检查信息，并进行Dicom3.0图像采集、影像预览、接受图像或者拒绝图像，并能自动发送或者手动发送图像。

9.3图像显示：曝光后，采集的影像应能自动加载于处理界面中。

9.4图像处理：具有图像预处理及后处理功能。实时图像存储、图像放大缩小、图像亮度调节、图像对比度调节、图像旋转、图像翻转、图像剪裁、图像反相、图像传输，全幅面的显示图像、并能进行多种方式查询、编辑、打印、刻录等。

9.5信息管理：应能对患者及图像信息进行管理。并对原始图像进行无损压缩的存档。

9.6符合DICOM3.0 100M网络传输，并负责网络联接配套。

9.7可自由扩展工作站、归档、打印机等。

9.8系统采用数据库管理，应能进行、检索、统计。

9.9系统作为PACS的基本单元，作为医院数字化的一部分，可与院内局域网相连，组建RIS或PACS系统。

10、显示器

10.1屏幕范围：23＂以上

10.2类型：彩色液晶

10.3分辨率：1280×1024

11、工作站主机

11.1CPU：3.7GHz

11.2内存：4G。硬盘：500G

11.3基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

11.4 GOP专用处理板及专用处理软件包

11.5系统接口：1000M网络接口、DICOM3.0接口、VGA/DVI/DGA显示输出接口、标准RS232接口、USB端口6个以上；

11.6光驱：CD/DVD 超级多重驱动以上（可进行CD/DVD 的读取、写入）

11.7 PCI插槽：2个以上空插槽（PCIx1、PCI-Express）

11.8 OS：Microsoft Windows 7 Professional (32 bit)

12、整机保修二年

13、河南省有售后服务站（提供相关证明文件及售后服务人员联系方式）

★14、为保证机器整体性能和开机率要求：高频高压发生器、X射线管组件、限束器、摄影架（UC臂型）、平板探测器、图像采集系统统一厂家生产，提供注册证明材料。

15、配置要求：

1、高频高压发生器一台

2、X 射线管一套

3、平板探测器一台

4、滤线栅一块

5、UC臂机架 一套

6、采集工作站（含电脑主机，显示器，采集软件）一套

7、高压电缆一副

8、操作控制台

9、进口品牌双通道激光胶片打印机一台

C包

1、设备名称：显微镜

数量：1台

技术参数：

镜筒：单目观察筒。放大倍率：64-640倍。目镜：16X。单层金属平台：单层金属工作台。带转动光澜盘。切片夹。

2、设备名称：离心机

数量：1台

技术参数：

- 规格：20ML★6孔。

台式电动（低速）离心机适用于医院化验室、诊所、生物化学实验室，生物制品实验室所进行的定性分析，作血浆、血清、尿素及疫苗制造等用。

二、技术参数：

1、工作电源：220V 50HZ

2、最高转速：4000r/min

3、最大相对离心力：1435-2325×g

4、工作容量：6×20ml /12×20ml

5、最高转速4000r/min无级调速

3、设备名称：全自动血细胞分析仪

数量：1台

技术参数：

- 参数要求：
★1、测量原理：采用多角度（≥3角度）激光散射流式细胞技术进行WBC五分类 
★2、测量参数：可提供≥29项报告参数，能提供三维立体图
3、在同一个通道内使用同一种方法实现白细胞五分类，以避免不同通道和不同方法引入的系统误差
4、检测速度：≥60个/小时
5、测试模式：全血模式和预稀释模式
★6、样本用量：全血≤20ul，预稀释≤20ul
★7、进样平台容量：≥50个
★8、试剂种类（含清洗液）≤4种
9、仪器具有网织红细胞检测功能
10、数据储存：≥20万个测试结果
11、校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，能够自动绘制质控图
12、参考范围：具有9组不同人群正常范围参数限设定功能
13、仪器具有USB端口、RS232串口；支持LIS/HIS系统
14、清洗功能：血样稀释、自动冲洗一体化，采样针和开关机自动清洗功能
15、具有WBC、RBC、HGB、PLT等项目两种单位选择
16、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。
17、报警功能：仪器具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警功能
18、配置：品牌电脑和激光打印机
二、服务及其它要求
1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证
2、售后服务：在河南省内设有仪器厂家直属售后服务机构（提供证件），配备专职服务工程师（提供证明），24小时全天候响应，2个工作日内上门服务。

4、设备名称：尿常规分析仪

数量：1台

技术参数：

尿液分析仪技术参数和要求

一、技术要求：

1、测定原理：反射光电比色法

2、光源系统：采用冷光源测定系统

★3、测定速度≥510条/小时

★4、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

5、工作方式：自动连续测试，单条测试

6、显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示

★7、仪器能准确感应尿试纸条的数量

8、仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到得试纸条送入仪器内部

9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

★10、打印：内置热敏打印机打印测试结果，及尿液样本的颜色和浑浊度

11、仪器具有自检和故障识别功能

★12、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

13、存储功能：≥9000个测量结果

14、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

15、输出端口：仪器有串口、并口、USB端口和PS/2输入口★16、电源：可在100V—240V下工作

二、商务及其它要求

1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证

★2、制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液（提供证件）

3、售后服务：制造商在河南省设有直属售后服务机构（提供相关证明），技术服务工程师（提供相关证明），做到立即响应，1个工作日内上门服务

5、设备名称：全自动生化分析仪

数量：1台

技术参数：

1 产品要求 国内知名品牌，全自动分立式生化分析仪
2 主要技术性能
★2.1 检测速度 生化比色分析恒速≥600 测试/小时
加电解质速度最大≥1000测试/小时
2.2 检测方法 要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法，电极法等
2.3 定标方法 单点线性、两点线性、多点线性、非线性，具有至少6种定标公式      
2.4 急诊检测能力 急诊样本可以随时插入并优先检测
2.5 待机功能 具有24小时连续开机，自动休眠
3 光学系统
3.1 光源 长寿命卤素灯，光源灯自动休眠，光源灯水冷散热
3.2 分光方式 全息凹面平像场光栅，后分光方式
3.3 波长数量及范围 波长数量≥12个，波长范围要求340-800nm 
★3.4 吸光度测试范围 0-6.0ABS      
3.5 杂散光 当测定波长位340nm时，吸光度不小于4.0
4 温控系统

4.1 反应盘温控方式 非水浴免维护免保养的恒温方式（不接受其它温控方式）    
5 样本系统
5.1 进样方式 智能灵活，圆盘式进样
5.2 样本针功能 液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。可选配样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）。
★5.3 样本量 2--75 ul，0.1ul递增    
5.4 样本位 ≥95样本（不含软件扩展位）   
5.5 样本类型 血清、血浆、尿液、脑脊液等
5.6 样本携带污染率 ≤0.1%
5.7 样本管 原始采血管或其他试管
6 试剂系统
★6.1 试剂量 5--400 ul，0.5ul递增   
★6.2 试剂位 ≥160个  
6.3 试剂冷藏 24小时独立水冷系统，冷藏温度2℃～8℃
6.4 试剂开放性 可原厂试剂进行配套，也可完全开放
6.5 条码功能 具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则
★6.6 试剂盘 独立的试剂盘≥2个    
6.7 试剂配套性要求 同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥50项，并提供注册证目录，注册证复印件附后，不提交目录者不予采购。  
6.8 试剂扩容技术 具有多个项目同一试剂和四种试剂项目测试功能
6.9 备用试剂位 同一项目可安排三个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，第二个报警缺少试剂时自动到第三试剂位抽取试剂。
★6.10 溯源体系 提供与仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品的注册证，且经药监局注册的项目校准品≥25种。原厂校准品应能提供可溯源性文献
7 反应系统
★7.1 反应位及杯材质 ≥120个UV硬质材料（可选配石英比色杯）。
7.2 最小反应体积 110ul   
7.3 最长反应时间 10分钟
8 清洗及搅拌系统
8.1 清洗用水 清洗用水采用恒温预热系统、水脱气装置
8.2 搅拌系统 搅拌针≥2根，加入试剂后立即混匀，试剂样本针具有内外镜面抛光技术，减少污染携带率
8.2 耗水量 ≤25L/H
8.3 清洗通道 提供两通道清洗液系统；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗。
9 软件系统
9.1 软件管理功能 多级权限管理，保证数据信息安全
9.2 监控功能 比色杯在线监控，实时杯空白，可实时显示项目反应全部过程，测试过程可自动跳过不合格的比色杯并标记
9.3 预稀释/重测功能 软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，对此类样本自动样本重测、预稀释重测，稀释倍数最大可达250倍。  
★9.4 数据重置功能 对于测试异常样本（底物耗尽、超线性范围等）能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测
9.5 酶线性核查、拓展功能 自动核查搜索酶线性反应区间，自动获得真实结果
10 售后服务
10.1 安装培训 免费安装、调试、人员培训
10.2 售后服务机构 厂家在省内有直属的售后服务机构（提供证明），工程师1小时内响应，24小时到位服务
10.3 质保期 整机质保一年；终身免费维护保养

D包

1、设备名称：心电图机

数量：1台

技术参数：

| 序号 | 条款 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导 联 | 标准12导联 |
| 2 | 采 样 率 | 12位/1000Hz（12导联同步采集） |
| 3 | 工作模式 | 手动、自动、节律、存储四种工作模式 |
| 4 | 滤 波 器 | 交流滤波器：50Hz/60Hz 肌电滤波器：25Hz/45Hz 漂移滤波器：0.15Hz（自适应） |
| 5 | *共模抑制比 | ≥120dB（加交流滤波器） |
| 6 | 输入电路 | 浮地输入，具有抗除颤效应防护电路 |
| 7 | 输入阻抗 | ≥50MΩ（10Hz） |
| 8 | 输人回路电流 | ≤0.05μA |
| 9 | 输人动态范围 | ±10mVp-p |
| 10 | *患者漏电流 | ＜10μA |
| 11 | 定标电压 | 1mV±2％ |
| 12 | *耐极化电压 | ≥±500mV（灵敏度变化≤±5%） |
| 13 | *时间常数 | ≥3.2s |
| 14 | 频率响应 | 0.05～160Hz(-3db) |
| 15 | 噪声电平 | ＜15μVp-p |
| 16 | *灵 敏 阈 | ≤20μV（对10Hz、20μVp-p正弦信号能检测） |
| 17 | 灵 敏 度 | 5，10，20，40mm/mV |
| 18 | 道间干扰 | ≤0.5mm |
| 19 | *外部输入 | 输入阻抗：>100kΩ 灵 敏 度：10mm/V±5％ |
| 20 | 外部输出 | 输出阻抗：≤100Ω 灵 敏 度：1V/mV±5％ |
| 21 | *记录格式 | 3+3道、6道、6+1道、12道四种格式 |
| 22 | *打印及记录方式 | 热敏点阵记录,自动模式下支持回放前10秒的心电图，可快速打印、节约打印纸,内置可充电锂电池，可待机10小时，持续打印3小时，连续打印300份心电图。 |
| 23 | *液晶显示 | 800x480（7寸），显示波形和工作状态。 |
| 24 | *病例存储 | 标配250个病例存储（可SD卡扩展） |
| 25 | 通讯接口 | 支持USB/UART通讯，LAN（不具备） |
| 26 | *输入 | - 支持全键盘中文拼音、五笔输入病人和医院信息 |

2、设备名称：电子阴道镜

数量：1台

技术参数：

一、镜头性能要求：

☆镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CCD成像功能，整机系统水平分辨率≥530TVL，空间分辨率：≥10 lpm, 图像几何失真度≤3%，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%，（须提供证明）其功能的CFDA检测报告；

放大倍数支持 1～28倍连续变倍，镜头须提供单独按键控制放大倍数显示或关闭功能，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记，需提供证明其功能的打印报告样张并加盖公司印章确认；

有效操作距离应满足： 200mm～300mm，视场范围满足：60mm＞Ф＞6mm，（须提供证明）其功能的CFDA检测报告；

有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的可视焦距调节功能；

★为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：对观察图像视野变换（放大/缩小）、手动可视焦距调节（+/-）、白光变色温观察（三级）、电子绿色滤镜观察（三级）、计时显示和图像冻结功能，并支持镜头手柄按键控制图像采集；（须提供证明）其功能的镜头按键外观照片并加盖公司印章确认；

亮度可调的环形LED组光源，须与镜头集成一体，LED组≥22颗，30CM处光源照度≥2500Lux，须提供证明其功能的CFDA检测报告；

提供镜头按键控制的醋酸试验计时标记显示和超时自动关闭功能，为检查过程的质控管理和量化评估提供有效保障；并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，（须提供打印报告）样张并加盖公司确认印章；

图像采集单元提供：S-Video和USB视频输出接口，需提供证明其功能的CFDA检测报告；

☆要求采用全金属模具结构可升降直立式支架，确保其使用的稳定性和升降固定的可靠性，（须提供证明）其功能的外观照片图并加盖公司确认印章。

二、阴道镜工作站性能要求：

☆提供满足多功能应用阴道镜工作站设计，集成显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能，打印机放置位置空间可支持常用类型的喷墨打印机安放（如惠普、佳能、爱普生），必须前置方便纸张安装，（须提供证明）其功能的外观照片图并加盖公司确认印章；

★基于流程化管理操作界面，可实现对患者的预约管理、就诊信息录入、转诊阴道镜检查指证信息录入、检查图像观察与采图、图像注释、诊断分析与评估、病例管理、统计分析和图文报告打印等功能；能对观察检查图像进行动态录像和电影回放，（须提供证明）其功能的CFDA检测报告；

能在阴道镜检查过程中将生理盐水检查、醋酸染色检查和碘染色检查图像按时间顺序同屏对比显示，且同屏显示图像数量≥6幅，提供能证明其功能的软件界面照片并加盖公司确认印章；

需提供符合ASCCP2013指南要求的宫颈、阴道、外阴常见术语参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；同时也需提供患者资料的对比分析及多次复查信息同时显示，方便医生对患者检查历史的追溯管理。

☆支持两种以上阴道镜评估方法，并能方便流程化、智能化地指导阴道镜检查拟诊及活检部位提示，并提供不少于70例已病理确诊的病例资料供操作练习，（须提供能证明）其功能的软件应用界面及专利申请证明，（提供能证明）其应用的国内三甲以上医院不少于3家，提供进修培训其临床应用功能的教学医院不少于1家；

阴道镜检查及打印报告可针对孕期、绝经期及LEEP手术的要求进行特殊记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，具有提交患者打印报告后系统自动PDF格式备份功能,便于医疗纠纷的追述，需提供4种以上阴道镜检查报告样张和1种LEEP手术报告样张，并加盖公司确认印章；

可针对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

三、网络应用功能

☆基于患者为中心的网络数据库管理安全管理系统，支持病例资料及患者隐私提供四级保护管理（主任、医生、护士、系统管理），可对患者信息录入、阴道镜检查、治疗和诊断复核等业务进行权限管理，保护患者隐私和数据安全，并能提供病例资料的自动备份与恢复功能，（须提供能证明其功能的软件界面照片并加盖公司确认印章）；

★提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院HIS/EMR系统互联，（须提供证明其功能的CFDA检测报告）；

支持护士站/专家工作站、阴道镜检查、LEEP治疗、转诊信息和病理结果信息综合管理网络化应用，方便门诊业务的统计分析；

提供预约与随访管理功能，可方便地追溯患者在每个阶段的检查和治疗处理过程的记录，更好地指导临床诊治和随访管理。

3、设备名称：心电监护仪

数量：1台

技术参数：

| 序号 | 条款 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器规格 | 12.1寸（可选配8、10.4、15寸）高性能防眩真彩、高亮度、高分辨率TFT显彩 |
| 2 | *报警 | 声、光双重三级报警，窒息报警，报警音量可调 |
| 3 | *显示信息 | 最多8道波形显示，心电全导显示、呼吸氧合图动态观察、趋势共存，大字体显示界面并可根据需要进行参数转换 |
| 4 | 信号接口 | 标准RJ45网络接口，可与中央机构成中央监护系统实现双向通讯，能够和中心监护系统进行联网并将所有的病人监护数据送往中心监护系统管理。 |

| 5 | 心率值范围 | 成人15～300bpm 新生儿/儿童15～350 bpm |
| --- | --- | --- |
| 6 | 心电放大带宽 | 诊断模式0.05～130Hz 监护模式0.5～40Hz 手术模式1～20Hz |
| 7 | 导联选择 | 标准三导或五导电缆可选 三导联：RA、LA、LL导联方式：I，II，III 五导联：RA、LA、LL、RL、V导联方式：I，II，III，aVR，aVL，aVF，V |
| 8 | 共模抑制比 | 诊断模式> 90 dB 监护模式> 100 dB 手术模式> 100 dB |
| 9 | *心率失常分析 | 共13种心律失常：心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获 |
| 10 | 电极脱落指示 | 声、光、文字报警显示 |
| 11 | 扫描速度 | 12.5、25、50mm/sec |
| 12 | *频率响应 | 诊断0.05-130Hz；监护0.5-40Hz；手术1.0-40Hz |
| 13 | 增益选择 | 自动、可选x0.25、x0.5、x1、x2、x4倍(对应2.5、5、10、20、40mm/mV) |
| 14 | *保护 | 隔离承受4000vAc/50Hz电压，抗电刀、电网、肌电、除颤干扰 |
| 15 | 心电电缆 | 标配成人心电电缆；可选配儿童、新生儿通用心电电缆 |
| 16 | *ST段分析 | －0.8～0.8mV；自动 |
| 17 | *起搏脉冲抑制 | 在起搏分析打开时，可以抑制符合下面条件的起搏脉冲，不影响心率计算： 幅度：±2 mV～±700mV；宽度：0.1ms～2ms；上升时间：10us～100µs |

| 18 | 测量方式 | 脉搏波振荡 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 工作模式 | 手动/自动/连续 |
| 20 | *自动模式测量间隔时间 | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480分钟 |
| 21 | 测量范围 | 成人： 舒张压 10～220mmHg收缩压 40～280mmHg 平均压 20～240mmHg 儿童: 舒张压 10～160mmHg收缩压 40～220mmHg 平均压 20～170mmHg 新生儿: 舒张压 10～100mmHg收缩压 40～135mmHg 平均压 20～110mmHg |
| 22 | 血压精度 | 最大平均误差±5mmHg；最大标准偏差8mmHg |
| 23 | 保护方式 | 双重过压保护 |
| 24 | *NIB测量回顾 | 1000 次NIBP测量数据的回顾 |

| 25 | 范围 | 0～50℃ |
| --- | --- | --- |
| 26 | 分辨率 | 0.1℃ |
| 27 | *精度 | ±0.1℃ |
| 28 | 通道数量 | 双通道 |
| 29 | 响应时间 | =3min |

| 30 | SpO2测量范围 | 0～100% |
| --- | --- | --- |
| 31 | *精度 | ±2%（70～100%） |
| 32 | 脉率测量范围 | 20～300bpm |
| 33 | 脉搏精度 | ±3bpm |
| 34 | 分辨率 | 1BPM |

| 35 | 测量方式 | RA-LL阻抗法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | *阻抗检测范围 | 0.3～3Ω |  |
| 37 | 基阻抗范围 | 200～4000Ω |  |
| 38 | 精度 | ±2% |  |
| 39 | 窒息报警 | 10～40秒 |  |
| 40 | 可选配置 内、外置打印机、有创压、呼吸末CO2 |  |  |

4、设备名称：儿童综合素质评估系统

数量：1套

| 序号 | 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要 配置 | 主机、多功能软件、17寸液晶触摸屏、彩色喷墨打印机、高清晰摄像头、音箱 |  |  |
| 2 | 主要 功能 | 儿童智力测评 | ①儿童智商图片词汇测试（PPVT） ②儿童智商联合型瑞文测试（CRT） ★③儿童绘人智能测验（MOD） ★④丹佛智能发育筛查表 |  |
| 3 |  | 儿童注意力测评及训练功能 | 图形划销测评及训练 字母划销测评及训练 数字划销测评及训练 舒尔特方格注意力训练 |  |
| 4 |  | 儿童记忆力测评功能 | 瞬间数字记忆力测评及培训 瞬间记忆力字母测评及培训 短时图片记忆力测评及培训 |  |
| 5 |  | 儿童个性测评功能 | ① 14种人格因素测评 ②气质测量量表 ③ PIERS-HARRIS儿童自我意识测评 |  |
| 6 |  | 儿童自我认识测试分析功能 | ① SRSA社会适应性测评 ② ASLEC生活事件测评 ③ RSS自信心测评 ④ HAMA焦虑测评系统 ⑤ 幼儿交往能力的检测及培养 |  |
| 7 |  | 儿童孤独症测试分析功能 | ① 婴幼儿孤独症判定量表 ②CABS儿童孤独症测评 ③CARS儿童孤独症测评 ④ABC儿童孤独症测评 ⑤ CLS儿童孤独症测评 |  |
| 8 |  | 儿童抑郁测试分析功能 | ① SDS抑郁自评量表 ② DSI抑郁状态测评系统 ③ HRSD抑郁测评系统 ★④ CES-D流调中心用抑郁测评 |  |
| 9 |  | 儿童心理健康测试分析功能 | ① MHT中小学生心理健康量表 ② MHRSP小学生心理健康测评 ③ MHRSM中学生心理健康测评 ④ SCL-90症状自评系统 ⑤ Sarason考试焦虑量表（TAS） ⑥ 家长测试量表 ⑦ SAS焦虑自评量表 ⑧网络成瘾测量表（IAD）：适合8岁以上儿童 |  |
| 10 |  | 儿童生长发育测试分析功能： | ① HCHP儿童保健手册（A、B） ② APGAR新生儿健康测评 ③ NBNA新生儿行为神经测评 ★④ 儿童体格及其发育测评：体格发育采用世界卫生组织(WHO)儿童生长发育标准和中国7岁以下儿童生长发育参照的四个标准 ⑤ 儿童未来身高预测 ⑥ 儿童膳食指导与智力开发 ★ ⑦铅及其它微量元素对儿童智能及生长发育的影响 |  |
| 11 |  | 儿童档案管理及综合查询系统 | ★①强大的查询功能：输入任一查询条件，即可查询出所有符合条件的档案内容。 ★②动态跟踪功能：建立档案的儿童，可随时跟踪了解儿童各时期的生长发育过程。 ★③家医动态监控功能：家长可导出儿童档案，与医院共同监控儿童的生长发育。 |  |
| 12 | 适应 范围 | PPVT主要用于三岁六个月到九岁两个月的儿童及语言表达能力弱的儿童进行智商测评 |  |  |
| 13 |  | MOD主要用于4—12岁儿童的智商测试，也可对儿童的心理健康诊断提供参考 |  |  |
| 14 |  | SBB主要用于3岁以上儿童进行感觉统合能力的测评 |  |  |
| 15 |  | CRT主要用于5岁以上儿童及中学生的测评 |  |  |
| 16 |  | APGAR、NBNA、幼儿交往能力的检测及培养和婴幼儿孤独症判定量表适用于对0-3岁婴幼儿进行测评 |  |  |
| 17 | 性能 特点 | 可移动式工作站 |  |  |
| 18 |  | 照片可随报告单打印 |  |  |
| 19 |  | 可连接身高体重测量仪 |  |  |
| 20 |  | ★测试速度随年龄大小自动变化 |  |  |
| 21 |  | ★智力及注意力测试时语音自动提示 |  |  |
| 22 |  | ★可方便快捷的查询各个年龄段的发育过程 |  |  |
| 23 |  | 儿童可用手直接点击屏幕操作，也可用鼠标操作 |  |  |
| 24 | 超声波 身高体 重测量 仪技术 要求 | 儿童体格发育分析与评估系统的重要组成部分，采用微电脑控制和先进的超声波测量技术 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  | ★自动测量身高、体重，测量结果液晶显示、语音报出 |  |  |
| 27 |  | 可通过串口与工作站连接 |  |  |
| 28 |  | ★测量范围：0～200cm 测量精度：±0.1cm |  |  |
| 29 |  | ★称重范围：0～200Kg 测量精度：±50g |  |  |
| 30 |  | 整机高度：240cm 整机重量：30Kg |  |  |
| 31 |  | 工作电压：DC 24V 功 率：20W |  |  |
| 32 | 婴儿身高 体重测量 仪技术 要求 | 儿童体格发育分析与评估系统的重要组成部分测量婴儿身长、体重 |  |  |
| 33 |  | 液晶显示、打印测量结果，时钟实时显示，可通过串口与工作站连接 |  |  |
| 34 |  | 依据要求选择打印、免打印、重显示、单侧体重等。 |  |  |
| 35 |  | 打印结果包括：身长、体重、性别、测量时间及日期，报告单可显示医院名称、科室、联系电话等相关内容。 |  |  |
| 36 |  | ★测高范围：0～80cm 测量精度：±0.5cm |  |  |
| 37 |  | ★称重范围：0～20Kg 测量精度：±0.01Kg |  |  |
| 38 |  | 工作电压：DC 12V 功 率：15W |  |  |
| 39 | 其它要求 | 技术服务：提供800服务电话。 |  |  |
| 40 |  | ★要具有国家版权局颁发的儿童综合素质测试仪软件著作权登记证书 |  |  |

5、设备名称：听力筛查仪

数量：1台

技术参数：

1、测试方法：TEOAE

2、评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

3、刺激类型：Click（非线性）

4、刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准

5、刺激速率：接近60Hz

6、频率范围：1.5-4.5kHz

7、★显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平

8、显示器：

8.1★操作语言：全中文测试界面，中文输入

8.2★类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯

8.3尺寸：71.5 ×53.6 mm （28.1 x 21.1 英寸）

8.4分辨率：240×320像素

8.5按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用

9、按键：电阻式触屏按键（可使用手套）

10、★内存：主机存储器可以储存250个测试者资料或者最少500个测试结果

11、连接器：

OAE探头连接器：14 Pin ODU Medisnap-用于连接OAE探头

12、实时时钟：

12.1整合的实时时钟测试过程中的时间标志；

12.2备份：电池卸下时，保存至少5天

13、运输及存储环境

13.1温度范围：-20～+60℃ （-4～140℉）

13.2湿度范围：20～80%（相对），不凝结

13.3气压：500 hPa～1060 hPa

14、操作环境：

14.1温度范围：10～40℃ （50～104℉）

14.2湿度范围：30～80%（相对），不凝结

14.3气压：600hPa～1060 hPa

15、标准：耳声发射：EN60645-6, 2型

16、患者安全：

EN60601-1，内部供电，BF型，IPXO

UL 60601-1

IEC 60601-1-26

IEC 60601-2-40

EMC: EN 60601-1-2

17、电源及电池

17.1电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh（6.7Wh），满电

预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长）

17.2电池等级指示器：5级电池等级指示器

18、打印机接口：

18.1接口类型：RS232

18.2连接器类型：6-pol Mini Din

19、直流电源输入：

输入电压：5 V DC±5%

20、电源适配器：

20.1输入电压/范围：100-240V AC， 50-60Hz

20.2输出电压：5.0 V DC/min. 1.0A

20.3电源插头类型：美国，英国，欧洲及澳大利亚

21、探头线：

长度约120cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线

22、规格尺寸：

探头主体：20mm ø×23×11mm (0.8” ø×0.9”×0.43”)

探头尖：3.3mmø×10mm（0.13” ø×0.4”）

22、耳塞：

标准（圆筒状）：4种型号（3.7-5mm）

树状耳塞： 1种型号（4-7mm）

泡沫状耳塞：1种型号（13mm）

- 设备类型：Ⅱa(参照Council Directive 93/42/EEC Appendix IX标准)

- 设备名称：健康教育影像设备

- 数量：1套

- 技术参数：投影仪一台，100英寸投影布一张，彩色墨仓式打印机一台，音响一台，扩音机一台，50寸电视一台

- 设备名称：电脑

- 数量：4台

- 技术参数：品牌电脑配置：21.5英寸显示器，CPU：G1840，内存2G，500G机械硬盘。

- 设备名称：打印机

- 数量：1台

- 技术参数：黑白激光机，单打印功能。外观经典时尚，占用空间小。操作简单快捷

- 设备名称：电话机

- 数量：1台

- 技术参数：液晶来电显示，信息储存量大。

10、设备名称：预防接种数字化门诊系统

数量：1套

技术参数：

一、系统配套软件

1、全流程综合管理控制软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，数字化门诊系统控制中枢，控制整个系统的取号、叫号、候诊、登记、排队、接种、留观、显示等环节的无缝连接，并对整个系统产生的数据进行交换，保证整个流程的规范性和质量管理，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换。提供专用配套排队取号机。

2、介质读取、触摸取号软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，读取介质，双向加密解密系统中儿童信息，并对读取信息进行数据传输至显示设备；触摸进行取号打印排队系列条形码介入排队系统，用于当天全流程；根据客户要求的设置常规打印排队号票，如门诊信息、类别、等待人数、排队序列号条形码等。

3、排队管理控制软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，排队信息的综合控制，对整个系统的登记台、接种台、排队方案等进行配置；集成于系统的虚拟呼叫系统，支持无线有线软硬件的通讯；可统计日常工作开展情况，如叫号登记接种等，可生成报表导出打印机。

4、排队显示软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，读取系统中加密儿童信息解密显示在待登记、待接种大屏幕；对正在工作的登记台、接种台、收费台小屏幕显示当前正在操作及等待儿童信息；留观大屏幕留观儿童显示。

5、接种排队服务软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，适应不同门诊的需求，对不同诊室开展不同疫苗、不同台排队；对候诊人数智能排队、自动优先推送至等待最少的接种台、并根据实际情况自动计算最优排队算法；可暂停接种、插队、延后等。

6、语音播报控制软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，对登记台、接种台、分线路分队列同线路排队播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。

7、护士工作站软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，用户绑定登陆管理控制；对接种儿童信息进行读取操作及回传确认；可呼叫儿童信息、插队、延后各种功能；全面记录儿童接种时间、疫苗、厂家、批号、部位、留观时间、未接种原因；显示各类疫苗功效注意事项标准化知识以解答家长；显示儿童基本信息及既往免疫史；可统计候种、接种人数；支持评价器设备连接。

8、留观服务软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，对儿童介质读取、号票读取显示儿童实际留观时间；读取显示当前儿童的接种疫苗、注意事项、疫苗功效、留观信息；与多媒体软件协同工作，等候时播放宣教片，提供专用留观触摸一体机。

9、多媒体视频播放软件：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，与留观服务软件协同工作，显示播放客户自定义的相关宣教片，可自定义管理相关视频文件，多格式播放。

10、数字化门诊管理系统接口软件系统：与现有儿童预防接种管理系统无缝连接，全流程质量管理控制，对全流程的数字化门诊数据进行交换、加密、解密、传输；记录积累并分析电子化服务档案，对预防接种门诊各类信息进行分析评价，为预防接种门诊资源最有配置方案提供参考。

二、硬件配置技术要求：

取号机

1、机柜：不锈钢整体机柜。

2、液晶显示器：19寸16:9柔和显示。

3、号票打印机：全线加密取号设备热敏打印机。

4、19”表面声波屏：防爆防刮、触摸屏幕。

5、条码扫描仪：MOTO全方位红外条码扫描枪。

6、主机：Inter主板、双核CPU、2G内存、32G固态硬盘、支持无线信号、有线连接设备。内嵌数字化门诊核心枢纽软件，全面协同工作。

7、无线呼叫器：与叫号软件协同工作。

8、无线发射器：支持无线信号发射。

9、音响喇叭：内置防磁、防辐射保真立体声道喇叭，声频设备。

留观机

1、机柜：不锈钢整体机柜。

2、液晶显示器：19寸16:9柔和显示。

3、19”表面声波屏：防爆防刮、触摸屏幕。

4、条码扫描仪：MOTO全方位红外条码扫描枪。

5、主  机：Inter主板、2G内存、32G固态硬盘、支持无线信号、有线连接设备。内嵌数字化门诊多媒体、留观软件，全面协同工作。

6、音响喇叭：内置防磁、防辐射保真立体声道喇叭，声频设备。

软件系统自带设备清单

全流程数字化门诊管理系统：1套，含内嵌10套软件、五项服务、取号机1台、留观机1台。

四、另增设备清单

1、大厅功放：1个，用于喇叭呼叫音质（无源音箱）

取号机已经附带喇叭，声音略小，故此项为可选项。

2、数据存储服务器：1台，用于存储数据，确保服务不间断24小时服务。（含机柜、显示器、鼠标套装）

3、候诊厅登记排队信息屏幕：1台，使用不低于42寸的液晶电视（此电视需满足VGA接口）

4、登记处（2个登记台）

4.1登记显示小屏：2台，使用22寸液晶显示器，用于显示各个登记排队信息显示屏

4.2登记电脑：2台，2.8GHZCPU，4GB内存，500G硬盘，1G独显，（显卡含VGA接口，HDMI接口）DVD光驱，19.5寸显示器

4.3打印机：2台，用于打印儿童接种证，中航PR-U针式打印机

4.4条码枪：2台，用于扫描儿童介质

4.5USB显卡：2个，用于连接头顶小屏幕与电脑相连

5、候种厅接种排队信息屏幕：1台，使用不低于42寸的液晶电视（此电视需满足VGA接口）

6、接种台（4个接种台）

6.1接种显示小屏：4台，使用22寸液晶显示器，用于显示各个接种排队信息显示屏

6.2接种电脑：4台，联想T4900V，I3-4170CPU,4GB内存，500G硬盘，1G独显，（显卡含VGA接口，HDMI接口）DVD光驱，19.5寸显示器

6.3USB显卡：4个，用于连接头顶小屏幕与电脑相连

7、留观区留观大屏幕：1台，用于显示接种后留观儿童的显示时间

8、全流程施工：

8.1电视吊架Xm9个，登记台2个小屏，接种台4个小屏，外加候诊屏、候种屏、留观屏、各1个，共计9个屏的液晶电视吊架.

8.2网络流程布线施工：电源线布线、吊架安装、电视挂墙打网线等等。

系统配套其他服务

1、勘察、测量现场后出布线图：对拟实现数字化门诊用户，进行现场勘察，结合全国各地数字化门诊实施情况，给出用户最合理最优化最漂亮的实施方案，并根据实际情况绘出门诊布线效果图。

2、其它硬件配置方案设计：综合拟实现数字化门诊用户既有硬件，结合用户实际情况及拟实现的数字化门诊全流程，给出用户最优的数字化门诊硬件配置方案设计。并出相应的网络报价以及详细参数。可代购。

3、协助现场布线（网线、视频线、音频线）：为保证数字化门诊实现理想中的效果现场，可满足用户在布线装修期间对现场进行协助指导，以免出现误差，引起不必要的返工返修，浪费人力物力耽搁工期。

4、现场安装实施硬件、数据库、操作系统安装、调试：对代购的硬件、客户既有硬件进行安装实施（对不符合数字化门诊系统运行的需重新安装），如操作系统的安装、数据库安装、其他常用办公软件的安装调试，以符合数字化门诊系统运行的基本条件。

5、门诊医生培训、门诊运行现场保障：对门诊用户进行数字化门系统的操作培训、数字化门诊硬件操作简易培训，以及软硬件维护简易培训；对数字化门诊前期运行提供1-2天现场协助运行保障。

11、健康小屋体检系统

数量：1套

一、身高体重测量仪

（一）主要参数：

1、数据输出格式：RS—232接口，可以连接电脑

2、体型：国际通用体格指数（BMI）

3、体重测量方式：精密平衡压力传感器称重

4、身高测量方式：超声波测距（美国原装探头）

5、自动语音播报并LED显示

（二）技术参数：

1、测高范围：100cm ----200cm   分度值：0.5cm

2、称重范围：8kg -----200kg    分度值：0.1kg

3、机身高度：230cm

4、工作电压：AC110—240V  50/60HZ    功率： 10W

5、本机机身轻巧，携带方便，可折叠，折叠高度120cm

6、使用湿温度：10-40°         20%--85%PH

二、全自动电子血压计

1、显示方式：LED显示

2、测量范围：压力（0～270）mmHg【（0～36）kPa】

脉搏数40次/分～180次/分

3、测量准确度：压力±2mmHg(±0.267kPa)

4、脉搏数误差：±2%

5、电      源：AC100～240V,50～60Hz,1.6～0.8A

6、工作温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

7、运输和保存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

8、工作大气压力：80 kPa～106 kPa

9、运输和保存大气压力：50 kPa～106 kPa

10、适用臂周范围:17cm-42cm

11、电机保护：Ⅰ类设备，B型应用部分

12、储存容量：可储存100组测量数据

三、电子视力检测仪

检测原理:

1、具有独一无二的自主智能视力测试功能
        2、检测者可根据随机显示的视标进行测试
        3、检测者通过控制遥控器上的方向键自主应答

（二）产品功能:

1、视标清晰，占地面积小，美观，故障率小，维护简便 
2、准确精密，使用距离为1m~6m
3、调整方便，最小距离为1m
4、用高分辨液晶屏幕，最小点距0.248mm，视标更清晰
5、适合医院眼科，眼镜店验光检测，社区查体

（三）产品特点：

1、视标排列与传统视力表一样,符合国家标准.
2、随机给出视标方向，使测试者无法背记视标。
3、可单人完成检查，解决医务人员对结果的影响。
4、按规则进行检查，使每位被检者检测过程合理公平。
5、功能丰富，操作便捷。
6、数据筛选导出，追溯检测过程。

（四）使用条件及相关参数：

1、环境温度：10℃-30℃       相对湿度：≤80%

2、大气压：70kPa-106kPa      供电电源：AC： 220±22V，50Hz±1 Hz

3、输入功率：≤400W          预热时间：≤5分钟

4、环境要求：水平放置、无电磁干扰、无振动、无尘洁净

四、心血管功能检测仪

（1）*具有医疗器械产品注册证。

（2）*通过ISO9001的质量认证和中国医疗仪器行业的ISO13485论证。

（3）*无创自动定量检测心脏,血管,血液,微循环四大项。

（4）*所有检测参数均有名词解释,菜单显示.

（5）*全中文菜单，触摸屏操作，中文打印报告。

（6）*外形小巧，交直流设计，断电持续工作8个小时以上，方便携带和使用。

（7）强大的数据管理功能（海量数据存储多达万人以上；可方便的进行数据的导入和导出；支持SD存储卡存储数据）

(8)中文操作界面,中文菜单提示,易学易操作

（9）脉搏采集系统参数：

1、工作条件：

环境温度：+10℃～+40℃

相对湿度：30℅～75%

大气压力：86.0KPa～106.0KPa

电源：220V±22V    50Hz±1Hz

2、性能参数

主机

外部主电源：AC220V/50Hz

内部备用电源：DC25.2V，5000mAh

功率：200AV+20AV

3、脉搏传感器

量程：0～25g

满幅度输出 ：＞ 100mv/25g/5V(DC)

非线性度：   ＜ 1%

（10）检测参数：

1、*心脏功能：PR、SV、CO、SI、CI、VPE、EWK、HOI、HOV、LVWI、CMBR、CMBV、CMBN、SVr、RSVr、

2、*血管状况：PP、MSP、MDP、MAP、AC、CCP、BLK、FEK、TPR、SPR、VER、PAWP、PAR、PAP、

3、*血液状况：BV、N、Nr

4、*微循环功能：MHR、MRT、MST

五、电子血糖仪

1.1原理：电化学生物感测原理；

1.2标定：以生化分析仪对血浆标定；

1.3检体：新鲜指尖全血；

1.4试纸更换：自动退片；

1.5 显示方式：mmol/L或mg/dL显示和测试时间显示

1.6检测范围：1.7mmol/L~33.3mmol/L(30mg/dL~600mg/dL)

1.7操作温度：+8℃~+40℃；

1.8额定功率：30mW

1.9★数据通讯：蓝牙同步通讯；

1.10标准配置：血糖仪主机、专用芯片、试纸、通讯端口、后台专用分析软件；

1.11血样采集方式：须可测试毛细血管、静脉、动脉和新生儿全血血样；

六、中医体质辨识仪

一、工作原理及流程：

1、*依据中华中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》标准,以人机对话的形式对9种体质进行辨识，得出测量者的体质类型、体质特征、环境适应力等信息。

2、养生调理系统：通过体质辨识，给出个性化的养生调理方案，包括：饮食调理、药物调理、运动调理及食疗食谱等。

3、问诊系统：运用现代计算机技术和标准化技术，按照中医“十问”顺序，完整，全面的采集问诊的相关信息。

二、主要特征：

1、设备外观整洁大方。

2、触摸屏操作。

3、结果可打印。

4、测试数据保存数据库，统计快速、分析客观，历次辨识结果可对比、跟踪、回访，为医生提供疾病研究、科研等辅助。

三、技术参数：

1、题库类型：33题 - 66题

2、体质类型：≥9种

3、*访问方式：客户端

4、屏幕尺寸：19英寸液晶红外线触摸屏，防水、防磁、防尘、防油污；

5、控制方式：按键或触摸

6、操作系统：Win7

7、主    板：工控主板

8、CPU：1.8四核Intel

9、内    存：≥4GB

10、硬   盘：≥32G

11、网络功能：

（1）*可实现网络版功能

（2）*系统根据测评结果自动生成的体检报告与医院的LIS系统和HIS系统完美对接

（3）*检测数据可传输至公共卫生平台

（4）*可随时随地查询历次的健康档案。

12、环境温度：10-30℃

13、相对湿度：≤ 80%

14、电    源：AC： 220±22V，50Hz±1 Hz

15、功率消耗：不大于400W

16、使用场所：室内

四、产品功能：

1、体质判定功能

2、健康档案功能

3、体质保健指导功能

4、体质个性化健康管理指导功能

5、统计、分析、保存功能

五、适用场合：

县乡镇基层医院，社区服务中心，中医临床诊断，高端体检中心，中医远程诊断，高校，科研机构，健身中心，美容养生会所，养老疗养机构，诊所，药店等。

七、二代身份证读卡器

1、台式二代证阅读□通讯接口：USB，RS232

2、支持设备热接入，支持多人同时体检

3、支持身份证、体检卡等各种输入终端

4、针对设备检测出数据进行实时查询

八、自主体检管理软件

1、支持二代居民身份证的数据采集居民个人基本信息，并通过以问题为导向的健康档案记录方式获取其个人信息、一般状况、生活方式等，生成健康档案模式，可配合社区医疗机构做建档的基本工作。  
2、该系统可以把测量身高、体重、血糖、血压等检测数据汇总形成体检报告，全面监测多种慢性疾病。

3、从登记到集成体检报告，整个过程医护工作人员无需输入任何数据，各个设备均可由体检者自助或自动完成用户可以对体检指标进行等级设定，真正体现全程自助理念。

★4、支持多人同时在不同的设备上进行体检测量，提供集成式体检报告，并存档形成健康电子档案。   
5、医护工作人员可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

★6、提供微信端查询功能，体检者可通过扫描二维码远程自助查询个人体检报告。

★7、各级诊疗机构可将接口数据发送到上级主管部门服务器，从而建立上级主管数据库。

★8、上级主管部门可通过登陆专有后台查看设备运行状况和检测数据，同时通过微信端扫描二维码的方式实时查看设备运行状况和检测数据，方便上级主管部门进行管理和控制。

9、健康指导库：对各种体检指标的各种等级可设定打印标记和健康指导。集成体检报告可据此自动生成体检小结。  
10、自助体检数据存储与传输，实现数据长时间保存，可实时调用、查看，实现数据共享；支持居民健康档案，体检数据自动归入个人健康档案；

11、统计功能：强大的数据统计和处理功能，可以根据区域分社区，县市等统计数据监控全民键康。

★12、需提供国家版权局颁布的《计算机系统著作权证书》

E包

1、设备名称：中药熏蒸床

数量：1台

技术参数：

1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz

2、平均功率：≤3000VA

3、蒸汽温度：室温0~99℃可调

4、 时间：0~99min可调

5、治疗温度：38℃~45℃可调

6、煎药温度：60℃~80℃可调

7、负载：＞150kg

★8、独立三区加热控温系统

★9、单区最大加液量5L

10、外观尺寸：

★11、资质要求：ISO9001质量体系认证证书和CMD医疗器械企业质量体系证书，商标注册证书。

12、 独立的三个温区恒温控制（颈肩熏蒸区，腰臂熏蒸区，下肢熏蒸区，三个部位可选熏蒸，也可同时熏蒸）；

★13、三个温区可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸；三区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效；

★14、三温区独立雾化中药药液，将药液雾化的中药蒸汽颗粒超微超细，使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果。

★15、药槽采用双层设计，三区各自具备独立的自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；设计有弧形的颈椎专熏蒸枕，上面雕刻有”#”字型的凹槽。凹槽内设下凹的中药熏蒸孔，确保熏蒸颈椎时不压熏蒸孔，更符合人体工学原理及气流原理；

16、各区有独立的加热及自动恒温装置，自动漏电保护、自动报警、自动定时；三区独立的防止干烧装置；

17、椭圆形不锈钢管为床框，美观大方，耐腐蚀，抗菌、耐磨、耐热、耐药皮革；玻璃钢床体，采用模具一次成型，牢固、耐酸碱腐蚀；独立的操作台，机电分离化设计。

2、设备名称：自动温热间歇牵引系统

数量：1台

技术参数：

1、电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

2、功率：600VA

3、牵引行程：0~200mm

4、牵引力：0~980N

5、牵引总时间：0~60mm任意可调

6、牵引时间：0~0.9min任意可调

7、间歇时间：0~90s任意可调

8、颈椎牵引力：0~30kg

9、颈椎牵引总时间：0~30min可调

★颈椎牵引间歇时间：0—90s（注册证体现）

★颈椎牵引行程：0—300 mm（注册证体现）

10、腰疗热疗温度：≤55℃

11、可做颈腰椎牵引，电脑控制颈椎牵引，双机双牵，颈腰椎可同时牵引。

★12、颈腰椎一体化牵引，可能针对两 个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引，给投资者节约了空间及资本；

13、患者持有紧急控制复位器，时间力量均由程序控制，具有牵引力过大自动保护功能。

★14、资质要求：ISO9001质量体系认证证书和CMD医疗器械企业质量体系证书，商标注册证书。

3、设备名称：四肢联动康复训练仪

数量：1台

技术参数：

产品目标：通过自主控制的肢体被动康复运动功能训练，抑制异常、原始的反射活动，改善运动模式，重建正常的运动模式，同时加强较弱肌肉力量训练，从而达到防治并发症，减少后遗症，有效改善全身各部位协调性和平衡控制能力，调整心理状态，促进功能恢复，充分发挥残余功能以争取生活自理、回归社会。

应用范围：中风，偏瘫，截瘫，心肺康复，骨关节病，老年康复，有氧训练等各康复领域。

一、功能描述

1、可有效解决临床偏瘫或截瘫患者零肌力的早期主动功能康复训练。

2、超平滑的全身功能康复运动训练，通过一肢带动三肢、健侧带动患侧，实现安全有效而又实用的自主控制的“肢体被动运动”。

3、健侧肢体做主动运动，患侧肢体做被动运动，上肢做正常人平滑圆弧流线性模拟运动、下肢按正常人体运动曲线轨迹自然运动。

4、患者用健侧肢体带动运动，安全的主动运动，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复。

5、可帮助病人做早期功能性动作的主动运动训练。模拟日常生活中正常人肢体运动，上肢是伸缩曲张的运动模式，下肢是蹬踏前倾的运动模式。

6、有效改善上下肢及全身其他部位一起联动的协调性及平衡性。上下肢一起联动，可增强腰背的肌力，恢复躯干的稳定性，同时早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力。

7、通过自主控制运动训练，为偏瘫和截瘫病人提供了早期的有氧训练。

8、设备自带无线心率接收器装置，佩戴好心率带时可设定目标靶心率。

9、1～10级可调的运动强度，负荷手动调节即时显示，可做节律性的抗阻力量训练。

10、能够有效避免膝过伸或髋外旋的髋膝腿部支撑杆，可以让下肢零肌力的患者实现早期膝关节零度伸直位的训练。

11、超大薄膜开关操作简单实用，大屏幕LED液晶显示，可显示：治疗时间、步频、运动强度、功率、新陈代谢率、累计步伐数、能量消耗值、体重、心率等。

二、技术特点

1、训练者可自主选择体重、步频和步速；

2、运动强度系统自1～10级范围可调，调节简单轻便，传送带光滑运转流畅；

3、最大承受重量200公斤以内；

4、座椅360度旋转活动范围调节，90度锁定间隔；

5、座椅前后和两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；

6、座椅滑轨装置，前后18档以上可调、步长320mm以上，上下可调节50mm；

7、人体工程学设计的靠椅，靠背倾斜可调角度8度，可满足未恢复坐位平衡患者的早期功能运动；

8、设备扶手长短可调；

9、防滑减震脚踏板，脚底缓冲、四周和脚跟增高保护以及固定双脚的绑脚带，确保患者轻松安全蹬踏，

10、髋膝腿部支撑架矫正器可以有效避免膝过伸和髋外旋的发生。

三、技术参数
1、适合身高范围：140-202cm；

2、最大承受重量：200kg以下；

3、设备自身重量：90kg以下；

4、运动步频范围：15～250次/分；

5、运动功率范围：5-800瓦特；

6、累积步伐数达：可达9999步；

7、运动强度调节：1～10级阻力可调；

8、热量消耗范围：0－999卡；

★9、无线心率接收装置，可设定目标靶心率；

★10、座椅360度旋转活动范围调节，90度锁定间隔；

11、座椅后背倾斜可调角度8度；

12、膝关节活动范围:0-180度；

13、上肢把手长度调节范围:0-40cm。

4、设备名称：医用款生物陶瓷热敷袋(大)

数量：1套

技术参数：

配置：台车一部、专用微波炉一个（台车、微波炉选配）、热敷袋六个（颈部、颈椎、肩部、膝部、腰部、足部）

性能特点：

1、型号：UBS1311L 通用型

2、外径尺寸：宽18厘米×高 27厘米；常态下平放中间最厚处3厘米,±1厘米；微波高火档加热4分钟后，热敷袋表面温度高于60度。

3、发射率: 远红外线全波长积分发射率≥90%。

4、蓄热性能：正常加热后，在25℃室温下，正常使用40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。

5、耐热性能：生物陶瓷的瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至180℃时，不会破裂，性能指标远远优于标准中100℃的要求，具有国家出入镜检验检疫局权威部们的专项检测报告。

6、健康环保:生物陶瓷珠以GB12651-2003与食品接触的陶瓷最高标准来制作,无铅镉等重金属，环保无毒，不会通过毛细孔进入人体。具有德国TUV权威检测报告。

7、生物陶瓷热敷袋与患者皮肤接触的布袋也符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 B类标准。具有国家权威部们的专项检测报告。

8、耐压性能：粒瓷珠在15kg静态压力下，历时20min不会破裂。

9、使用成本低，每加热一次仅需 0.025 度的电量。

10、瓷珠坚固耐用，不易掉粉尘，正常使用，可达十五年使用寿命。

5、设备名称：骨质疏松治疗仪

数量：1台

技术参数：

1、治疗骨质疏松症，改善骨质疏松患者的临床症状；提高骨密度；并对骨折、疼痛、炎症等有明显疗效。

2、全身立体治疗以及任意部位的局部强化治疗。

★3、两种治疗器：可移动式立体360°单环状治疗器和固定于床身内的多组平面治疗器，治疗中可同时运行。

★4、单床配置，由微电脑主机控制操作。自动控制输出强度和频率以及自控强度和频率的扫描状态

★5、环状复合脉冲电磁场结构，立体360°环状治疗器内产生的径向磁力线垂直于人体长骨骨膜，能有效的影响骨代谢。阶梯式自动循环扫描方式。既可进行全身治疗也可对局部进行强化治疗。

★6、治疗频率：2Hz~32Hz，分8档可调，分别为2Hz、4Hz、8Hz、16Hz、20Hz、24Hz、28Hz、32Hz，所有运行的档位可显示。

7、治疗输出强度：1~200Gauss；分档可调，调节范围为2mT-20mT,电脑显示。

8、可供设置256种以上治疗方案。

9、10~900W，随输出强度不同自动分档可调

10、0~99分钟，分档可调，步距1分钟，电脑显示；启动后倒计时工作，治疗结束后自动停机并音响提示。完整的自动治疗：30分钟／次。

11、使用环境：电源：AC220V±15%，50Hz    温度：5~40℃   湿度：相对湿度≤80%其它符合国家相关医疗器械通用安全标准。

★12、红外线加热提高了病人的舒适度

13、通过ISO9001-2000认证;可靠性设计

14、提供现货（含操作手册），拥有自主知识产权。

15、售后服务：无消耗品及易损件。一年免费保修，终身维修。

6、设备名称：电脑中频治疗仪

数量：2台

技术参数：

主要技术参数：

输出通道：含四路中频热电输出，含四路离子导入；

具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；

内存99个处方；

中频频率：2～10KHz；

调制频率：0～150Hz；

6、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定

7、调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

8、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

9、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

10、差频频率范围：双通道和四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。

11、动态节律：双通道和四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。

12、差频变化周期：双通道和四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。

13、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。

14、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。

15、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。

16、输入功率：160VA ；

17、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；

18、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；

19、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。

20、 通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。

F包：

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动体检车 | 车辆部分 | 辆 | 1 |
|  |  | 整车要求知名品牌，由投标商注明 |  |  |
|  |  | *总长8975mm－8995mm |  |  |
|  |  | *总宽2430mm－2500mm |  |  |
|  |  | *总高3500mm－3680mm |  |  |
|  |  | 额定载客2人以上 |  |  |
|  |  | 最高时速不低于100km/h |  |  |
|  |  | *最大总质量11750－12680kg |  |  |
|  |  | *轴距4300mm－4350mm |  |  |
|  |  | *整车功率不小于220马力。 |  |  |
|  |  | 底盘 |  |  |
|  |  | 离合器：国产单片干式膜片弹簧离合器，油压气助力操纵 |  |  |
|  |  | 变速器：大齿六档变速器，两软轴操纵 |  |  |
|  |  | - 车架：三段式结构，前、后段槽型断面大梁，中段桁架式结构 |  |  |
|  |  | - 悬架系统多片簧，双向筒式减振器，前悬架带横向稳定杆 |  |  |
|  |  | - 转向系统整体式动力转向器，方向盘上下前后可调 |  |  |
|  |  | - 制动系统双回路气制动系统、储能弹簧驻车制动、空气干燥器、制动间隙自动调整臂,WABCO ABS。 |  |  |
|  |  | - 轮胎9R22.5 |  |  |
|  |  | 车身主要配置参数 |  |  |
|  |  | - 车身结构半承载式钢管骨架，预应力涨拉蒙皮，全金属车身，平地板 |  |  |
|  |  | - 车身内饰医疗车内饰，无行李架空调风道，简易出风口，挂式布窗帘 |  |  |
|  |  | - 车门及门泵电控气动单扇外摆门，行李舱上翻门，中开门, 前中门活动踏步 |  |  |
|  |  | - 车窗全封闭钢化玻璃，最后侧窗为推拉窗 |  |  |
|  |  | - 座椅带减震司机椅（三点式安全带），导游椅 |  |  |
|  |  | - 空调系统非独立顶置空调(制冷量21000kcal/h) |  |  |
|  |  | - 暖风系统：非独立强制散热水暖 |  |  |
|  |  | 除霜系统：发动机余热水暖除霜 |  |  |
|  |  | 视听系统：MP3收放机，硬盘播放器，配15寸液晶显示器 |  |  |
|  |  | - 后视系统：电动兔耳式后视镜，彩色倒车监视系统 |  |  |
|  |  | - 灯具：整体式前大灯，带条形LED装饰灯； 新型整体式后围灯，前2后2示高灯。 |  |  |
|  |  | - 雨刷器：国产对摆雨刮器 |  |  |
|  |  | - 服务设施：电子钟（温/湿度显示），乘客门遥控门锁，换气扇顶风窗, 3G无线网络 |  |  |
|  |  | 电器线路：电缆线等线路在车辆生产时提前预埋至车身夹层内，不走明线，不破保证整车结构完整 |  |  |
|  |  | 起动机：24V、电磁操纵型 |  |  |
|  |  | - 其它：国产素色漆，发动机舱内自动灭火设备，行车记录仪（带GPS）车外手动遮阳蓬（6米，伸展长度2.5米） |  |  |
|  |  | 专用设施 |  |  |
|  |  | 工作设施： 1、B超检查室设施： B超检查床（下储物柜，上有床垫）1张；木质工作台1件；可升降工作圆凳1件；检查室1套，中间为围帘结构； 2、心电检查室设施：心电检查床（下储物柜，上有床垫）1张；木质工作台1件；可升降工作圆凳1件；检查室1套，检查室一端为木制隔断，中间为围帘结构； 3、备用检查室设施：检查床，木质工作台1件； 4、生化采血区设施：木质L型生化台1件，可升降工作圆凳2件； 5、其它区域设施：木质工作台1张，登记椅1件，折叠椅3张。 |  |  |
|  |  | 灯光设施：紫外光灯3盏，厢灯3件，两侧长条灯，曝光指示灯2件。 |  |  |
|  |  | 服务设施：衣服挂钩3个，垃圾筒3个 |  |  |
|  |  | - 市电空调设施：壁挂式市电冷暖空调2P（1台），嵌入式2P空调1台。 |  |  |
|  |  | 市电配电设施：配电箱（包含开关电源、漏电保护器等）1件，25m电缆盘2个，插座若干，接地桩1个，榔头1个。 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |
|  |  | *一体化改装：车辆为一体化改装，即底盘生产与整车改装为同一厂家 |  |  |
|  |  | - *车辆公告：车辆改装厂家拥有自己申报的专业体检车公告 |  |  |
| 2 | 车载数字式十二道心电图机 | - 一．技术指标 - 导联：标准12导联； - 定标电压: 1mV±2%； - 耐极化电压: ±500mV； - 数据采样率: 1.0ms(1000Hz)； - A/D位数: 12bits； - 频 响: 0.05Hz~165Hz (-3dB)； - 时间常数: >3.2秒； - 噪声电平: ≤15µVp-p； - 共模抑制比(CMRR) ≥100dB ； - 数字滤波器:交流:50/60Hz(-20dB以内)；肌电:25Hz；/45Hz(-3dB以内)； 漂移。 - 灵敏度(五档): 自动,2.5, 5, 10, 20，40mm/mV ±5%； - 走纸速度: 6.25,12.5, 25, 50mm/s, ±3%； - 打印:进口高速高灵敏度热点阵记录系统，具有打印描迹深浅的调节功能。 - 具有手动/自动/心律失常分析。可打印6ch，3ch+3节律，6ch+，6ch+p,12ch并自由设置是否打印测量分析报告。 - 显示屏：6寸液晶显示器，可同屏显示12道波形,具有省电模式，1分钟屏保，3分钟无操作自动关机 - 存储功能：可配SD卡，病例存储至1000个，可对存储图例进行波形回放打印。 - 外接通讯:同时具备RS232、USB、网络接口三种通信接可支持210mm或216mm热敏记录纸， - 具有帮助功能按键，可进行临床知识，常见故障及排除方法等自查帮助功能。 - 操作模式：具有手动、自动、心律失常分析模式； - 电源：具有交直流两用电源。内置可充电电池及智能充电电路，使用时间≥2小时，具有自动关机省电模式。 - 配有车载电源插座，可直接使用车载电源 - 具有电池电量不足、缺纸及导联脱落指示报警功能。 - 可选配心电工作站软件。 - 二．基本配置 - 主机 1台 - 心电导联线 1套 - 胸电极吸球 6只 - 肢体电极夹 4只 - 电源线 1根 - 接地线 1根 - 电源熔断器 2只 - 热敏记录纸 1卷 - 小螺丝刀 1把 - 防尘罩 1件 - 纸轴 2个 . | 台 | 1 |
| 3 | 参考图片详见附件 |  |  |  |

二、其它要求

- 投标人必须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

- 投标人所投的医疗设备须具有医疗器械注册证（含附表），否则为无效投标。

- 投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须明确免费保修期，同时提出故障响应时间。

5、材料运输及安装调试：由中标单位负责。

6、技术培训：由中标单位负责对医院技术人员的技术培训。

7、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

8、投标人须提供所投产品授权书的原件或加盖生产厂家行政公章的复印件，否则为无效投标。

9、预算金额：A包77275元、B包1045000元、C包431698元、D包616682元、E包295700元 、F包：750000元，超出者为无效投标。

10、付款方式（不响应者为无效投标）：供货完成后经验收合格付合同总价款的85%，剩余15%满一年无质量问题一次性付清。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供法人营业执照、税务登记证副本，A、B、C、D、E包需提供医疗器械经营许可证复印件并加盖公章，且在评标时提供原件。否则为无效投标。

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容（包括所列产品技术参数系某一产品唯一要求的），请在投标截止时间7日前详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问。

3、在投标截止（开标时间）前提交（到账） （￥A包：1500.00元、B包：20000 .00元、C包：8000 .00元、D包、12000.00元、E包、5900.00元、F包、15000.00元）的投标保证金。

4、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

5、招标人不接受法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一招标项目中同时投标。

6、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

7、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

8、投标人在开标时提供法人委托书、被授权人身份证原件，供监督人核验；

9、投标文件属下列情况之一的为无效投标

9.1应交未交投标保证金的；

9.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

9.3 不具备招标文件中规定资格要求的；

9.4 不满足项目需求的；

9.5 投标文件中没有提供法人营业执照、税务登记证副本，A、B、C、D、E包需提供医疗器械经营许可证复印件（加盖投标公司公章），评标时没有提供原件的；

9.6 不响应付款方式的；

9.7 投标报价超出预算金额上限的；

9.8不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

9.9开标未提供所投产品授权书的原件或复印件的。

10、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

11、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员进入评审现场实施监督的，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

12、本招标文件的最终解释权归河南兴建建设管理有限公司或招标人所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归河南兴建建设管理有限公司所有。

2.定义

2.1“招标人”系指本次招标的许昌市疾病预防控制中心。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.3“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

2.4“代理公司”系指组织本次招标的河南兴建建设管理有限公司。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条规定的条件。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前7天通过公共资源交易系统平台发出。如未提出异议，视为全面接受。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

7.2所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统平台发出为准，不再接受书面形式的递交。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在“货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交人民币A包壹仟伍佰元整、B包、贰万元整、C包捌仟元整、D包壹万贰仟元整、E包伍仟玖佰元整、F包壹万伍仟元整（小写A包：1500.00元、B包：20000 .00元、C包：8000 .00元、D包、12000.00元、E包、5900.00元、F包、15000.00元）的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2966228。

15.4.2投标人的投标保证金须于投标截止时间前从其公司注册银行账户转出，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。（不接受现金方式缴纳）。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.6中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心财务室办理退款手续。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。正副本需同时加盖公司公章。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤销

20.1投标人在提交投标文件后可撤销其投标文件，但招标人须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标人不予退还其投标保证金。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派授权代表参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席；招标人将对其进行身份的符合性检查，即出席代表与授权书中的代理人、身份证原件相符合，否则为无效投标。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，评标专家共5人，其中采购单位代表一名，其余四名专家由技术、市场、法律等方面的专家组成。所有评标专家均从河南省综合评标专家库中随机抽取。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。对于分项报价缺项或漏项金额超过投标总报价3％的将视为有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序确定中标单位。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位。

26.4 A、B、C、D、E包评分办法及评分标准

26.4.1采用综合评分法，满分100分。

26.4.2.1财务状况3分

投标人需提供2014年以来财务报告通过中介机构审计（如是新注册公司，提供最新报告），且要素齐全、真实完整，根据其注册资本（实收资本）、资产总额、资产负债率、主营业务收入、利润总额等情况综合评定，0-3分，不提供者为0分。

26.4.2.2信誉4分

26.4.2.2.1根据投标人在本项目以前社会、银行、行政主管部门及行业部门等对其认可的信誉度等情况，每提供一份得0.5分，满分2分，最低得1分。（1-2）

26.4.2.2.2投标人须提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分。

26.4.2.2.3企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分。

26.4.2.3业绩3分

投标人2014年1月1日以来，具有类似项目、所投项目业绩单次合同金额在A包7万元、B包100万元、C包40万元、D包60万元、E包25万元以上（含A包7万元、B包100万元、C包40万元、D包60万元、E包25万元），合同及验收报告齐全者，每项1分，满分3分。（以合同日期为准）

26.4.2.4售后服务及培训8分

26.4.2.5.1解决问题时间得分=最快解决问题时间/解决问题时间×2。

26.4.2.5.2免费保修时间得分=免费保修时间/最长免费保修时间×3。

26.4.2.5.3投标人具有本地化服务的得3分。

26.4.2.5投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰、无差错、所提供资料准确完整，1-2分。

26.4.2.6对招标文件的响应程度30分

26.4.2.7.1不满足招标文件技术主要指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.2.7.2满足招标文件技术要求20分，优于招标文件货物需求中产品技术参数的，每一项加0.5分，满分为30分。

26.4.2.7投标报价50分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。

F包评分标准

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （45分） | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45 | 45 |
| 商务部分 （12分） | 产品质量保证 （8分） | 所投产品生产企业（即整车改装企业）具有以下质量保证的： 1、车辆为一体化改装，即底盘生产与整车改装为同一厂家的得6分 2、车辆改装厂家拥有自己申报的专业体检车公告的得2分（提供原件，否则该项不得分，如果提供虚假材料，一经查实，即刻确定本次投标为无效投标）。 | 8 |
|  | 信用评价（2分） | 具有省级第三方公共权威单位出具的信用证书,3A得2分，2A得1分，2A以下不得分。 | 2 |
|  | 信誉 （2分） | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分。 | 1 |
|  |  | 企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分。 | 1 |
| 技术部分 （35分） | 技术要求（30分） | 投标产品技术规格符合招标文件要求，能完全满足使用需求的，得30分。投标产品技术规格不符合招标文件要求即为负偏离，每项非“*”号的一般性技术参数负偏离扣2分，每项带“*”号的关键性技术参数负偏离扣5分，扣完为止。 | 30 |
|  | 整车防腐 （5分） | 整车电泳防腐得5分,只有简单磷化防腐处理得1分,无任何防腐处理的得0分。 （提供车间电泳图片及相关证明材料，如果提供虚假材料，一经查实，即刻确定本次投标为无效投标）。 | 5 |
| 售后服务 （8分） | 售后服务承诺 （8分） | （1）服务时间保障：应急处理措施及其它服务优惠条款，措施完善、承诺明确、本地化服务完善的0-4分。 （2）根据售后提供优厚条件评定，得2分。 （3）车辆生产及改装厂家售后服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，达到五星级标准得2分。 | 8 |

本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 本次招标，合同将授予由评标委员会推荐的投标文件符合招标文件要求、综合评价最优、报价最合理、能提供最佳服务、有良好的执行合同能力的投标人。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公告中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书并公告中标结果。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同一般条款

1.定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1中标单位按规定比例缴纳履约保证金。（有特殊约定的按约定执行）

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定格式以转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1本合同期限为  年。合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

13.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分 合同书 （样本）

合同编号：

供方：

需方：

供、需双方根据   年  月  日河南兴建建设管理有限公司签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

签定时间：

第八部分  附件

附件1

开标一览表(标段)

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

附件2

投标分项报价—览表（标段）

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

投标偏离表（标段）

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

销售业绩情况表（标段）

| 序号 | 购买单位 | 项目名称 | 金 额 | 销售时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件5

投标保证金（标段）

- 投标保证金可以是转账、电汇。

附件6

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件7

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件8

- 售后服务承诺

附件9

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、业绩证明文件复印件

8、财务状况资料复印件

9、相关授权书原件

10、其他有关资料、证明文件原件或复印件

- 附件10

- 投 　标　 书

- 致：河南兴建建设管理有限公司

根据贵方招标编号为      号的招标采购邀请，签字代表              （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表、技术方案

（3）投标偏离表

（4）销售业绩情况表

（5）金额为人民币       投标保证金

（6）法定代表人身份证明

（7）法定代表人授权书

（8）售后服务承诺

（9）资格证明文件

（10）关于资格的声明函

（11）技术方案

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60个工作日。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

- 附件11

- 关于资格的声明函

河南兴建建设管理有限公司：

关于贵方招标编号为          号   项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、医疗器械经营许可证

4、相关资质证件

5、法定代表人身份证复印件

6、代理人身份证

7、资信证明文件

8、业绩证明文件

9、财务状况资料

10、法定代表人授权书和相关授权书

11、其他有关资料、证明文件

12、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

13、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：