YLZB-G2017 024号  禹州市中心医院“电子鼻咽喉镜”等医疗设备采购项目

（一）项目概况

1.项目名称禹州市中心医院“电子鼻咽喉镜”等医疗设备采购项目

2.项目需求：电子鼻咽喉镜                  一套

诊断性听力计/声阻抗测试系统   一套

（二）投标条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2 、具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系；

3 、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4 、制造商针对本项目的唯一授权委托书（如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套内容一致的中文翻译的授权）；

5、 投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；所投设备如为进口产品的，须符合中华人民共和国进口商品安全标准并具备国家医疗管理局注册证。

6、本次招标不接受联合体投标。

（三）项目需求

设备配置及主要技术规格

电子鼻咽喉镜招标要求：

| 货物名称 | 乔秋 |
| --- | --- |
| 电子鼻咽喉镜 | 有效像束：≥29万像束 |
|  | 视场角：120° |
|  | 头端部外径：5.8mm |
|  | 主软管外径：5.7mm |
|  | 景深：3-100mm |
|  | 弯角：上130°、下130° |
|  | 钳道孔径：2.0mm |
|  | 工作长度：450mm |
|  | 全长：720mm |
| 图像处理器 | 图像增强：电子强调黏膜形态或轮廓，增加内镜图像的锐度。轮廓增强级别有四档可选择。 |
|  | 色调调节：“R”、“B”调节：±50级 |
|  | 亮度调节：“Y”调节：±50级 |
|  | 可冻结并保存16幅图像，保存的图像可回放 |
|  | 可以选择平均测光和峰值测光模式 |
|  | 具有自动白平衡调节功能 |
|  | 具有红色增强功能 |
|  | 兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜 |
| LED冷光源 | 色温：5200K±500K |
|  | 灯泡：80W LED灯 |
|  | LED灯，使用寿命最长为30000小时 |
|  | 灯像平面温度不超过150℃ |
|  | 照度应可调：大于等于3000000Lx |
|  | 气泵可调节：高档≥4/min，低档≥3/min |
|  | 气泵压力：30kPa～80kPa之间 |
| 液晶彩色监视器 | ≧15寸医用级高辨率液晶监视器 |
| 专用仪器台车 | 金属仪器车 |
| 其他要求 | 国产 |

设备名称：诊断型听力计/声阻抗测试系统

一．技术要求：

1．标准：

听力计：EN60645-1/ANSI S3.6,4型；

声阻抗：EN61027/ANSI S3.39,1型；

安全：EN60601-1。

CE医疗认证

2.听力计：

纯音、啭音、脉冲音测试

窄带噪声、白噪声、言语噪声掩蔽信号

3) 频率范围125Hz-8KHz

4) 强度范围-10-120dBHL

5) 气导-10-120dBHL，125-8000Hz

骨导-10-80dBHL，250-8000Hz

6）5dB和1dB步进

7) 脉冲长度：可设定范围：单脉冲及多脉冲250ms～5000ms 步进为50ms,信号刺激时间可以预先设置（0.25-5秒）步进0.05秒

8）自由声场测试：言语、纯音、啭音

9）言语测试：言语噪声或白噪声

10）言语测试自动评分

11）RMS电平表

12）提问麦克风，应答麦克风，监听扬声器

13）触摸键给声

14) 自动听阈测试：

Hughson Westlake胡格逊.西湖测试

15) ABLB 双耳交替响度平衡测试

Stenger伪聋测试

3．鼓室压测试：

1）探头音频率：226Hz

2) 探头音强度：85dB SPL±1.5dB

3) 增益控制：AGC

4) 气压控制：自动

5）压力转换：50、150和250daPa/s或自动

6）范围：默认值+200～-400daPa最大+300～-600daPa

7）压力精确度：±5%

8）压力限制：－800daPa和＋600daPa

9）声顺范围：0.1ml至6.0ml ±5%或0.1ml

耳容积0.1-8ml

10）声顺显示范围：

0~1.5ml（0-1.5ml）

0~3ml（0-1-2-3ml）

0~6ml （0-1-2-3-4-5-6ml）

4. 声反射测试：

1）同侧刺激频率（纯音）：

500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz

2）同侧刺激（噪音）：宽带，高通和低通

3）同侧刺激强度范围：

0.5、2kHz：60至105dB HL

1kHz：60至110dB HL

3、4kHz：60至100dB HL

WBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60至105dB HL

4）对侧刺激（纯音）：

125Hz、250Hz、500 Hz、700 Hz、1000 Hz、1500 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz、8000 Hz

5）对侧刺激（噪声）：宽带，高通和低通

6）对侧刺激强度范围：

125Hz：60至 70dB HL

250Hz：60至 110dB HL

500Hz-6kHz：60至120dB HL

8kHz：60至110dB HL

WBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60至120dB HL

7）手动/自动声反射测试

自动搜索声反射阈值，同侧和对侧自由混合

8）手动控制所有激励电平

9）手动分项重做自动测试结果

10）反射衰减：同侧/对侧，手动控制，持续时间10秒

5．咽鼓管功能测试

6．USB接口

7. NOAH兼容

8.整机原装进口

二．配置要求：

1．主机														1台

2．TDH39耳机											    	1个

3．B71骨导器											    	1个

4．病人应答开关												1个

5．声阻抗测试探头										       2个

6. CIR22插入式耳机（掩蔽或监听）						1副

7．内置稳压电源（适应电压100-240V）   					1个

8．内置打印机												    1个

9．耳模头													    1盒

10．操作说明光盘/操作说明书									1套

11．电源电缆/防尘罩/探头肩带/腕带							1套

（四）其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而被拒绝。

2、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件。投标文件中须提供货物需求中产品厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

2.1、货物技术证明文件：

2.1.1、货物功能性能详细介绍；

2.1.2、投标人所投产品必须具备国家规定的资格，需提供下列证件（如有）：

医疗器械注册证、注册表、生产许可证（国产）、经营许可证、准产注册检验报告（国产）、注册检验报告（进口）、中国国家强制性产品认证（CCC）或SDA认证等复印件。

2.1.3、提供原始的详细描述货物性能特点的技术文件（产品准产/注册检验报告）及产品彩页并以技术文件、产品检验报告及彩页所述功能参数为评判标准；如投标文件所述产品功能参数与产品检验报告、产品彩页不一致，务必在投标文件上附带原始生产厂商出具证明函（原件）同时有国家法定机构出具的准产/注册检验报告或补充检验报告证明。

2.2货物技术文件：

2.2.1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品；

2.2.2、产品需有生产许可证、注册证，经营许可证、产品合格证；

2.2.3、提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件；

2.2.4、投标货物的制造、安装和检验标准；

2.2.5、投标人需出具制造厂家承认的售后服务承诺、收费标准；

2.2.6、按技术规格规定提供备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。但用户的这项选择并不能免除中标方在合同保证期内所承担的义务。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、提供设备使用说明书、维修指导说明书以及部分维修密码。

5、公司信誉度高，具有完善的售后服务。

5.1、保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

5.2、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；

5.3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修运行维护等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。

应提供所有系统应用人员不低于2次的操作培训。

6、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

7、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用如：报关费用、考察、监造、出厂检验、检测费及验收费等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

8、付款方式（不响应者为无效投标）

装机验收3个月付合同金额50%，15个月付合同金额30%，36个月付合同金额20%。

9、预算金额：36万元，超出者为无效投标。

（五）评分标准

评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

附：                综合评分法详细评审标准

1、评分因素及分值分配

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 投标报价 | 50 | 详见评审标准 |
| B | 技术部分 | 30 | 详见评审标准 |
| C | 商务部分 | 20 | 详见评审标准 |
| 合计 |  | 100 |  |

2、评分因素及分值确定

A、投标报价：50分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 投标报价得分 | 50 | 见注 |

注：

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。

所有未进入详细评审的投标作为无效投标，其报价不作为评分依据。

经评标委员会认定具有下述情况之一的投标，其报价不作为评分依据。

低于成本价的投标。

虚假投标。

未满足招标文件实质性要求的投标。

B、技术部分：30分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 技术水平 | 30 | 不满足招标文件技术主要指标要求和商务条款规定的为无效投标 |
|  |  |  | 满足招标文件技术要求20分，优于招标文件货物需求中产品技术参数的，每一项加0.5分，满分为30分。 |

C、商务部分：20分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 财务状况 | 4 | 投标人提供2016年度经过中介机构审计的财务审计报告，根据交纳税金、社保、经营状况评委综合评定 好：4分，较好：2.5分，一般：1分（提供的会计事务所出具的年度财务审计报告原件）。 |
| C2 | 销售业绩 | 3 | 投标人2014年1月1日以来，具有类似项目业绩、所投项目业绩单次合同金额在30万以上（含30万），合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，满分三分. |
| C3 | 信誉 | 4 | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn 包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，加盖投标人公章】、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项得1分，满分四分。 |
| C4 | 质量保证期 | 2 | 符合招标文件质保期要求的不加分，每增加一年加1分，最高加2分。 |
| C5 | 投标文件 规范程度 | 2 | 装订规范、文字清晰、无差错，所提供资料准确完整得一分，满分两分。 |
| C6 | 技术培训及售后服务承诺 | 5 | 解决问题时间得分=最快解决问题时间/解决问题时间×2。 免费保修时间得分=免费保修时间/最长免费保修时间×3。 |

（六）采购单位联系方式及地址

联系人：李主任  电  话：13837482226

递交书面材料地址：禹州市禹王大道113号