许 昌 市 政 府 采 购 中 心

招　标　文　件

采购单位：许昌市环境监测中心

招标编号：ZFCG－G2017084 号

项目名称：大气污染防治设备

二〇一七年六月二十八日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市环境监测中心的委托，许昌市政府采购中心就“大气污染防治设备”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：大气污染防治设备

（二）招标编号：ZFCG－G2017084号

（三）项目需求：大气污染防治设备

（四）采购预算：258.2万元

（五）项目数量：大气污染防治设备一批

二、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围。

三、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录

http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过许昌市公共资源交易网下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年7月20日9:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标五室。

五、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：黄女士                   联系电话：0374-2968225

（二）采购单位：许昌市环境检测中心

地址：许昌市六一路22号

联系人：张先生            联系电话：13849859559

许昌市政府采购中心

二〇一七年六月二十八日

第二部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气采样及预浓缩系统 | 进口产品 1、产品用途：用于环境空气、应急监测、室内环境气体样品和工业场所空气中VOC的定量采集及预处理。与GCMS联机进行挥发性有机化合物的全分析。 2、配置要求 2.1主机配置：空气预浓缩仪1套；高精度稀释仪（六通道）1套；自动清罐仪1套;自动进样器1套；积分采样器3套。 2.2辅助配件：真空采样钢罐（3.2L钢罐24个，6L钢罐6个，450毫升8个）；TO14标气、TO15标气补足气及内标气各一瓶；标气超纯减压阀3个；真空表4个；Silonite®涂覆的采样过滤头5个；进口液氮罐（169L），耐压大于50PSI，带有自释压装置1套；电脑2台。 3、技术参数 3.1基本要求 3.1.1应能符合国家环保标准GB759-2015、《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》及美国环保局（EPA）TO-14、 TO-15标准方法中样品采集、分析前处理及标样配制等相关的质量保证的有关要求。能检出180余种空气中VOC的化合物，分析灵敏度达亚ppb级，分析检出限为0.1ppbv。 3.1.2具有对采样罐或气袋采集的空气样品进行浓缩处理和进样；对标准样品及内标配制、进样、空白样品进样等功能。空气样品在经过浓缩前处理的过程中能有效消除空气中CO2、O2、H2O、N2等的干扰。 *3.1.3采样罐在实验室能得到清洗和被抽成真空，带到事故现场后无需电源、动力及辅助设施，即可迅速采样。采样的真空环境在阀门关闭的情况下可以保持三个月不变。 3.1.4在中国市场已有较成熟的用户，河南省环保系统用户不少于4家。在中国市场已有较成熟的用户群（40个用户以上并提供证明资料）。 3.2环境条件：工作电源：AC 220V±10%，50Hz；环境温度:-5～50℃；湿度: 0-90%RH。 3.3空气预浓缩仪 3.3.1可用于采样罐、采气袋进样浓缩。 3.3.2能对样品中碳数在C20以下的极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、活性硫、氮化合物等挥发性与半挥发性有机物进行预浓缩，并有效去除气体样品中的H2O、CO2、N2与惰性气体。 3.3.3 能与各类气相色谱或气相色谱-质谱仪正常联机使用，能与气相色谱或气质联机使用同一台计算机控制且软件相互无冲突，在每次工作前能给气相色谱或气质联机以启动信号且能收到气相色谱或气质的反馈的准备信号。 3.3.4软件中内置US.EPA 的TO14、TO15以及硫化物分析方法。 *3.3.5全新的三级冷阱，第一级为熔融硅涂覆空阱，第二级为Tenax捕集管，第三级为冷冻聚焦，有效去除空气中CO2、O2、H2O、N2等的干扰而不损失TO15方法中的规定的极性化合物，全部参数的设置由计算机控制；方便与气相色谱或气相色谱-质谱仪联机，无需占用进样口。 *3.3.6冷冻捕集阱模块：温度-180℃-230℃。升温速率：360℃/分钟。 *3.3.7内部多孔聚集阱：捕集温度能达到-180℃。 3.3.8最大进样体积： 1000mls.对于环境空气通常为400mls 3.1.9最小进样体积： 10cc使用压力补偿法则 *3.3 10样品进样精度≤1ml 3.3.11采样压力： (负压)7psia-35psig *3.3.12重现性：进样量大于50ml时或者定量环进样，重现性 <3% RSD 3.3.13加热区：最高温度等温区域：样品传输线（150℃），旋转阀模块（180℃），模块1隔壁（200℃），模块2隔壁（200℃）。 *3.3.14电子体积控制（微进样），主机内置真空罐，通过测量内置真空罐在进样前后的压差，从而得到精确的进样体积，消除质量流量控制器启动时流速的偏差导致体积的偏差，最小进样量能精确至10ml,进样体积10-1000ml之间能调，进样精度≤1ml。 *3.3.15内部样品流路、接口以及所有管路必须经过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理,以分析硫化物及醛酮类化合物。 *3.3.16主机配备定量环，定量环体积：0.1-2ml之间能选。 *3.3.17使用数控多通阀，阀芯可停留在任意位置，能保证样品位使冷阱与样品完全隔离，更好的避免了交叉污染，并能测量系统的真实压力，所以能保证精确的进样量。 3.4高精度稀释仪 3.4.1 标准配置6个流路通道，5路标气和1路稀释气。 *3.4.2稀释倍数：能实现标样ppb至ppt级的稀释，适用于样品罐，初级稀释倍数100倍，通过二级稀释，最终稀释倍数可达10000倍。 *3.4.3制备标气数量：100ppm的6R标气瓶可填充多达10000个6L的样品罐。 *3.4.4压力测定：0-50psi（精度±0.05%）压力传感器精确测量压力。 3.4.5 体积测量：通过测量压差实现标气体积的测量，（优势：标准制备过程中，标气用量极少，有助于原始标气的保存，标气瓶的压力越高，其中的化合物越稳定。） 3.4.6 样品加压功能：自动加压可将采样后的样品罐加至正压，高精度（0.05%）的压力传感器首席那检测样品罐的出示压力，之后将样品罐填充至目标压力，并计算实际的稀释因子。还可以通过固定的稀释因子进行加压稀释。用含有替代标的氮气进行加压，进一步验证结果的准确性。 3.4.7 操作模式：具有六种操作模式，软件界面不同的按钮可以轻松的实现不同模式的切换选择。 *3.4.8可靠的压力校准：根据压差实现稀释，整个系统只有一个压力传感器，称量即可实现压力传感器的校准。 3.4.9 多级稀释：多级稀释可以轻松实现亚PPb级的标准稀释，满足痕量分析需求。 3.4.10稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释倍数、目标浓度、输入方便直观。 *3.4.11内部样品流路以及接口必须经过熔融硅-Silonite惰性化涂覆，以分析硫化物及醛酮类化合物以及包括部分农药残留在内的半挥发性有机物. *3.4.12 不含质量流量计 *3.4.13 全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。 3.5 自动清罐仪 3.5.1 通过控制软件设定的多次充气、抽真空的循环，将采样罐内的压力降至7Pa以下，并清除罐内的挥发性及半挥发性有机物和其他杂质，以便采样罐能够重新使用。 *3.5.2 所有管线、流路和阀区等经过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理，以保证采样罐清洗过程中无残留和无交叉污染。 3.5.3 使用无油泵：前级泵为无油分子隔膜泵，高真空泵为分子涡轮泵。 3.5.4 清洗中可选择加湿或干气清洗。 3.5.5同时对不少于8个不小于6升的采样罐进行加热，以提高清洗效率，加热温度最高可设定至200℃。 3.5.6 系统压力(0-50 psi)和最大真空度小于50mtorr。 3.5.7 清洗过程自动检漏。 3.5.8 可加入内标评定样品。 *3.5.9全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。 3.6采样罐及其附件： *3.6.1采样罐：不锈钢材质，罐壁厚1mm，耐压>3大气压，内壁经熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理。 3.6.2多种体积的采样罐可供选择；能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1~100ppb的采样要求。 3.6.3采样罐采用可修复隔膜阀技术,内衬隔离膜片,减小阀中死体积,防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性。 3.6.4超纯减压阀可配合标气使用。 3.7恒流积分采样器 3.7.1带过滤器采样接头，全量程范围内可恒流采样。 3.7.2不同的积分采样器能配置不同体积的苏码罐和不同流量的蓝宝石限流芯，无需电源、动力，可以进行采样时间的设定，分钟、小时、天（最大采样时间为7天）。 3.8自动进样器 3.8.1 自动进样器可直接与GC或GCMS相连接，用于分析大于0.1ppm高浓度样品的分析。 3.8.2所有管线及电磁阀均可内部加热，样品冲洗功能有效避免序列间的交叉污染。 *3.8.3所有管线及接头内壁均经过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理。 *3.8.4全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。 4.质量保证：全套设备为原装进口, 整机提供至少一年保修期, 终身服务。 5.培训及技术服务要求：具有合格的专职工程师（工厂培训的合格产品经理），保证服务质量及服务效率，帮助客户建立相关的方法，不定期进行指导交流，以保证仪器的最佳使用。安装调试时为用户进行免费操作培训(一台至少2人),以保证用户能熟练使用该系统。 仪器安装调试前，供货或服务商安排专业技术人员到用户现场了解配置基本情况并确认设备安装条件的落实。货到后一周内派专业技术人员提供免费安装，为用户进行免费操作培训，厂家提供快捷、周到、规范的技术服务，系统出现故障时，服务商维修人员在接到通知后，2小时内作出应答，24小时内到达现场排除故障。 | 套 | 1 |
| 2 | 多通道罐常规和应急触发采样系统 | 1 产品用途：用于采样罐可编程远程控制常规采样或阈值触发应急采样。 2 产品配置：采样系统主机1台，软件系统1套，内置积分采样器 2套，采样通道2个。 3 技术参数 *3.1采样罐通过负压实现采样，样品无需经过压力泵而受到污染，并且所有管路均采样熔融硅惰性处理，确保流路材质产生VOC及采集的VOCs样品没有反应及吸附损失； 3.2主机具有2独立通道，第1通道支持8个采样罐连续常规采样，同时可扩展连接更多采样罐，第2通道连接1个采样罐，两个通道均可选择常规采样和阈值触发应急采样； *3.3流量调节方便，内置2个积分采样器，可通过更换蓝宝阀芯选择流速范围，等速采样时间可长达1个月。 *3.4内置流量校准器，通过罐子的压力变化速率来测定采样的流速，系统通过软件可进行自动校正，只要输入已知校正体积填充所需的时间即可自动完成流速校正，此校正简单且长期稳定可靠，可大大减少系统维护的费用； 3.5流量校准器计量方便，使用实验室高精度天平即可校准； 3.6基于Windows8的软件系统，简单易用，随时进行采样编程，可设定采样起始时间，停止时间，可设定触发采样阈值等； 3.7可增加扩展采样罐放置架； *3.8每个采样罐端口都配备压力传感器实现仪器自动检漏，当罐压力出现异常情况，主机会自动跳转到下一个采样进行采样，从而确保样品采集的真实和完整性； 3.9可选12V直流电源接口，确保在无交流电源的时候，仪器可用直流电源供电。 4.质量保证：全套设备为原装进口, 整机提供至少一年保修期, 终身服务。 5.培训及技术服务要求：具有合格的专职工程师（工厂培训的合格产品经理），保证服务质量及服务效率，帮助客户建立相关的方法，不定期进行指导交流，以保证仪器的最佳使用。安装调试时为用户进行免费操作培训,以保证用户能熟练使用该系统。 | 套 | 1 |
| 3 | 积分采样器自动校准系统 | 1、用途：用于苏采样积分采样器采样前的自动流量校准设置，以保证每次采样量的准确性。 2、产品配置：自动校准马达1个、快速连接头1套、传输控制系统1套。 3、技术参数 3.1基于积分采样器，可满足不同体积大小的采样罐（1L-6L）进行校准流量设置。 3.2流量调控采样时间可达1小时甚至1个月。 3.3最终负压可达2-6＂Hg。 *3.4自动校准系统软件可根据估算的现场温度和采用点海拔来调节和优化采用速率，以应对即使是最具挑战的环境条件。 *3.5自动识别错误，如漏气、限流器堵塞。 3.6一套校准器可满足日常多批次的积分采样器的校准。提高校准速率和准确度。 3.7精确校准，避免多次重复采样。 *3.8校准系统软件简单直观，只需设置采样罐容量、采样时间、采样结束是需要维持的真空度（通常2＂Hg），然后点击开始校准按钮即可。 3.9校准系统、积分采样器及真空罐采用快速连接头连接，无需工具安装、拆卸、运输方便。 4.质量保证：全套设备为原装进口, 整机提供至少一年保修期, 终身服务。 5.培训及技术服务要求：具有合格的专职工程师（工厂培训的合格产品经理），保证服务质量及服务效率，帮助客户建立相关的方法，不定期进行指导交流，以保证仪器的最佳使用。安装调试时为用户进行免费操作培训,以保证用户能熟练使用该系统。 | 套 | 2 |
| 4 | 液标气化数字稀释系统 | 1、用途：用于VOC液体标样气化稀释和不同单一气标制成混合标气。便于气相色谱标准曲线的建立。 2、产品配置：数控真空压力计1个、 惰性化¼″四通1个、隔膜阀1个、¼″阴极快速连接头1套。 3、技术参数 3.1采用负压技术使液体标样气化，可分别在采用罐和玻璃瓶中实现。 3.2可利用实验室高纯氮气或氮气钢瓶气，将已知高浓度样品加压精确稀释，以用于气相色谱标准曲线的制作。 3.3数字稀释系统校准范围广，无需担心标气的浓度大小。 3.4具有实时检测罐子浓度功能，确保稀释浓度不变。 3.5通过数控阀可随意准确调节稀释标气浓度，方便液体标样气化不同浓度的配制。 4.质量保证：全套设备为原装进口, 整机提供至少一年保修期, 终身服务。 5.培训及技术服务要求：具有合格的专职工程师（工厂培训的合格产品经理），保证服务质量及服务效率，帮助客户建立相关的方法，不定期进行指导交流，以保证仪器的最佳使用。安装调试时为用户进行免费操作培训,以保证用户能熟练使用该系统。 | 套 | 1 |
| 5 | 固定汚染源VOC稀释采样系统 | 1、仪器用途说明：适合于固定污染源中的VOCs动态稀释采样，可直接采集到采样罐。 2、技术要求及参数 2.1动态稀释采样探头 2.1.1探头自带加热稀释腔和过滤器，采用不锈钢材质，仅有不锈钢部分与气体样品接触，过滤器膜直径25mm； 2.1.2配备220/110VAC转12V电源适配器和充电电池，充电电池可在无交流电时使用，使用时间大于3小时； 2.1.3采样管线长度不少于350mm，加热管线可达1.5m； 2.1.4控制电缆与采样、稀释管线采用快速接头，一起连接到采样器； 2.1.5探头带有防震运输箱 2.2便携式动态稀释采样器 *2.2.1采用动态稀释采样法对固定污染源中挥发性有机物的进行采集，采样器内置充电电池，连续使用不少于7个小时； 2.2.2双气路设计：一路稀释空气，一路总采样气，流速均可单独调节，流速调节范围0.1-1.2L/min；干气累积流量计计算采样体积；双过滤器：一个用于过滤稀释的空气，另一个用于保护采样泵和气体计； 2.2.3采样流路流量范围： 0.15-1.2l/min； 2.2.4稀释空气流路：采用隔膜泵，采样流量范围0.15-1.2 l/min，流量计调节范围：0.1-1.2 l/min，干气体体积精度±2%； 2.2.5通过分别调节稀释空气和总的采样气流量，可计算采样的稀释比例，通过内置干气累积流量计可精确的记录采样的体积，通过稀释空气可将烟温降至400C以下； 2.2.6配置隔膜泵和精确流量计和干气体积计，确保采样体积的准确； 2.2.7系统带有采样器+采样头可用于气态有机化合物的采用。 2.2.8 泵类型：隔膜泵，干气体体积精度±2%，流量计调节范围：0.1-1.2 l/min； 2.2.9仪器内置的空气过滤器，可确保空境空气中VOCs不进入到采样系统，采样泵前的过滤器可确保烟气中的干扰物不进入到采样泵和气体计，确保系统长期稳定的运行； 2.2.10采样杆和过滤腔均可被加热至120℃，可避免烟气中水汽被冷凝，从而防止部分极性VOCs的损失。 *2.2.11可连接苏码罐，将样品采集到采样罐，也可连接便携式气质的采样头进行在线监测。 3、配置要求： 探头采样系统：主机 1套，采样探头运输箱 1个； 采样器主机 1套； 冷凝系统 1套； 电池组控制单元 1组； 1/4三通接头 3个； 3/16 特氟管线 1包(30米)。 | 套 | 1 |
| 6 | 吹扫捕集水/土自动进样器 | 1、仪器用途说明：与吹扫捕集主机配套使用，适合分析水或土壤中或者污泥中的挥发性有机物，实现全自动进样，以便提高吹扫捕集的工作效率。 2、技术要求及参数 2.1工作环境 2.1.1 工作温度 15℃-35℃ 2.1.2 相对湿度 10-90% 2.1.3 工作电压 220 Vac±15%，50/60Hz±3 Hz 2.2功能要求 *2.2.1与CDS7000吹扫捕集仪主机配套使用； *2.2.2水/土样进样器符合EPA方法624，SW846 和8260，5035； 3、技术参数 3.1水样模式 *3.1.1 72 个样品位，可移动的3 个24 位样品盘，40 mL样品瓶，并符合EPA VOA 标准； *3.1.2 带内标功能（2μL）；内标瓶2mL； *3.1.3 水样体积根据定量环体积设定（5ml/25mL）； 3.1.4 可以程序化的运行期间冲洗； 3.1.5 可以程序化的空白分析； 3.1.6 同一样品可以程序化的两次或是三次重复分析； 3.1.7 全化学惰性的样品路径：PEEK 材料管路、硅烷化不锈钢管及玻璃； 3.1.8 进样和排气泡之前，可用空白水清洗整个样品管路（可加热至90℃），清洗次数用户可自行设定； 3.1.9全电脑操作界面； 3.2 土样模式 3.2.1 72 个样品位，可移动的3 个24 位样品盘，40 mL样品瓶，并符合EPA VOA 标准； 3.2.2 带内标功能（2μl）；内标瓶2mL（同水自动进样器的要求）； 3.2.3 自动加入等量的5mL水（配备5mL样品定量环）； 3.2.4土壤加热可到80℃； 3.2.5 磁力搅拌器（三种速度控制）； 3.2.6 全化学惰性的样品路径：PEEK 材料管路、硅烷化不锈钢管及玻璃； 3.2.7 可以手动或是自动地变换不同基质样品盘位的进样方向； 3.2.8 全电脑操作界面； 4．配置要求 4.1 24位样品盘 3个 4.2 40ml样品瓶10个 | 套 | 1 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，投标文件不得复制招标文件中的技术参数，否则为无效投标。

3、投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的（国办发【2 017】51号），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

4、投标文件中须提供产品制造商发布的所投产品的彩页原件和货物需求中包含带“*”的生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，如未提供彩页和厂家技术证明文件且投标参数符合招标文件要求的，仅得评分标准中对招标文件响应程度的基本分。

5、投标人所投产品为节能产品、环境标志产品的，须在有效期内并提供有效的证明材料且加盖投标单位行政公章，否则为无效投标。

6、中标人向采购单位领取中标通知书时，须提供生产厂家或中国区办事处（或总代理）针对本项目出具的授权书原件和售后服务承诺书原件，否则取消其中标资格。

7、签订政府采购合同时，须向采购单位提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料（如3C），否则取消其中标资格并承担相应的法律责任。

8、本次采购的产品要求进口产品，并报财政监管部门备案批准，但不排斥具有相同功能、性能和质量的国产产品。投标人所提供的进口产品应满足国家关于进口产品的定义和相关规定，否则采购人拒绝接受。

关于进口产品的规定

《政府采购进口产品管理办法》第一章第三条“本办法所称的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》关于关境和海关特殊监管区域产品认定：

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

如果中标人所提供产品不符合上述关于进口产品的定义,采购人拒绝接收。

9、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

10、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

11、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

12、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

13、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

14、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

15、采购预算：258.2万元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本复印件；被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本原件；按照第二部分“其他要求”中相关要求向采购单位提交相应材料；否则取消其中标资格。

3、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在法定时间内详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

4、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

5、中标人须在接到中标通知书时向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com 。

6、在投标截止时间前提交50000元的投标保证金。

7、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

8、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、许昌公共资源交易网。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、投标文件属下列情况之一的为无效投标

12.1应交未交投标保证金的；

12.2不具备招标文件中规定资格要求的；

12.3不符合特别提示序号1要求的；

12.4不满足其它要求中无效投标条款的；

12.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

13、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

14、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员进入五楼电子监督室实施监督的，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

15、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归许昌市政府采购中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”“投标供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同，“中标公示”与“中标公告”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前 7天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并通知所有购买招标文件的每一投标人。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并通知已购买招标文件的每一投标人。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为30天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交50000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心交易见证部（0374-2968027）办理退款手续。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序排序供应商名单。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2评委打分汇总排出名次。

26.4评分办法及评分标准

采用综合评分法。

26.4.1信誉3分

26.4.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况综合评定，每提供一项加0.5分，满分1分，最低0.5分。

26.4.1.2投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.2.业绩10分

投标人提供2014年以来完成的在环保行业项目业绩，合同及中标通知书齐全者每项得2分，满分10分。

26.4.3.售后服务6分

26.4.3.1解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加0.5分，满分3分。6小时以上的不得分。

26.4.3.2免费保修时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年，加1分，最低分1分，满分3分。1年以下的不得分。

26.4.4.投标文件规范程度1分

装订规范、文字清晰、无差错0.5分，所提供资料准确完整0.5分。

26.4.5.对招标文件的响应程度40分

26.4.5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.5.2满足招标文件技术要求30分，每优于招标文件中加“*”技术参数一项加0.5分，满分40分（加*技术参数在产品彩页中未列出的，以生产厂家技术证明文件为准）。

26.4.6.投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

26.5 各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供完整的复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.7根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库「2014」68号）规定，对小型、监狱和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型、监狱、微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、监狱、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型、监狱和微型企业及产品的证明材料）。

26.8根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.9根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标人产品如果是最新一期环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.10投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，评委会将对备选中标单位乃至依次类推的下一个投标人资格作出类似的审查，直至最终确定拟中标单位和备选中标单位。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将公示中标结果，同时以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分 合同书 （样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

业绩情况表

| 序号 | 购买单位 | 设备名称 | 金 额 | 销售时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

年   月   日

附件6

投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

附件7

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件8

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件9

售后服务承诺

附件10

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、业绩证明文件复印件

8、财务状况资料复印件

9、相关授权书原件

10、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

附件11

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表

（3）投标偏离表（或技术方案）

（4）销售业绩情况表

（5）金额为人民币       投标保证金

（6）拟投入技术人员情况表

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权书

（9）售后服务承诺

（10）资格证明文件

（11）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为30个工作日。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件12

关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017 号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、业绩证明文件

8、财务状况资料

9、法定代表人授权书和相关授权书

10、其他有关资料、证明文件

11、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

12、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：