ZFCG-G2017126号许昌市质量技术监督检验测试中心“ICP发射光谱仪、原子吸收分光光度计等设备”项目货物采购需求标前公示

一、投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）所投产品为进口产品；

（3）投标商具有相应的经营范围。

二、货物需求及其它要求

A包：ICP发射光谱仪

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP发射光谱仪 | 1.技术规格与要求： 1.1.进样系统： 1.1.1 耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF；30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。 *1.1.2超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于300万cps（或cts）。提供生产厂商证明文件。 1.1.3炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，安装和拆卸无需任何工具。 1.1.4四通道蠕动泵，具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。 1.1.5 具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。 1．2、等离子体系统： *1.2.1自激式固态射频发生器：频率40.00MHz以上；功率传输效率≥81%；最大功率≥1500W，功率1W增量连续可调。提供软件截屏作为证明资料。 1.2.2等离子体为垂直式，观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中同时给出四种观测方式的测量结果。 1.2.3 免维护的平板或线圈等离子体设计，无需循环冷却水或气体冷却，终身免维护。 *1.2.4 等离子体正常运行的氩气消耗总量<10L/分钟，40L钢瓶氩气，正常分析测试时间＞8小时。 1.2.5 等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调，其中等离子气流量调节步长1L/min，辅助气流量调节步长为0.1L/min，雾化气流量调节步长0.01L/min。 *1.2.6等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗；可设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体。提供软件截屏作为证明资料。 1.3光学系统及检测器： 1.3.1类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：167-900nm。能测试Cs894.347、Cl894.806nm；提供光谱图及标准曲线作为证明资料。 1.3.2强光和弱光同时测量采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，软件上曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。 1.3.3 检测器：背照式双固态检测器，可以同时测量来自样品和参比光束的谱线，与中阶梯二维光谱图完全匹配且无紫外线转换荧光涂层。 *1.3.4 仪器冷开机时间小于10分钟，包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动到仪器点炬时间。 1.4、软件工作站： 1.4.1 计算机控制系统推荐配置：戴尔或联想品牌商用计算机，酷睿i5处理器，4G内存，500GB硬盘空间，DVD驱动器，20英寸液晶显示器，键盘，鼠标，WIN7系统，A4激光打印机。 1.4.2软件为全中文多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并能打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 1.4.3 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。 1.4.4具有50000条以上谱线的谱线库。提供软件截屏作为证明资料。 1.4.5 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件截屏作为证明资料。 1.4.6谱图叠加功能显示每个像素点，同一个元素不同样品可以同时显示，提供软件截屏作为证明资料。 1.4.7软件具有标准曲线编辑功能，可以任意删除任何一个标准点，而不需要重新做标准曲线。 1.5、仪器安装验收全部符合下列性能指标为验收合格。 - *1.5.1等离子气（Plasma gas）流量 ≤ 9L/min。 - *1.5.2分辨率：As 193.696 半峰宽≤0.007 nm。 1.5.3精密度（重复测量10次的相对标准偏差百分数，RSD%）： 谱线; 标准溶液浓度; 积分时间; 精密度（RSD%）. Zn 206.197; 1 mg/L; 1秒; ≤ 1. Mg 280.260; 0.1 mg/L; 1秒; ≤ 1. Mg 285.207; 0.1 mg/L; 1秒; ≤ 1. Ba 455.389; 0.1 mg/L; 1秒; ≤ 1. 谱线; 标准溶液浓度; 积分时间; 灵敏度(单位：cps 或cts). Mn 257.610; 1 mg/L; 1秒; 大于三百万. Zn 206.197; 1 mg/L; 1秒; 大于八万. Mg 280.260; 0.1 mg/L; 1秒; 大于八十万. Mg 285.207; 0.1 mg/L; 1秒; 大于五万. Ba 455.389; 0.1 mg/L; 1秒; 大于三百万. *1.5.4灵敏度（标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度，使用耐HF酸的进样系统）： 1.5.5 轴向观测（水平观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。 谱线; 标准溶液浓度; 测量检出限所用的空白; 检出限. Tl 190.801; 1 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤10 µg/L. As 193.696; 1 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤3 µg/L. Se 196.026; 0.5 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤10 µg/L. Pb 220.353; 0.5 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤3 µg/L. 2．仪器配置要求： 2.1等离子体发射光谱仪主机1套（包括控制和数据采集处理系统）。 2.1.1等离子体全彩色监测摄像装置1套。 2.1.2 40.00 MHz以上自激式固态射频发生器1套。 2.1.3 中阶梯光栅分光系统、双固态检测器1套。 2.1.4流量控制调节步长为0.01L/min的雾化气质量流量计1套。 2.1.5内置式水平4通道蠕动泵1套。 2.2 耐HF酸进样系统1套。 2.3超高灵敏度进样系统1套。 2.4 可拆卸式炬管2支。 2.5 炬管中心管2根。 2.6 蠕动泵进样泵管60根，排废液泵管60根。 2.7 标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等）。 2.8循环冷却水器1台。 2.9 空气压缩机和空气过滤器1套。 - 2.10英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录,A4激光打印机 2.11 40L氩气钢瓶 （含99.999%高纯氩气、减压表）2套。 | 套 | 1 |
| 2 | 实验室超纯水仪 | 1. 技术要求 1.1 该系统是以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。 1.2 系统由独产水主机和分体式独立智能取水器组成。主要包含预纯化柱，用于有机物去除的双波长紫外灯，超纯化柱，独立的TOC检测模块，终端精制器，脚踏取水开关。 1.3 产水流速： 多种流速可调节，逐滴至2L/min 1.4 超纯水产水水质： 3.4.1电阻率： 18.2 MΩ·cm＠25℃ 3.4.2电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度:±0.1℃, 附原厂校验证书 *3.4.3总有机碳含量(TOC)： ≤ 3ppb； 3.4.4直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1p/ml 3.4.5细菌: 0.1 cfu/ml 3.4.6热原（内毒素）：< 0.001Eu/ml *3.4.7 DNA酶<5 pg/mL，RNA酶<0.001 ng/mL *3.4.8 配置外置超滤柱，便于更换，无需清洗，避免污染，生产无热原、无DNA酶、 无RNA酶的超纯水 1.5 * 内置独立TOC在线检测器，有独立的检测样品池，在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP标准, 附校验证书，检测范围: 1 - 999 ppb；精度: ± 1 ppb 1.6 * 在制造商公开发布的印刷资料的流路图中可体现：系统内置两个紫外灯，一个是内置纯化组件185nm/254nm双波长紫外灯；一个是TOC仪表内专门用于检测产水TOC的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。 1.7 远程取水部件自带彩色图形显示器，实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，水箱实时液位，系统状态和警告。 - 自动记录一整年水质资料,,可直接与PC机或打印机相连，并提供水质监测报告。 2.软件配置 2.1*具有网络化管理的拓展功能，图文动态指示信息，可实现主机运行全程监控，帐号分级管理，远程诊断，审核跟踪的功能。 2.2 系统为中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质、过水量、系统状态和警告。 2.3 纯化柱具有追踪芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全 2.4 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置。 3独立配件 3.1带芯片超纯化前柱 2个 3.2带芯片低有机物型超纯化后柱 2 个 3.3终端过滤器 2个 | 套 | 1 |

B包：原子吸收分光光度计

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1．技术参数要求 1仪器系统 *一体化原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。要求火焰原子化器、火焰燃烧器、雾化器组件和石墨炉原子化器、石墨炉自动进样器位置固定，无需任何手动，火焰与石墨炉测定可连续进行，软件切换，确保数据的稳定性、重复性 2操作环境 电源：交流电 220V ± 10%, 50/60Hz 环境温度：10-35C 环境湿度：20% - 80% 3光谱仪主机系统 3.1 光学系统 3.1.1 高性能全反射光学系统，所有光学元件均采用石英涂层保护，光学系统严格密封 3.1.2 单色器：优化的Czerny-Turner型设计波长范围：185-900nm，自动寻峰和扫描 *3.1.3 光栅刻线密度：≥1800条/mm 3.1.4 狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调，自动调节，自动设定波长狭缝宽度和能量 3.1.5 波长设定：全自动检索，自动波长扫描 3.1.6 焦距：≥350mm 3.1.7 噪声：<0.003A 3.1.8 基线稳定性：±0.003A 3.1.9 仪器光谱分辨能力：可分辨279.5nm和279.8nm锰双线，且光谱通带为0.2nm/mm时，两线间峰谷能量≤30% *3.1.10 光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换 3.1.11 灯座： 8灯位自动转换灯架，全自动切换，可用空心阴极灯和高强度超灯（可直接通用国产灯和各种同口径灯），独立供电电路，可同时点亮两个灯，有下一灯预热和自动关灯功能 3.1.12 灯电流设置：0-30mA, 计算机自动设定 *3.1.13 检测器：宽范围的光电倍增管 3.2 同时具有两种背景校正技术，均可校正达3A的背景 *3.2.1 火焰部分：氘空心阴极灯，电子调谐，校正频率：300Hz *3.2.2 石墨炉部分：氘灯和塞曼两种扣背景方式，交流塞曼效应，最新一代3-磁场塞曼技术可直接扩展石墨炉分析的线性范围，磁场强度连续可调允许选择各个元素的最佳分析条件，调节范围：0.1—1.0T，可优化背景校正效果，增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质，能够采用最佳的磁场强度，减少塞曼背景校正时可能出现的弯曲现象，校正模式：2-磁场和3-磁场两种模式任选或自动动态选择 4 分析系统 4.1 火焰分析系统技术要求 4.1.1 燃烧头： 燃烧缝宽度经过最佳化的10cm缝长全钛燃烧头，高度和角度可调，耐高盐耐腐蚀，带识别密码 4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸） 4.1.3 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转 4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化，自动调节燃气、助燃气流量，并自动最佳化 4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 4.1.6 安全系统：具有全套的安全联锁系统，自动监控燃烧头类型，火焰状态，水封，气体压力，雾化系统压力，废液瓶液面高度等，出现异常或断电时自动联锁和关火 4.1.7 点火方式：自动点火，自动识别燃烧头类型 4.1.8 代表元素检测指标 Cu：检出限 ≤0.003 mg/L RSD≤ 0.5% 4.2 火焰辅助设备和扩展功能附件 4.2.1 静音空气压缩机 4.3 石墨炉分析系统 *4.3.1 石墨炉加热方式：横向加热方式,最高加热温度: 3000C *4.3.2 石墨炉加热速度：最高≥3000C/秒，连续可调 *4.3.3加热控温方式：全自动，STC和ETR温控技术（非传感器温控和无辐射干扰双光控温度重校技术），有过热保护和报警功能，石墨管自动格式化功能，石墨炉加热电源内置主机中 4.3.4 升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步 4.3.5 石墨管：热解涂层石墨管，平台管多种可选 4.3.6 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 4.3.7 代表元素检测指标：Cd 检出限≤0.01 g/L，RSD≤ 2% 4.3.8 气体控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制 4.3.9 操作软件可自动优化最佳灰化和原子化温度，智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比 *4.3.10 可升级配置直接固体进样附件,要求样品无需前处理,可直接进行固体样品检测 4.4 石墨炉自动进样器 4.4.1 样品位数：≥100个，可加入三种以上基体改进剂，可自动配置校正曲线 4.4.2 进样精度：优于± 0.1l，进样重复性≤0.5% 4.4.3 除残功能：有智能化自动除残功能，交叉污染≤10-6 *4.4.4 稀释功能：全自动智能化稀释 4.4.5 多次重复进样富集和热注射，智能化调节取样深度和进样注入速度， 4.5 石墨炉辅助设备 4.5.1 石墨炉循环恒温冷却水系统，最高温度：40C 5.计算机控制和数据处理系统 5.1 计算机最低配置： 英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录,A4激光打印机5.2 A4激光打印机 5.3 软件 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化操作参数（火焰最佳燃气、助燃气流量和比例、燃烧头高度；石墨炉最佳灰化和原子化温度等），智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比；积分/峰高/峰面积测量，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能 6．零配件及易耗品 6.1 空心阴极灯：元素灯8只( 元素名称，用户选择） 6.2 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个 6.3 进样毛细管：1根 6.4 石墨管：15根 6.5 雾化器密封圈：1个 6.6 石墨炉自动进样器进样毛细管：1根。 6.7乙炔，氩气钢瓶（带气）及气阀等1套 | 套 | 1 |
| 2 | 超声探伤仪 | - 技术参数： - 检测范围：0-1mm，最高到 0-20,000 mm（在钢中，声速5930m/s）； - 声速：256-16,000m/s.连续可调。 - 探头延迟：0-999,999μs - 扫描延迟：0-20,000mm，在钢中声速5930m/s。 - 5.增益: 0-110dB，调节步进0.1/0.5/1/2/6/14/ 20 dB。 - 检测模式：脉冲回波和发射/接收，单晶和双晶（一发一收）。 - 阻尼：50和400Ω阻尼。 - 脉冲发生器:100～450V负尖波和方波脉冲，脉冲宽度30ns-2500ns。 - Active Edge TM:独一无二的Active Edge模式可以改善近表面分辨率。 - 10.脉冲重复频率 :5Hz-5KHz可调节，外部同步有效。 - 11.视频刷新频率:60 MHz - 12.检波方式 :射频/全波/正半波/负半波。 - *13.频率范围: 8个可选滤波器。 - 13.1100KHZ-500KHz - 13.2200KHZ-800KHz - 13.3 0.4MHZ-1.6MHz - 13.41.4MHZ-3MHz - 13.5 3MHZ-8MHz - 13.67MHZ-15MHz - 9MHZ-21MHz - 1.6MHZ-22MHz(宽频带) - *14.系统线性: - 14.1垂直线性=0.5%全屏高度(FSH)， - 14.2 水平线性=±0.2%全屏宽度(FSW)。 - *15.闸门监视器: - 15.1闸门分辨率5ns,两个完全独立闸门，用于回波监控和厚度测量。 - 15.2可在全屏范围内，调节闸门起始位置和宽度。 - 15.3阈值由0-100%（FSH）连续可调，每个闸门可以正向触发或负向触发，同时具有声/光报警功能。 - 16. Auto-cal功能：根据2个参考回波自动校准声速和探头零点。 - 17. 参考波形：显示一个已存储的A扫描波形作为参考，动态A扫描显示区域用不同颜色表示，可以快速观察到不同之处。 - 18.测量模式 ：7种测量模式 - 19.测量显示 :每秒3次实时显示刷新屏幕波形，大面积测量显示。 - 20.时间设置:可以根据当地时间设定，时间在状态栏可视，可以永久保存在面板，A扫描数据等。 - 21.内存 :4GB存储容量，可以保存A扫描波形，面板参数，厚度参数,B扫描数据等信息，可以保存450,000个面板参数，200,000组A扫描数据，300,000组B扫描数据，440,000组厚度参数. - 22.动态峰值记录 在动态回波模式，屏幕上保留所有A扫描波形，动态的A扫描波形用单独的颜色显示,用于捕获锁定动态回波的最大值。 - 23.注释 ：对于存储的面板参数，A扫描数据，B扫描数据等，用户可以添加字母或数字标识作为注释。 - 24.温度：操作温度: -10 至 +55℃；可以承受到: -20 至+70℃；存储温度：-40 至+75℃ | 套 | 1 |

C包：便携式X射线荧光光谱仪

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 1、重量：不大于1.3kg 2、外观尺寸及特点：尺寸不大于244 x 230 x 95.5mm；一体化设计，坚固耐用，高密闭性，防水防尘抗冲击。 *3、激发源：高性能微型X射线光管，银靶材；管电压6-50kV，最大50kV，能最大效率激发测量更多金属元素；管电流0-200uA； *4、探测器：高性能GOLDD+探测器，致冷采用Peltier半导体致冷方式 5、系统电子设备：533 MHz ARM 11 CPU、300 MHz DSP数字信号处理器、80MHz ASICS DSP数字信号处理器、4096多道分析器；可高速完成对分析数据的计算处理、存储、通讯和其它各项功能。 *6、显示器：高亮度VGA彩色触摸屏，可翻转调整角度，方便数据观察，可轻松应对下雨、阳光直射等不利环境下的应用。手持式集成，显示器与仪器全身一体化，无需外接PDA，无中病毒的隐患，保证数据安全。 7、语言：多种语言选择，包括简体中文/英文操作界面。 8、测试范围：从Mg-U之间，包括S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ru，Rh，Pd, Ag, Cd, In，Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Ir，Re, W, Pt，Au, Hg, Pb, Bi, Sc, Th, U, Te, Cs, Mg, Al, Si, P, Cl 共48种元素。 *9、测试模式：矿土模式、合金模式、贵金属模式、陶瓷模式、全能模式。 *10、虚拟元素法内置所有氧化物数据库，并能进行自动计算，例如设置Al/Si元素之间的比率、稀土氧化物总量自动计算。 *11、核心算法：基本参数法（FP），以保证所能测的标准元素在不同的基体里面测量数据的准确性。对元素的测量范围没有要求，完全实现盲测，以适应不断出现的新材料对仪器检测的需求。 12、CCD摄像头：具有可视频CCD摄像头，便于对样品进行定位测量和图像记录 *13、操作系统：采用内置固化独立的NT工业级操作系统，仪器运行稳定，运算速度快。不得采用windows之类商业级或个人级操作系统，以避免频繁死机及感染计算机病毒，以保证数据安全。 *14、内置GPS，可在测试实时定位测试点经度、纬度、高程等GIS信息，并可同步下载。 15、数据存储：储存数据、图谱及图片超过10000组。 *16、数据传输与处理：软件具有数据下载，上传和编辑管理功能，具有PC机远程控制功能。USB接口或蓝牙无线传输，可直接向电脑或网络存储设备传输数据，并可与GPS联用。随机配备驱动程序，包含同步操作软件，以实现电脑对机器的实时控制，同时也可以借助实时通讯软件实现仪器的远程操作，便于后期的仪器维护、软件升级和技术指导。 17、数据输出格式具有.ndt/.xls/.csv/.txt/. TAB/. SHP/.GMT/.GML/.KML 。 18、工作温度：可适应-20°C～50°C的环境温度。 19、电池：采用可充电的6芯组锂电池，电池一次充电可连续工作8小时以上。 20、准直器：8mm。 *21、滤光片：6个滤光片设置，可根据测量要求设置针对主范围、低范围、高范围和轻范围的测试通道时间。滤光片通道自动切换，无需手动更换。 *22、自检功能：内置标准片，便于仪器自检校正。 23、使用时无需做校正；需具有可建立有针对性的校正曲线的功能，对于特定地区样品可得到更精确的数据。同时必须具有TP自动校正功能，可根据样品自动建立曲线，无需手动计算。 *24、便携式测试架：可与仪器、电脑连接同步操作，具有安全设置。 | 套 | 1 |

D包：高效液相色谱仪

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、技术指标 1.1四元溶剂管理系统 - *色谱泵工作模式：相互独立、电子控制的直线驱动装置，梯度泵单元内：泵驱动装置数量≥2个；压力传感器数量≥2个；混合器数量<1；阻尼器数量<1 - 四元梯度，1-4路溶剂任意混合 - 流量范围：0.000 -10.000mL/min（典型0.050-5.000ml/min），以0.001mL/min为增量 - * 流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字） - 最大操作压力：5,000psi - *延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化，可编程 - 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 - 流速准确度：±1.0% - 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 - *梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，支持仪器面板操作 - 压缩补偿：自动，连续 - 混合方式：低压混合 - * 梯度模式：预编11种梯度曲线，包括：线性（≥1）、步进（≥2）、凸线（≥4）和凹线（≥4）（需在投标文件中提供所有梯度曲线谱图予以证明） - * 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 - 自动进样器管理系统 - 样品瓶数：≥120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶进样次数：每个样品1～99次进样 - 进样精度：≤0.5%RSD - 进样准确度：±２% - 进样范围：0.1—100µL；可扩展至2000µL（选项） - 进样线性度：>0.999 - 交叉污染：≤0.005% - 进样次数：每个样品1～99次进样 - 样品室温度范围（选项）：4°C-40°C，可编程，增量：1°C - 柱温箱 - 温度范围：室温以上5℃- 65℃，增量：1℃ - 温控精度0.1℃ 1.3.3*加热/冷却（选项）：4°C — 65°C，增量：1℃ - 紫外/可见光检测器 - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制 - 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正 - * 波长范围：最小波长：≤190；最大波长≥700nm - 检测通道：≥2个 - * 光源：氘灯，光源数量≤1 - 波长准确度：±1nm - * 光谱带宽：≤5nm - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS - 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 - 漂移：1 x 10-4 AU/hour - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应 - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 - 蒸发光散射检测器技术指标： - 电源：120/240V，50/60Hz - 操作模式：分流或不分流双模式 - 光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢB。光源寿命可达到30000小时，并且在有效寿命内光强度保持恒定。采用布儒斯特角光阱有效地降低背景噪音 - LED显示屏实时显示输出信号，便于摸索条件 - 漂移管采用优质不锈钢，配有热均衡装置，确保温度更精确更稳定 - ELSD6000采用直管结构，方便雾化器和漂移管的清洗。 - 检测角度：光电二极管从90度角度检测散射光，避免了某些厂家检测器从大于90度角度检测时易接收到折射或衍射光，也避免了某些厂家检测器从小于90度角度检测时易接收到反射光，从而可能产生假信号的弊端 - PC机智能控制并修正气体流量、气体压力及温度。 - 检测池及敏感部位使用四氟乙烯惰性保护层，密封选用聚四氟乙烯密封圈 检测限： 使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng； 使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng； - 使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.1ng； - 雾化器、漂移管、检测池及排出口四区域分别独立控温，保持喷雾口与排出口的温差恒定，保持了样品在漂移管中沉降时间的恒定。漂移管温度：室温至120℃，变化梯度为1℃。内置温度补偿系统使温度控制更精确。 - 雾化气体：氮气为佳（可使用空气），0-5.0L/min可调节，内置式数字型流量计控制，不受压力变化影响。 - 60-80PSIG的可调节的喷雾压力 - 有尾吹功能 - 气体开关自动控制 - 出错修正系统：PC机智能控制并修正气体流量、气体压力及温度。 - 有安全自动报警功能 - 漂移管为全部优质不锈钢结构（不含易碎及易腐蚀元件）并且拆洗维护方便 - 仪器自身可储存10种方法，仪器初始化迅速可靠。液晶图表显示配合数字键盘控制，或由PC机控制，存贮任意多个方法，二者自由选择 - 采用0-1V或0-10MV双选择，5档衰减，可调的模拟输出 - 分流模式用于检测半挥发性物质，不分流模式用于检测不挥发性化合物效果更优 二、数据管理系统 - *是在最新Windows 7 64中文版操作系统下编写和测试。 - *原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 - *内置ORACLE® 11版图文数据库。 - 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰 - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 - *≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用 - *≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索 - 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 - *带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。（选项） - *用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器） - 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算 - 积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分 - 可以做窄分布校正、宽分布校正、普适校正以及各种曲线拟合（GPC选项） 三、基本配置： - 高精度数码输液四元泵 - 在线脱气机 - 自动进样器 - 柱温箱 - 样品冷却装置 - 紫外/可见光检测器 - 蒸发光散射检测器 - 数据处理系统： 硬件要求：不低于英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，独立显卡，DVD刻录,A4激光打印机5.2 A4激光打印机 - 中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口； 1.9 UPS稳压不间断电源 |  |  |

三、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标文件不得复制招标文件中的技术参数，所投设备技术参数应在生产厂家提供的印刷彩页上得到验证，否则为无效投标。

3、投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

4、中标人领取中标通知书时，进口产品主要配置须向采购单位提供国内代理机构的授权证书原件；国内产品主要配置须向采购单位提供生产厂家的授权证明书原件，否则取消中标人的中标资格。

5、投标文件中须提供“货物需求” 中加“*”号生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中对招标文件响应程度的基本分。

6、关于进口产品的规定

《政府采购进口产品管理办法》第一章第三条“本办法所称的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》关于关境和海关特殊监管区域产品认定：

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

如果中标人所提供产品不符合上述关于进口产品的定义,采购人拒绝接收。

7、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

10、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

11、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

12、采购预算：A包：98万元；B包：83万元；C包：50万元；D包：60万元。超出者为无效投标。

四、付款方式

经验收合格后，凭验收报告付合同总价款的90%，剩余10%满质保期后无质量问题一次付清。