# YLZB-G2017030号许昌市中心医院“所需全数字高清腹腔镜系统（进口）等医疗设备采购”项目

# （一）项目概况

- 1.项目名称：许昌市中心医院“所需全数字高清腹腔镜系统（进口）等医疗设备采购”项目

2.项目需求：A包：全数字高清腹腔镜系统（进口）1套。

B包：宫腔镜系统（国产）2套。

C包：超细经皮肾镜系统（国产）1套。

D包：超高清宫腹腔镜系统（进口）1套。

E包：多道生理记录仪（国产）1台。

F包：移动式G型臂X线机（国产）1台。

G包：电子胆道镜系统（进口）1台。

（二）投标条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系；

3.参加采购活动前三年内在经营活动中，没有重大违法记录书面声明函。（格式内容自拟）

4.制造商针对本项目的唯一授权委托书（如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套内容一致的中文翻译的授权）；

5.投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；所投设备如为进口产品的，须符合中华人民共和国进口商品安全标准并具备国家医疗管理局注册证。

6.本次招标不接受联合体投标。

（三）项目需求

设备配置及主要技术规格

A包：

全数字高清腹腔镜系统参数要求

全数字高清腹腔镜系统1套，应用于胃肠外科开展腹腔镜下结直肠癌根治手术和胃癌根治手术，设备需原装进口，并需要满足下列参数要求。

一、整套设备需满足下列配置要求：

1、全数字高清摄像主机1台。

2、医用高清彩色液晶显示器1台。

3、全高清摄像头1个。

4、超广角高清腹腔镜2支。

5、医用氙灯冷光源1台。

6、全自动气腹机1台。

7、内窥镜专用台车1台。

二、设备技术参数要求：

1、全数字高清摄像主机：

（1）输出分辨率需为1920x1080P，逐行扫描。

（2）需集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。

（3）主机内需具有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。

（4）需可升级为单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示，并需可升级为3D系统。

2、医用高清彩色液晶显示器：

（1）需配备≥26寸专业医用高清彩色液晶显示器，具有抗电刀干扰功能。

（2）分辨率≥1920×1080，具有高清数字接口和模拟信号接口。

3、全高清摄像头：

（1）全高清摄像头分辨率需为1920x1080。

（2）需为一体化光学变焦镜头，可连接我院在用的各种规格光学腹腔镜镜杆。

4、超广角高清腹腔镜：

（1）需为超广角设计，集成光纤传输。

（2）需可高温高压和低温等离子灭菌消毒，配备原厂耐高温高压灭菌盒。

5、医用氙灯冷光源：

（1）光源灯功率需≥300瓦，带有集成SCB模式的电源，灯泡寿命≥500小时。

（2）配备纤维导光束长度≥3m，可高温高压消毒。

6、全自动气腹机：

（1）气腹机流速需≥40升/分钟。

（2）需具有腹内压力过高报警，并具备自动减压功能。

（3）需具有总进气量显示、气瓶余量显示、全自动供气和自动声光报警功能。

7、内窥镜专用台车：需为原装腹腔镜设备专用仪器车。

三、售后服务要求：

整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

B包：

宫腔镜系统参数要求

宫腔镜系统2套, 设备需国产，并需满足下列参数要求。

1、设备需适用于诊断宫腔内病变和子宫内疾病。

2、需为数字高清摄像系统，图像扫描方式需为逐行扫描，视频制式需具有PAL和NTSC两种制式，分辨率需≥1280×1024。

3、数字高清摄像主机需具有数字高清DVI和SDI信号输出，并需具有USB接口，摄像头需内置遥控键，主机需具有麦克风接口。

4、数字高清摄像主机需具有自动白平衡功能，光敏度需＜0.9LUX，信噪比需＞56db。

5、数字高清摄像主机需具有多组智能应用环境和自动光源调节控制功能。

6、 医用高清液晶监视器需≥19英寸，具有DVI数字接口，分辨率需1280×1024。

7、冷光源需为LED双灯设计，灯泡寿命≥60000小时，色温≥6000K。

8、冷光源需具有连续工作模式、自动调光、灯泡亮度记忆和导光束拔出时灯泡自动熄灭功能，无需手动关闭冷光源。

9、高亮度纤维导光束直径需≥3.5mm，长度需≥2.3米，并需能够高温高压和低温等离子消毒。

10、需配备灌注泵和专用仪器车，并需配备宫腔镜硬性剪刀4把。

11、需配备宫腔镜影像工作站，工作站需为市场主流品牌电脑，并需配备图文报告打印机。

12、需配备宫腔镜用活检钳1把、剪刀1把、环形电极6个、针形电极1个和球形电极1个。

13、需为我院临床科室提供2人次按临床要求在指定三级甲等医疗单位不低于1个月的使用培训。

14、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

C包：

超细经皮肾镜系统参数要求

超细经皮肾镜系统1套，设备需为国产，并须满足下列参数要求。

一、超细经皮肾镜参数要求：

1、镜体外径需为8Fr。

2、镜体通道需为5Fr。

3、镜体工作长度需为280mm。

4、镜体视向角需为0度。

5、镜体视场角需为90度。

6、镜体像素需为1万像素。

7、镜体本身放大倍数需为10倍。

二、摄像机光源一体机参数要求：

1、像素需为768(H)×576(V)。

2、图像传感器需为1/3寸的单CCD。

3、输出信号需具有R/G/B、 DVI-D、CVBSX2和S- VIDEO。

4、最低照度需为≤14Lux。

5、清晰度需为580TVL。

6、白平衡方式血手动调整。

7、硬性内窥镜接口需为φ32±0.1mm。

8、光源LED灯需为80W、1800lm。

9、光源色温需为5000K-6500K。

10、光源显色指数需为70（典型值）。

三、售后服务要求：

整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

D包：

超高清宫腹腔镜系统参数要求

超高清宫腹腔镜系统1套，设备需原装进口，并需满足下列参数要求。

一、整套设备需满足下列配置要求：

1、数字化高清摄像主机1台。

2、医用高清彩色液晶显示器1台。

3、高清电子腹腔镜1支。

4、光学腹腔镜1支

5、全高清三晶片摄像头1套。

6、医用氙灯冷光源1台。

7、气腹机1台。

8、膨宫机1台。

9、双极宫腔电切镜系统1套。

10、多功能专用仪器车1台。

二、设备技术参数要求：

1、数字化高清摄像主机：

（1）数字化高清摄像主机分辨率需≥1920×1080，可兼容5mm、10mm高清电子腹腔镜和光学高清三晶片摄像头，图像输出需具有HD/SD-SDI和DVI输出模式。

（2）需具有特殊光成像功能和画中画功能，图像轮廓调节需≥4档。

2、医用高清彩色液晶显示器：

（1）医用高清彩色液晶显示器≥ 26英寸，分辨率≥1920×1080。

（2）需具有DVI高清接口、画中画、画上画、分屏双显示功能。

3、高清电子腹腔镜：

（1）高清电子腹腔镜视野方向为0°，外径10mm，可高温高压和低温等离子灭菌消毒。

（2）导光束和电缆线需为一体化设计，具备免调焦和防雾化功能。

（3）需配原装可高温高压灭菌盒。

4、光学腹腔镜：

（1）光学腹腔镜视野方向为30°，外径10mm，可高温高压和低温等离子灭菌消毒。

（2）需配原装可高温高压灭菌盒。

5、全高清三晶片摄像头：

（1）全高清三晶片摄像头需与摄像主机同品牌，分辨率≥1920×1080，可高温高压和低温等离子灭菌消毒。

（2）需具有特殊光成像功能和遥控按键，可实现放大、冻结、结构增强、白平衡等功能任意设置。

6、医用氙灯冷光源：

（1）氙灯功率≥300W，氙灯寿命≥500小时，可自动检测氙灯寿命，带自动调光电缆。

（2）需具有备用光源灯，可自动切换至备用光源灯。

（3）需具有特定的滤光片，可进行色彩转换。

7、气腹机：

（1）气腹机需与摄像主机同品牌，可同时显示实际压力和预设压力，具有腹内压过高报警和具有小腔体模式。

（2）气腹机流速需≥40升/分钟，具备高速、中速和低速多种供气模式。

（3）需具有可调节自动排烟功能。

8、膨宫机：

（1）膨宫机流速设置需为30-500ml/min，压力设定需为15-150mmHg。

（2）需具有自动器械识别功能，膨宫管需可高温高压和低温等离子灭菌消毒。

9、双极宫腔电切镜系统：

（1）需配备高频电刀1台，触摸屏控制面板，具有单极电切、生理盐水切割模式、双极电凝等模式，单极纯切最大输出功率≥280W，生理盐水模式最大输出功率≥310W，可同时连接使用两把双极钳和双踏板、单踏板两个脚踏开关。

（2）需配备与摄像主机同品牌的双极宫腔电切镜1套，含光学宫腔镜1个，视野方向为30°，外径4mm，可高温高压和低温等离子灭菌消毒；原装可高温高压灭菌盒1个；被动式操作器1套， 管鞘可360°旋转，可高温高压和低温等离子灭菌消毒；环形电极3个。

10、多功能专用仪器车：需为原装多功能专用仪器车。

三、售后服务要求：

整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

E包：

多道生理记录仪参数要求

多道生理记录仪1台，设备需国产，并需满足下列参数要求。

1、需配备市场主流配置计算机工作站1台，操作系统需为WINDOWS7系统，两台可实时显示不小于22英寸的液晶高分辨率显示器。

2、需配备40通道前置放大器1台，包含体表放大器（12道）、心内放大器（双极24道）、有创血压（2道）、MAP(2道)、内置式程控刺激仪、DSP处理系统。

3、需配备专用隔离电源1台、激光打印机一台和DVD光盘刻录存储系统1套。

4、需具有32道或以上心电信号同步显示记录功能，多种颜色可选择。

5、需具有任意心内通道发放起搏和刺激功能（无需其他外围连接）。

6、需具有任意心内通道导联激动顺序自动比对和Trig功能。

7、需具有双心率值显示功能。

8、需具有T波减影实时揭示P波形态功能。

9、需具有分屏对比、Holter实时查找、Mark实时标注、刺激自动存储和实时功能。

10、需具有存储回放、后台图形编辑、激光打印、支持多屏显示、支持USB移动硬盘和闪盘存储功能。

11、需具有放电、刺激、标注归类自动存储、归类查找功能。

12、需具有多种手术类型的手术报告版本自动生成和JPG等多种格式图形储存功能。

13、需具有有创血压微分值的计算功能，dP/dt 用于心腔内血流动力学参数的分析。

14、射频仪放电曲线图及参数需可在多道生理记录仪上同步显示和存储，信息同步共享。需能通过鼠标在多道生理记录仪上直接控制心脏射频消融仪和程控刺激仪的参数设置及能量发放；并且在多道生理记录仪操作界面上显示的心脏射频消融仪的控制面板应与实物一致；可实现多道仪、射频仪、刺激仪无缝连接的“数据共享”及“三机一体”功能。

15、需具有一键系统恢复功能，防止手术过程中设备死机。

16、床旁电极盒需符合最新国际安全规范的SOCKET导管安全连接方式。

17、主机控制系统需可自动完成所有电极导管的排列与组合；导管排列图形需具有可视化提示功能；软件需可控制导管电极任意组合。

18、整机需采用高速AD卡通讯传输技术。

19、内置式刺激仪需具有频率奔放保护和提示功能，可实现S1-S5刺激，对复杂病例进行分析，可实现最后间期负扫。

20、需具有调零和压力重合功能。

21、需可支持一屏32道波形显示，4个屏幕同步记录，全程自动存储，所有通道打开并不间断存储手术所有信息数据400小时以上；具有手术全程分屏、回放、分类事件查找、任意时间点查找，图形、存储片断编辑，病例管理，报告生成等功能；可实现模板显示对比，导联位置显示任意组合，任意导联均可自定义颜色、增益、滤波参数，实时、回顾、对比、快捷体表打印等多种打印方式，LOGO事件窗各种事件自动分类存储和实时快速查找。

22、需具有除颤防护功能、悬浮隔离输入。

23、滤波功能需为陷波50HZ，专用于滤除交流电干扰。

24、采样率需为4.0KHZ/CH。

25、心率范围需为30-400次/分。

26、低通滤波需为心内100、200、400、600、800、1200HZ和体表30、100、150HZ。

27、高通滤波需为心内1、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100HZ和体表0.05、0.5、1、3、4HZ。

28、灵敏度需为心内1、2、5、10、20、50、100、200mm/mv和体表5、10、20、40mm/mv。

29、有创血压测量范围需为-75—300mmHg。

30、内置式程控刺激仪输出模式需具有S1S1、S1S2、S1S2S3、S1S2S3S4、S1S2S3S4S5,RS2和72次/分紧急起搏，脉冲间期需为60ms-6000ms，脉冲幅度需为0V—8V，脉冲步长为-50、-40、-30、-20、-10、0、10、20、30、40、50。

31、屏幕走速需具有25、50、100、150、200、300、400、500mm/S。

32、共模抑制比需≥80dB。

33、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

F包：

移动式G型臂X线机参数要求

移动式G型臂X线机1台，设备需国产，并须满足下列参数要求。

1、G臂底座升降需为双侧不小于300mm，旋转角度不小于+/-17°，影像增强器移动距离需不小于300mm，自由空间范围需为680-970mm，并需具有智能防碰撞保护系统。

2、需具有全电动红外无线遥控功能和全电动遥控可变SID，SID移动范围≥300mm。

3、高压发生器功率需≥3.5KW，频率需≥40kHz，脉冲模式需为0.1--15mA，连续模式需为0.1-4mA，管电压范围需为40-110kV。

4、X线球管需具有虹膜型及分叶型准直器，在不同SID下需具有自动限制功能，光圈需可旋转+/-90度。

5、X线球管需为静止阳极，球管双焦点需为0.6mm和1.5mm，管套热容量需≥660 kHu，阳极热容量需≥76,000Hu，散热冷却率需≥12,500 Hu/min 。

6、影像增强器需为9英寸可变三视野，分辨率需≧40LP/cm，DQE需≥65%，并需具有空气格栅。

7、摄像系统需采用CCD系统，CCD像素需≥1024×1024/12bit,采集需≥25fps。

8、需配备实时图像监视器和控制监视器各一台，实时图像监视器需为≥19英寸医用液晶监视器，显示矩阵需为≥1280×1024，监视器需可+ /- 180度旋转；控制监视器需为≥18英寸医用液晶监视器。

9、需配备图像处理工作站1套，图像处理工作站参数要求：

（1）需具有双路实时动态成像系统，分辨率需≥1024×1024；

（2）需具有智能低剂量曝光系统；

（3）需具有X线辐射记录系统；

（4）硬盘图象存储量需≥10万幅；

（5）图像后处理需具有递归滤过合成降噪、对比增强、边缘增强、水平及垂直翻转、数字图像旋转、多目录图像索引、图像查找和拷贝图像等功能；

（6）需具有病例编辑、报告、查询及打印和急诊曝光等功能；

（7）实时图像工具需具有实时正侧位成像、实时剂量自动调整、亮度调节、对比度调节、图像动态实时旋转、实时边缘增强、实时降噪处理、正负实时切换片、图像左右翻转、图像上下翻转、末桢图像保留等功能。

10、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

G包：

电子胆道镜系统参数要求

电子胆道镜系统1套，设备需设备需原装进口，并需满足下列参数要求。

一、整套设备需满足下列配置要求：

1、数字化高清摄像主机1台。

2、医用高清彩色液晶显示器1台。

3、电子胆道镜1支。

4、胆道镜手术器械1套。

二、设备技术参数要求：

1、数字化高清摄像主机：

（1）需为HDTV数字高清主机，可实现图像分辨率1920×1080P,高画质输出。

（2）电子信号输出需具有 HD-SDI、SD-SDI及DVI多种高清输出模式。

（3）需具有特殊光诊断甄别模式，通过组织在不同基色下反映的图像光带，评价组织特性并预测组织病例结构，诊断早期癌症。

（4）需具备构造强调功能、放大功能和冻结功能。

（5）需具有自动测光、 自动增益和自动降噪功能。

（6）需具有色彩调节功能，红色调节需为±8档，蓝色调节需为±8档，色度调节需为±8档。

（7）需具有预冻结、图像结构增强功能、轮廓强调、数字化动态和静态图像存储功能。

（8）需具有自动电子方式增加图像亮度功能。

（9）需具有白平衡调节功能。

（10）需具有USB存储功能，专用于数据处理和连接上传。

（11）需可连接使用电子胆道镜。

（12）光源需具有NBI特殊光诊断功能，并需采用双灯设计。

2、医用高清彩色液晶显示器：

（1）需具有多种高清信号输出端口及多种画面显示功能。

（2）医用高清彩色液晶显示器需≥24英寸，分辨率需为1920x1080P。

3、电子胆道镜：

（1）视野角需≥120°。

（2）视野方向需为直视。

（3）景深需为3.0～50mm。

（4）先端部外径需≤5.0mm。

（5）插入部外径需≤5.3mm。

（6）工作长度需≥380mm。

（7）管道内经需≥2.0mm。

（8）弯曲角度上弯需≥160°。

（9）弯曲角度下弯需≥130°。

（10）电子胆道镜总长度需≥660mm。

4、胆道镜手术器械：

（1）胆道镜抓取钳 1把。

（2）侧漏器1个。

（3）开窗型活检钳 1把。

（4）网篮型抓取钳 1把。

（5）原装进口灭菌盘 1个。

三、售后服务要求：

整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

（四）其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而被拒绝。

2、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。投标文件中须提供货物需求中产品厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

2.1、货物技术证明文件：

2.1.1、货物功能性能详细介绍；

2.1.2、投标人所投产品必须具备国家规定的资格，需提供下列证件（如有）：

医疗器械注册证、注册表、生产许可证（国产）、经营许可证、准产注册检验报告（国产）、注册检验报告（进口）、中国国家强制性产品认证（CCC）或SDA认证等复印件。

2.1.3、提供原始的详细描述货物性能特点的技术文件（产品准产/注册检验报告）及产品彩页并以技术文件、产品检验报告及彩页所述功能参数为评判标准；如投标文件所述产品功能参数与产品检验报告、产品彩页不一致，务必在投标文件上附带原始生产厂商出具证明函（原件）同时有国家法定机构出具的准产/注册检验报告或补充检验报告证明。

2.2货物技术文件：

2.2.1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品；

2.2.2、产品需有生产许可证、注册证，经营许可证、产品合格证；

2.2.3、提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件；

2.2.4、投标货物的制造、安装和检验标准；

2.2.5、投标人需出具制造厂家承认的售后服务承诺、收费标准；

2.2.6、按技术规格规定提供备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。但用户的这项选择并不能免除中标方在合同保证期内所承担的义务。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、提供设备使用说明书、维修指导说明书以及部分维修密码。

5、公司信誉度高，具有完善的售后服务，设备出现故障, 接到通知后24小时内工程人员应到达现场。免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。质量保修期：全部设备免费保修期≥1年（以采购单位实际要求为准）。各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。不响应者为无效投标。

6.1、保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

6.2、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；

6.3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修运行维护等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。

应提供所有系统应用人员不低于2次的操作培训。

7、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

8、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用如：报关费用、考察、监造、出厂检验、检测费及验收费等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

9、付款方式（不响应者为无效投标）

设备安装完成验收合格后付合同总金额的90%；设备保修期满后付剩余10%。

- 采购预算：A包：130万元；B包：72万元；C包：24万元；D包：226万元；E包：32万元；F包：197万元；G包：115万元。超出者为无效投标。