## 彩超（心脏）
货物需求一览表及技术规格
序号 | 货物需求一览表及技术规格
一、 | 高档彩色多普勒超声波诊断仪
二、 | 数量：
三、 | 使用单位：
四、 | 设备用途说明：以成人和小儿心脏超声诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产科与胎儿心脏、浅表组织与小器官、经颅、肌骨、经食道、以及术中超声等检查全面应用。并具有啮齿类动物专业实验软件。
五、 | 主要规格及系统概述
5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括：
*5.1.1 | 显示器: ≥22”高分辨率无闪烁自发光有机发光二极管显示器（OLED），可倾斜、旋转和下折，亮度对比度可调,
*5.1.2 | 具有12英寸高分辨率彩色液晶触摸屏，背光亮度可调；操作平台电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节
5.1.3 | 具备原始数据处理平台：能对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等，并可将存储后的二维图像转为传统直线M型及解剖M型扫描模式进行分析;可对回放的常规图像进行30种参数调节：
5.1.4 | 全数字式波束形成器，连续动态聚焦与连续动态孔径成像技术
5.1.5 | 声束三维聚焦和处理成像技术
*5.1.6 | 具有面阵技术、单晶体以及精准温控技术的心脏探头技术
5.1.7 | 二维灰阶成像单元
*5.1.7.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。
5.1.7.2 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并可分多级可调
5.1.7.3 | 实时空间多角度复合成像，角度可调；并可与彩色模式同时使用
5.1.7.4 | 一键式实时自动连续优化图像技术
5.1.7.5 | 实时宽景成像技术，可前进和后退
5.1.7.6 | 自适应抑制技术，降低心腔和血管内噪声的同时不损失动态组织的成像信息
*5.1.7.7 | 非多普勒二维灰阶血流显像，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢,不受取样框限制,不降低帧频.(附图)
5.1.7.8 | 具有连续自动组织优化功能，并提供屏幕显示
5.1.8 | 彩色多普勒血流成像单元
5.1.8.1 | 具体彩色多普勒频率显示，并独立可调
5.1.8.2 | 二维和彩色同步双幅实时显示，可应用于实时、冻结和存储的图像
5.1.8.3 | 具有组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流
5.1.8.4 | 具有冠脉血流显像
5.1.9 | 频谱多普勒显示单元及分析系统
5.1.9.1 | 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择
5.1.9.2 | 高性能实时三同步功能
5.1.9.3 | 自动角度纠正功能
5.1.9.4 | 实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像
5.1.10 | 组织多普勒成像单元
5.1.10.1 | 实时一键式组织速度和组织追踪成像
5.1.10.2 | 主机在线组织同步化显像，并具有≥12节段心肌同步化牛眼图显示
5.1.10.3 | 组织多普勒灰阶显示模式，灰阶图像可转换成组织多普勒数据图像
5.1.10.4 | 在主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线
5.1.11 | 二次谐波成像单元
5.1.11.1 | 编码谐波技术
5.1.11.1 | 编码脉冲反向谐波技术,可用于造影剂成像
5.1.12 | 超声造影成像单元
5.1.12.1 | 编码脉冲反向谐波技术用于造影剂成像
5.1.12.2 | 支持左心室造影
5.1.12.3 | 支持血管/腹部造影成像
5.1.13.1 | 自动转换所需切面、所需测量和检查阶段；自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段
5.1.13.2 | 提供负荷超声成像
5.1.13.3 | 可结合组织多普勒定量分析
5.1.14 | 扫描助手功能：客户自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作，减少击键次数，提供在线和离线编辑器
5.2 | 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)
5.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等
5.2.2 | 心脏功能测量与分析
5.2.2.1 | 实时直线解剖M型：实时、冻结或存储后回放图像上M型扫描线均可360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式
5.2.2.2 | 组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示
*5.2.2.3 | 斑点追踪定量分析: 半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）和收缩后收缩指数（PSI），提供≥18节段牛眼图显示。斑点追踪定量分析技术，能够在常规心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。
5.2.3 | 血管血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可一定义设定。
5.2.4 | 血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等
*5.2.5 | 具有专业定量分析系统，实现离线常规测量分析，实时解剖M型，心功能测量分析，组织多普勒定量分析，斑点追踪定量分析，血管内中膜测量分析等定量分析功能
5.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元
5.3.1 | 超声图像静态、动态存储原始数据回放重现
5.3.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件
5.3.3 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析
5.3.4 | USB接口支持U盘快速存储屏幕上的图像
5.3.5 | 主机一体化DVD驱动器（选配件）
5.4 | 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发
5.5 | 输入/输出信号:
5.5.1 | 输入：ECG, DVR, USB
5.5.2 | 输出：DVI-I，音频，以太网，USB
5.6 | 图像管理与记录装置：
5.6.1 | 内置图像管理系统
5.6.2 | 硬盘存储≥250GB
5.7 | 连通性： 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
六、 | 技术参数及要求：
6.1 | 系统通用功能
6.1.1 | 监 视 器：22″高分辨率自发光液晶显示器（0LED）, 扫描方式：逐行扫描，无闪烁，高分辨率。
*6.1.2 | 探头接口：激活探头接口数≥5个，其中无针触点式探头接口≥3个
6.1.3 | 操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节
6.2 | 探头规格
6.2.1 | 性能：所配探头均为宽频带多点变频探头, 中心频率可选择≥3种
6.2.2 | 类型：可支持相控阵、凸阵、线阵及经食道探头
6.2.3 | B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD；线阵B/PWD；凸阵B/PWD
6.3 | 二维灰阶显像主要参数
6.3.1 | 探头工作频率范围:
成人相控阵探头：1.5-4.5MHz
电子线阵：2.4-10.0MHz
电子凸阵：1.6-6.0MHz
*6.3.2 | 成人相控阵探头扫描角度：10°—120°选择（附图说明）
6.3.3 | 成像速率: 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥75帧/秒
6.3.4 | 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线
6.3.5 | 发射声束聚焦：发射≥8段
6.3.6 | 接收方式：发射通道≥2048，
6.3.7 | 接收超声信号动态范围≥280dB
6.3.8 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 BIT
6.3.9 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅, 允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比
6.3.10 | 增益调节：B/M可独立调节,STC分段≥8
6.3.11* | 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组
6.3.12 | 心脏扫描深度≥30cm
6.4 | 频谱多普勒成像参数
6.4.1 | 方式： PWD, HPRF，CWD
6.4.2 | 多普勒发射频率：
扇扫：≥六段
线阵：≥三段
凸阵：≥三段
6.4.3 | 最大测量速度：
PWD：血流速度≥7.5m/s
CWD：血流速度≥10m/s
6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)
6.4.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D
6.4.6 | 电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩
6.4.7 | 零位移动：≥6级
6.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调
6.4.9 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位
B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位
6.5 | 彩色多普勒成像参数
6.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示
*6.5.2 | 相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示（附图说明）
6.5.3 | 彩色显示帧频：
相控阵扇扫探头、90°角，18cm深时，彩色显示帧频≥30帧/ s
相控阵扇扫探头、90°角，18cm深时，彩色组织多普勒帧频≥130帧/ s
6.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°
6.5.5 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比
6.5.6 | 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。
6.6 | 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调