- 九、技术规格和商务条款偏差表

投标人：南昌市顺亚贸易有限公司

项目名称:彩色多普勒超声诊断仪设备招标项目

招标编号：YLZB-G2017026　　　         货物名称:彩色多普勒超声诊断仪

| 序号 | 条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件要求 | 投标文件响应 |  |  |  |
| 1 | 1 | 货物名称： 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 | 货物名称： 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 | 响应 |  |  |
| 2 | 2 | 用途说明： |  |  |  |  |
| 3 | 2.1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它等全科应用 | 响应 |  |  |
| 4 | 2.2 | ※要求为2015年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 | 所投机型为2015年最新版本及最新机型,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求，后期可对设备版本更新进行升级 | 响应 |  |  |
| 5 | 3 | 系统技术规格及概述： |  |  |  |  |
| 6 | 3.1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 | 响应 |  |  |
| 7 | 3.2 | ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 | 所投机型具备21.5英寸高清液晶医用显示器 | 正偏离 |  |  |
| 8 | 3.3 | ※≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 | 所投机型具备12.6英寸彩色触摸屏，角度可调节，且支持手势操作 | 正偏离 |  |  |
| 9 | 3.4 | 控制面板可独立旋转、升降 | 所投机型控制面板支持前后，左右旋转，上下六方向电动调节 | 正偏离 |  |  |
| 10 | 3.5 | ※全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图） | 所投机型为最新域光平台，支持全场动态聚焦扫描，全场无需焦点调节，图像均匀一致，且可获取更加完善的全场数据 | 正偏离 |  |  |
| 11 | 3.6 | ※组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 | 所投机型具备组织特异性条件预设，对不同组织密度的脏器预设最佳声速值，确保最佳图像质量，图像不失真 | 响应 |  |  |
| 12 | 3.7 | ※声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示 | 所投机型具备声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示相信数据 | 响应 |  |  |
| 13 | 3.8 | 多级信号处理系统 | 所投机型具备多级信号处理系统 | 响应 |  |  |
| 14 | 3.9 | 高倍波束并行处理系统 | 所投机型具备12倍波束形成器 | 正偏离 |  |  |
| 15 | 3.10 | ※探头接口≥5个 | 所投机型具备5个无针探头接口，避免了探头插拔应发故障 | 正偏离 |  |  |
| 16 | 3.11 | 二维灰阶模式 | 所投机型具备二维灰阶显像模式 | 响应 |  |  |
| 17 | 3.12 | 谐波成像模式 | 所投机型具备谐波成像模式 | 响应 |  |  |
| 18 | 3.13 | M型模式 | 所投机型具备M型模式 | 响应 |  |  |
| 19 | 3.14 | 彩色M型模式 | 所投机型具备彩色M型模式 | 响应 |  |  |
| 20 | 3.15 | ※可选配解剖M型模式 (≥2条取样线) | 所投机型具备三线解剖M型 | 正偏离 |  |  |
| 21 | 3.16 | 可选配曲线M型模式 | 所投机型具备曲线解剖M型模式 | 响应 |  |  |
| 22 | 3.17 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） | 所投机型具备彩色多普勒成像，且支持彩色，能量，方向能量等多种模式 | 响应 |  |  |
| 23 | 3.18 | 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） | 所投机型具备频谱多普勒成像，且支持脉冲，高脉冲重复频率，连续多普勒 | 响应 |  |  |
| 24 | 3.19 | 可选配组织多普勒成像 | 所投机型可选配组织多普勒成像 | 响应 |  |  |
| 25 | 3.20 | 可选配负荷成像 | 所投机型可选配负荷成像 | 响应 |  |  |
| 26 | 3.21 | 自由臂三维成像 | 所投机型支持自由臂三维成像 | 响应 |  |  |
| 27 | 3.22 | ※宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） | 所投机型具备宽景成像功能且支持所有探头，具备扫描速度提示 | 响应 |  |  |
| 28 | 3.23 | 空间复合成像，最高可达9线偏转 | 所投机型具备iBeam空间负荷成像，支持9线偏转 | 响应 |  |  |
| 29 | 3.24 | 斑点抑制成像 | 所投机型具备iClear斑点抑制成像 | 响应 |  |  |
| 30 | 3.25 | 斑点抑制成像 | 所投机型具备iClear斑点抑制成像 | 响应 |  |  |
| 31 | 3.26 | 独立角度偏转 | 所投机型支持独立角度偏转 | 响应 |  |  |
| 32 | 3.27 | ※扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） | 所投机型具备扩展成像且支持凸阵，线阵，容积，心脏探头 | 响应 |  |  |
| 33 | 3.28 | 实时双幅对比成像 | 所投机型支持实时双幅对比成像 | 响应 |  |  |
| 34 | 3.29 | 高分辨率血流成像 | 所投机型具备HR-FLOW高分辨率血流成像 | 响应 |  |  |
| 35 | 3.30 | 精细血流自动识别成像 | 所投机型支持深部精细血流识别成像 | 响应 |  |  |
| 36 | 3.31 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 | 所投机型具备iTouch一键自动优化，可以一键优化二维，彩色，造影，取样框，频谱，取样门大小，位置，偏转角度等 | 响应 |  |  |
| 37 | 3.32 | 全屏放大 | 所投机型支持iZoom一键全屏放大 | 响应 |  |  |
| 38 | 3.33 | 局部放大（支持前端、后端放大） | 所投机型支持前端，后端局部放大 | 响应 |  |  |
| 39 | 3.34 | 可选配应变式弹性成像 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 | 所投机型可选配应变式弹性成像功能，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 具备shell功能，可对肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析 | 响应 |  |  |
| 40 | 3.35 | ※可选配剪切波定量式弹性成像功能 可以动态显示二维剪切波弹性图； 可以用杨氏模量或者剪切波速度值来定量组织的硬度。 具备质量图模式，提高弹性图像的可信度。 | 所投机型可选配剪切波定量式弹性成像功能 可以动态显示二维剪切波弹性图； 可以用杨氏模量或者剪切波速度值来定量组织的硬度。 具备质控图模式，提高弹性图像的可信度 | 响应 |  |  |
| 41 | 3.36 | ※支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 | 所投机型具备iWorks自动工作流，可以自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间及漏诊的可能性 | 响应 |  |  |
| 42 | 3.37 | ※可选配穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 | 所投机型可具备iNeedle穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 | 响应 |  |  |
| 43 | 3.38 | 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） | 所投机型具备英语，中文等多种语言，可支持键盘输入、注释、操作面板等 | 响应 |  |  |
| 44 | 3.39 | ※支持手动触摸屏上注释 | 所投机型支持手动触摸屏注释 | 响应 |  |  |
| 45 | 3.40 | 支持手动触摸屏上包络测量 | 所投机型支持触摸屏手动包络测量 | 响应 |  |  |
| 46 | 3.41 | ※支持语音注释及播放 | 所投机型支持语音注释及播放 | 响应 |  |  |
| 47 | 3.42 | 体位图 | 所投机型具备体位图指示 | 响应 |  |  |
| 48 | 4 | 测量/分析和报告 | 测量/分析和报告 |  |  |  |
| 49 | 4.1 | 常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 | 所投机型支持常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 | 响应 |  |  |
| 50 | 4.2 | 全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 | 所投机型具备腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科全科测包，可自动生成报告 | 响应 |  |  |
| 51 | 4.3 | 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 | 所投机型具备Smart OB可以自动测量6项胎儿各项发育指标， | 正偏离 |  |  |
| 52 | 4.4 | 自动NT测量 | 所投机型具备Smart NT，可以自动测量胎儿颈后透明层，是胎儿唐氏综合征筛查的有力工具 | 响应 |  |  |
| 53 | 4.5 | ※专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 | 所投机型具备专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 | 响应 |  |  |
| 54 | 4.6 | ※支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 | 所投机型支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 | 响应 |  |  |
| 55 | 4.7 | ※胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片） | 所投机型具备胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 | 响应 |  |  |
| 56 | 5 | 电影回放和原始数据处理 | 所投机型具备电影回放和原始数据处理 | 响应 |  |  |
| 57 | 5.1 | 所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） | 所投机型在所有模式下支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） | 响应 |  |  |
| 58 | 5.2 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 | 所投机型支持原始数据处理支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 | 响应 |  |  |
| 59 | 6 | 检查存储和管理（内置超声工作站） | 所投机型具备内置超声工作站，可以对数据进行检查存储和管理 | 响应 |  |  |
| 60 | 6.1 | 检查存储≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 | 所投机型具备1T硬盘内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 | 响应 |  |  |
| 61 | 7 | 连通性要求 |  |  |  |  |
| 62 | 7.1 | 支持网络连接 | 所投机型支持有线和无线网络连接 | 响应 |  |  |
| 63 | 7.2 | ※支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 | 所投机型具备i Sight功能支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 | 响应 |  |  |
| 64 | 7.3 | ※通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 | 所投机型具备I Touch功能可以通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 | 响应 |  |  |
| 65 | 7.4 | DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 | 所投机型具备DICOM 3.0接口，支持DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 | 响应 |  |  |
| 66 | 7.5 | 视频/音频输入、输出 | 所投机型支持视频/音频输入、输出 | 响应 |  |  |
| 67 | 7.6 | 支持ECG/PCG信号 | 所投机型支持ECG/PCG信号 | 响应 |  |  |
| 68 | 7.7 | ≥５个USB接口 | 所投机型具备5个USB接口 | 响应 |  |  |
| 69 | 7.8 | DVD R/W 刻录光驱 | 所投机型支持DVD R/W 刻录光驱 | 响应 |  |  |
| 70 | 8 | 系统技术参数及要求 |  |  |  |  |
| 71 | 8.1 | ≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器 | 所投机型具备21.5英寸高清液晶医用显示器 | 正偏离 |  |  |
| 72 | 8.2 | ※≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 | 所投机型具备12.6英寸彩色触摸屏，角度可调节，且支持手势操作 | 正偏离 |  |  |
| 73 | 8.3 | ※探头接口≥５个 | 所投机型具备无针式探头接口5个 | 响应 |  |  |
| 74 | 8.4 | 二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率1.2-6.0 MHz 电子线阵：超声频率3.8-11.8MHz 容积凸阵：超声频率2.6-8.2MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ※最大显示深度:≥38cm（提供图片证明） 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 ※LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160（可视可调，提供图片证明） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 | 二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率1.2-6.0 MHz 电子线阵：超声频率3.8-11.8MHz 容积凸阵：超声频率2.6-8.2MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ※最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 ※LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 | 响应 |  |  |
| 75 | 8.5 | 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽（提供图片证明） | 所投机型支持彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 | 响应 |  |  |
| 76 | 8.6 | 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） ※取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 ※偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 | 所投机型具备频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: 9m/s（连续多普勒速度: 40m/s） 最小速度: 1 mm /s（非噪声信号） ※取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 ※偏转角度: ±30度 (线阵探头) 零位移动：8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 | 正偏离 |  |  |
| 77 | 8.7 | 可选配组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式 可选配组织多普勒定量分析软件 可选配组织追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示） | 所投机型可选配组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式 可选配组织多普勒定量分析软件 可选配组织追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示） | 响应 |  |  |
| 78 | 8.8 | 标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 标配容积厚层成像，包括任意剖面成像 ※支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 ※4D最大显示帧率≧45 ※支持VOI 在同一平面进行360度旋转 可选配STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC） 可选配Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用） Niche（壁龛成像） | 所投机型具备实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 标配容积厚层成像，包括任意剖面成像 ※支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 ※4D最大显示帧率45 ※支持VOI 在同一平面进行360度旋转 可选配STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC） 可选配Color 3D（血管三维成像，彩色及能量模式均可用） 壁龛成像 | 响应 |  |  |
| 79 | 8.9 | 标配容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） | 所投机型具备I LIVE智能光源渲染成像技术通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） | 响应 |  |  |
| 80 | 8.10 | ※可选配胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 | 所投机型具备smart planes 产科自动容积导航功能，可一键获取4个标准切面及6想评估参数，大大缩短胎儿四维的扫查时间 | 响应 |  |  |
| 81 | 8.11 | 可选配自动卵泡测量 | 所投机型可选配smart FLC自动卵泡测量 | 响应 |  |  |
| 82 | 8.12 | 可选配自动容积计算 | 所投机型具备自动容积计算功能 | 响应 |  |  |
| 83 | 9 | 探头规格 |  |  |  |  |
| 84 | 9.1 | 频率：超宽频带或变频探头 | 所投机型探头为超宽频带变频探头 | 响应 |  |  |
| 85 | 9.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 | 所投机型探头二维、彩色、多普勒均可独立变频 | 响应 |  |  |
| 86 | 9.3 | 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 | 所投机型可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 | 响应 |  |  |
| 87 | 9.4 | ※标配腹部单晶体探头和腹部容积探头，可选配矩阵探头、心脏单晶体探头 | 所投机型具备单晶体探头可选配矩阵探头、心脏单晶体探头 | 响应 |  |  |
| 88 | 9.5 | 探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 | 探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 | 响应 |  |  |
| 89 | 9.6 | 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 | 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 | 响应 |  |  |
| 90 | 9.7 | 凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80° 腔内凸阵，带宽: 3.0-11.0 MHz，角度≥180° | 凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80° 腔内凸阵，带宽: 3.0-11.0 MHz，角度≥180° | 响应 |  |  |
| 91 | 9.8 | 线阵，带宽: 3.0-13.0 MHz,大小40-50mm | 线阵，带宽: 3.0-13.0 MHz,大小40-50mm | 响应 |  |  |
| 92 | 9.9 | 腹部容积探头：带宽2.6- 8.2MHz，角度≥85° | 腹部容积探头：带宽2.6- 8.2MHz，角度≥85° | 响应 |  |  |
| 93 | 10 | 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 | 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 | 响应 |  |  |
| 94 | 11 | 外设和附件 |  |  |  |  |
| 95 | 11.1 | ※耦合剂加热器 | 所投机型具备耦合剂加热器，且温度多级可调 | 正偏离 |  |  |
| 96 | 11.2 | 专业腔内探头放置架 | 具备专业腔内探头放置架 | 响应 |  |  |
| 97 | 11.3 | ※专业探头放置槽≥7个 | 具备7个专业探头放置槽 | 响应 |  |  |
| 98 | 11.4 | 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 | 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 | 响应 |  |  |
| 99 | 11.5 | 可选配照片打印机 | 可选配照片打印机 | 响应 |  |  |
| 100 | 11.6 | 可选配内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） | 可选配内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） | 响应 |  |  |
| 101 | 11.7 | 支持脚踏开关 | 支持脚踏开关 | 响应 |  |  |
| 102 | 11.8 | 支持生理信号：ECG及PCG | 支持生理信号：ECG及PCG | 响应 |  |  |
| 103 | 12 | 备件、技术及维修服务，培训要求及其它 |  |  |  |  |
| 104 | 12.1 | 备件要求 | 备件要求 | 响应 |  |  |
| 105 | 12.2 | 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 | 在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，必要时可以及时供应 | 响应 |  |  |
| 106 | 12.3 | 技术及维修服务 | 技术及维修服务 | 响应 |  |  |
| 107 | 12.4 | 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 | 在用户当地或省会中心城市，配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 | 响应 |  |  |
| 108 | 12.5 | 技术培训要求 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 | 技术培训要求 在用户当地或省会中心城市，配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 | 响应 |  |  |

法人或其授权代表签字：

注：投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致废标。