ZFCG-G2017165号许昌市质量技术监督检验测试中心“智能坐便器、水嘴、花洒、软管等检验设备”项目采购需求

一、投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）投标单位应是相应设备的生产制造商。

二、货物需求及其它要求

A包：智能坐便器检验设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能坐便器检测设备 | 一.主要性能要求： （一）智能坐便器综合试验机 主要检测项目：整机耗电量、冲洗装置水压和流量、喷嘴动作时间、暖风、冲洗性能、耐水压性能、水击、防回流、防虹吸、待机功耗、清洗功能、冲洗水量、耐压性能等。 主要技术参数: 1、水压源：静压0~2MPa，精度0.5级； 2、负压源：提供压力范围-100-0kpa；精度1.0级； *3、恒温冷水机组，控温范围满足15±2℃； 4、风速仪：0.01-20m/s，精度±0.2m/s； 5、稳压电源：提供220V，50/60Hz电源； 6、测试时间：精度1ms； 7、清洁率测试装置：测试砂纸的安装装置； 8、功率计：可测负载实时电压、电流、功率参数，精度为示值的0.2%，； 9、工位数：3, 工位一：虹吸、工位二：水击等、工位三：清洗力、功耗等。 (二) 智能坐便器耐久性试验机 主要测试功能：耐久性测试、寿命试验。 主要技术参数: 1、试验机机架：采用304不锈钢材料，运用氩弧焊焊接与表面研磨技术加工而成,结构稳定、紧凑，外形美观、平整； 2、荷载力：0-2000N，压力精度：1.0级； 3、计时精度：0.1s； 4、设备供电：220V AC ，1kW； 5、供水压力：0-0.5MPa,精度：0.5级； *6、水箱水温：15℃±2℃； 7、夹具4自由度可调； 8、变频器：应有强过流能力，在150%额定电流情况下能够保持60s，在200%额定电流情况下能够保持2s，保证了在过载情况下人员的安全以及设备寿命；防护等级不低于 IP41。 9、模拟量输入模块：应采用不少于4输入位的模拟量点数，模数转换时间 ＜250μs、模拟量输入响应小于1.5ms，采集数据灵敏、统筹运算快捷，节能高效； （三）智能坐便器升温、水温稳定性及清洗力综合试验机 主要测试功能：温升试验、水温稳定性试验、暖风烘干性能、温度性能、座圈加热功能等。 主要技术参数: 1、框架结构：表面应光滑、平整、美观，无尖角、飞边、毛刺等缺陷，并具有抗腐蚀性，整个结构连接应坚固而可靠，即便在试验过程中内部存在较大的冲击载荷，设备也不会产生振动及偏移，从而保证测量结果的准确性。 2、硬件搭载平台：采用优质工业计算机，内部能够搭载英特尔4代及以上处理器，并配有pci-e 4x，pci-e 8x总线通道，保证数据采集、统筹、运算以及处理速率。采用三代双倍速度率同步动态随机存储器，运算频率最高可达1600MHz，实现试验-统计-书写报告-打印功能。 3、水压源：压力提供范围0~1.0MPa，精度1.0级； *4、冷水箱水温：0℃~室温，±2℃可调；采用304不锈钢材料加工而成，具有排水功能； *5、热水箱水温：室温~70℃，±2℃可调；采用304不锈钢材料加工而成，具有排水功能； *6、测温探头：快速热电偶，测量精度A级，测量数据切合NTC特性曲线。 7、设备供电：380V AC ，10kW； *8、温度采集模块： ①16通道热电偶输入，高速模式下每通道采样率75 S/s； ②±78 mV，24位ADC，高达0.01℃的测量灵敏度； 50/60 Hz工频干扰抑制； ③内含等温接线盒， 0.02 ℃的测量灵敏度； ④支持J、K、T、E、N、B、R和S型热电偶； ⑤250 Vrms CAT II通道间隔离； ⑥-40至70℃工作温度范围，5g抗振动，50g抗冲击； 10、变频器：应有强过流能力，在150%额定电流情况下能够保持60s，在200%额定电流情况下能够保持2s，保证在过载情况下人员的安全以及设备寿命；防护等级不低于 IP41。 11、模拟量输入模块：不少于4输入位的模拟量点数，模数转换时间 ＜250μs、模拟量输入响应小于1.5ms，采集数据灵敏、统筹运算快捷，节能高效。 （四）智能便器、水嘴虹吸试验机 主要测试功能：智能便盖：防虹吸、防回流测试；陶瓷片密封水嘴：防虹吸测试。 1.主要性能指标： 1.1提供压力及测试范围 真空泵：压力范围：-90~0kPa 精度1.0级； 1.2设备供电 AC 380V ，5kW； 1.3 A/D转换精度：16位； 1.4 A/D转换时间：≤250μs； 1.5计时范围及精度：0-500秒，精度0.01秒； 1.6工位：电子坐便器防虹吸1个，电子坐便器防回流1个，水嘴防虹吸1个。 2. 主要技术特性： 2.1 测试参数控制精度要达到1.0级； 2.2采用压力传感技术，使测试参数以数字量形式显示，便于读取测试参数； 2.3多功能装夹方式，使不同样品统一装夹在测试台上，操作简便。 二.软件 ： 采用WINDOWS 7系统为工作平台，使用labview的图形编程语言，根据标准相关检验项目和工艺要求设计实验方案流程，编程驱动数据采集卡对信号的采集，处理，显示等序列动作，设计良好的人机界面，包括参数设置，数据曲线的绘制与拟合，表格的生成与打印等达到方便观察，方便操作的功能。 功率数据分析软件可以显示和保存测量的数值数据、波形和趋势图。采用高速通讯，平均百兆每秒的数据传输量，保证大量数据的实时记录。内置积分测量功能，精确计算消耗电功，精确计算平均功率等参数，并可以保持电压与电流的RMS/PEAK值、有功功率、无功功率和视在功率的最大值，以满足整机功耗的试验要求。 三.配置： 以上设备实现的功能必须符合GB/T 23131-2008《电子坐便器》、JG/T 285-2010《坐便洁身器》、协会标准CBMF 15-2016《智能坐便器》的要求。 | 套 | 1 |

B包：水嘴性能检验设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水嘴检验设备 | 一、水嘴灵敏度及流量测试系统 该系统用于评价陶瓷片密封水嘴阀芯转动的角度对水温的影响程度及水嘴流量性能。 *1 压力测试范围及精度:0.01～1.0MPa，精度0.5级； *2 冷热水流量测试范围及精度:3～30L/min，精度0.5级； 3 冷水温度测试范围及准确度：0～50℃，±1.0℃； 4 热水温度测试范围及准确度：室温～100℃，±1.0℃； *5 位移测量准确度：±0.5mm或±0.5°； 6 软件系统：选用NI仪器Labview正版软件。 测试水温控制范围： 加热和制冷系统，需循环利用，水温要搅拌均匀，且满足在20分钟内 热水能达到80℃，冷水能降到10℃。 二、水嘴防回流性能试验装置 该试验装置用于评价抽取式水嘴及带喷枪的厨房水嘴并兼顾冲洗水箱、机械式及非接触式冲洗阀在使用时，当管网中因停水等原因造成真空情况下不应有回流或虹吸现象产生。 防回流试验装置符合国家标准GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》试 验装置示意图要求；同时符合国家标准GB/T26750-2011《卫生洁具 便器用压力冲水装置》装置示意图及其说明的要求。 *压力测试范围及精度：0.01～-0.1MPa ， 精度0.5级。 三、水嘴寿命试验机 该试验机适用于水嘴开关寿命（单柄单控水嘴、单柄双控水嘴及双柄双控水嘴）、转换开关寿命、旋转出水管寿命和抽取式水嘴寿命测试项目的检测。 *1 压力测试范围：冷、热水泵：静压：0.05MPa～1.0Mpa； *2 流量测试范围：3L/min～30L/min； *3 温度测试范围及偏差要求：冷水：0～50℃,热水：室温～100℃，±2.0℃； 4 扭矩测试范围：-6N﹒m～6N﹒m； 5 时间测试范围：0～1000s； 6 对抽取式水嘴的夹具夹紧抽取头力值范围：10N～50N； 7 计数器范围：0～500000次（任意设定） 四、水嘴强度密封试验台 该试验台适用于各类水嘴抗水压机械性能及密封性能项目的检测。 该试验台测量装置的测量准确度应符合国家标准《陶瓷片密封水嘴》（GB18145-2014）要求。 *1 压力测试范围、精度及分分辨率：冷、热水泵：静压：0.05MPa ～5.0Mpa； *2 冷水温度测试范围：0～50℃，±1.0℃； 3 时间测试范围：0～100s； 4 采用气液增压泵进行加压，自动加压、自动保压、泄压保护等。 五、水嘴力学性能测试系统 该系统适用于水嘴抗安装负载及抗使用负载性能项目的检测。 该测试系统设计结构符合应《陶瓷片密封水嘴》（GB18145-2014）要求。 1 拉力传感器测试范围：0～1000N； 2 扭矩传感器测试范围：-10～10N·m；0～100N·m； 3 时间测量范围：0～1000s； *4 扭矩控制精度不大于1.5%； 以上设备实现的功能必须符合有关标准和试验方法的要求。 | 套 | 1 |

C包：花洒、软管及陶瓷砖防滑性能试验设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花洒、软管检验设备 | 一、花洒及软管综合性能试验机 检测：花洒及软管的流量、密封、耐压性、花洒的温降试验性能及手持式花洒的防虹吸性能 *1 压力检测范围及精度：0～1.0Mpa，精度0.5级， 0～3.5Mpa，精度0.5级； *2 流量检测范围及精度：0.35～1.2m³/h，精度0.5级， 4～12m³/h，精度0.5级； 3 温度测试范围及精度：0～100℃，A级。 二、花洒平均喷射角及喷射均匀度试验机 检测：花洒的平均喷射角、喷洒均匀度。 根据标准要求制作相应规格的环形收集器，提供符合要求的压力、温度的水源，进行试验，采集到的数值按标准中的公式人工计算出花洒的平均喷射角及喷洒均匀度。 三、花洒软管寿命及温度冲击试验机 检测：花洒的功能转换寿命、球形连接摇摆性能、耐冷热疲劳、软管耐冷热循环等。 *1.热水温度范围：室温～70℃±2℃和且可调。管径DN20mm。静压0~1.0Mpa且可调，流量范围 4m³/h，精度0.5级； *2.冷水温度范围：室温~20℃±2℃和且可调。管径DN20mm。静压0~1.0Mpa且可调，流量范围 4m³/h，精度0.5级； *3.压力测试范围及精度：0－1.0Mpa,0.5级； 4.温度测试范围及精度：0-100℃，A级； 5.计时精度：0.01s。 四、花洒机械强度及软管弯曲试验机 检测：花洒的机械强度、180º软管抗弯曲性、360º软管抗弯曲性。 1.花洒机械强度试验：按要求装夹样品，利用拉力计施加规定的拉力或压力，进行试验。 2.软管弯曲试验：利用步进电机带动夹具驱动水平旋转管及软管样品，按标准要求进行180º旋转试验，自动记录旋转次数，以检测软管的抗弯曲性。 3.360º弯曲试验：根据标准要求，不同的样品利用不同的芯轴与配重进行试验。 *4.试验工位：花洒的机械强度1个、180º弯曲1个、360º弯曲1个。 五、软管脉冲老化一体试验机 检测：软管抗脉冲性、耐老化性等。 1.压力源：热水：温度范围 室温～60℃±2℃且可调；室温～90℃±2℃且可调； *2.静压0～5.5Mpa且可调； 3.温度测试范围及精度：0～100ºC，A级； *4.压力测试范围及精度：0～5.5Mpa，精度0.5级； 5.计时精度及范围：0.01s，0～200h； 6.数据采集及人机界面：人机界面为计算机系统，可对软管等抗脉冲性、耐老化性进行检测，并自动采集数据，输出相关图表等； *7.工位：一个工位，18个出口。 六、软管拉伸寿命试验机 检测：软管抗拉伸性能。 1.计数：0-99999次（可调）； 2.计时精度：±0.1s； 3.采用数显计数，并具有断电记忆功能，到达设定次数自动停机。 以上设备实现的功能必须符合有关标准和试验方法的要求。 | 套 | 1 |
| 2 | 陶瓷砖防滑试验机 | 1.执行机构：液压气缸驱动的0°到45°的可倾斜平台（1200×2000），依据51097标准要求，在仪器上装有一个检查表面的循环水泵。设备带有扶手和吊索装备，以最大限度的保护好测试人员的安全。最大倾斜的速度为1°/s。 2.倾斜传感器的精度：±0.1°，用于安全临界角的测定。 3.可执行51097标准的循环水泵。 4.配备安全带及安全绳索。 5.测试荷载1000kg； 6.测试精度：±0.5℃； 7.测试角度：0-45°； 8.调速装置0.1°。 *9.符合依据标准中指定要求的防滑鞋（应提供相关证明材料）。 | 台 | 1 |

三、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标文件中必须提供以下承诺，否则为无效投标:

（1）免费为专用技术人员进行维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作为止；定期回访采购人，跟踪采购人使用情况，提供技术支持。

（2）所有产品免费质保期限为一年。在质保期内设备发生故障时应即时免费为使用方更换原厂的备件材料，保证设备正常使用。保修期结束后，仍负责提供维修服务，但只能收取配件成本费。

4、投标文件中须提供“货物需求”中所投产品加“*”号生产厂家出具的技术参数证明文件并加盖生产厂家公章（进口产品可加盖总代理公章），否则仅得评分标准中“对招标文件响应程度”的基本分。

5、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

6、中标人为代理商的在领取中标通知书时须向采购单位提供所投产品生产厂家出具的授权书原件（进口产品可由总代理出具原件），否则取消其中标资格。

7、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

8、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如3C），否则为无效投标。

9、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

10、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

11、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

12、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

13、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

14、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

15、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。本项目自合同签订后45内送到需方指定地点。

16、付款方式：经验收合格后，凭验收报告付合同总价款的90%，剩余10%满质保期后无质量问题一次付清。（不响应者为无效投标）

17、采购预算：A包：90万元；B包：104万元；C包：124万元。超出者为无效投标。