**YLZB-G2017034号襄城县库庄镇卫生院“全自动生化分析仪”项目货物采购需求**

1. **项目概况**
2. 项目名称：全自动生化分析仪
3. 项目需求：全自动生化分析仪一台
4. 采购预算：33万元

（四）招标方式：公开招标

**二、供应商资格要求**

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，有能力履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系。

（三）具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

**三、项目需求**

1. **货物需求****表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及功能要求** | **单位** | **数量** |
| **1** | **全自动生化分析仪** | 1. 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪； 2. 分析速度：比色恒速400T/H； 3. 同时分析项目≥95个； 4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)； 5. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目； 6. 样本位≥100个； 7. 样本量：1.5μL～45uL， 0.1µl步进； 8. 试剂位≥90个； 9. 试剂盘制冷温度：2～8℃； 10. 试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进； 11. 搅拌杆：2个； 12. 反应杯位≥90个,光径5mm； 13. 反应体积： 100µl～300uL； 14. 温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养； 15. 比色杯清洗：自动8阶温水清洗； 16. 光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统； 17. 波长：340～800nm ,12个波长； 18. 吸光度线性范围：0～3.5 Abs； 19. 样品携带污染率：不大于0.05%； 20. 支持HbA1c全血测试功能； 21. 具有酶线性拓展功能； 22. 支持一个项目放置多套试剂。 | 套 | 1 |

**四、其它要求**

1.投标人须明确所投产品的生产厂家、品牌、型号、规格、详细参数及功能。代理商须提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件，否则为无效投标。

2.所投产品必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标文件中须提供复印且加盖厂家公章，否则为无效投标。

3.售后服务

3.1整机质保期12月，含相关配件的质保，执行“产品三包”的具体规定。

3.2投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

4.仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户检测室免费培训操作技术人员，确保2人以上能正常操作后，用户出具验收报告。培训内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等；

5.本项目投标报价为总包价,包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、培训所产生的费用等。

6.预算上限：**33万元**，超出者为无效投标。

**五、付款方式**

验收合格后支付合同总价的30%，自验收合格之日起满一年内支付合同价款的70%。

**六、采购单位联系方式及地址**

联系人：朱卫东 联系电话：15937491160

递交书面材料地址：襄城县库庄镇