“ICP发射光谱仪、原子吸收分光光度计等设备”项目

招　标　文　件

采购单位：许昌市质量技术监督检验测试中心

项目编号：ZFCG-G2017126号

二○一七年十一月十日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌市质量技术监督检验测试中心的委托，许昌市政府采购中心就“ICP发射光谱仪、原子吸收分光光度计等设备”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：ICP发射光谱仪、原子吸收分光光度计等设备

（二）项目编号：ZFCG-G2017126号

（三）项目需求：A包：ICP发射光谱仪，B包：原子吸收分光光度计，C包：便携式X射线荧光光谱仪，D包：高效液相色谱仪。

（四）采购预算：A包：98万元；B包：83万元；C包：50万元；D包：60万元。

（五）最高限价: A包：98万元；B包：83万元；C包：50万元；D包：60万元。

(六)项目数量：1批（详见招标文件货物需求）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）具有相应的经营范围。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年12月4日9：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标三室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：胡先生　联系电话：0374-2968225

- 采购单位：许昌市质量技术监督检验测试中心

- 地址：许昌市龙兴路西段国家质检中心

- 联系人：彭先生    联系电话：13069515118

许昌市政府采购中心

二〇一七年十一月十日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、货物需求

A包：ICP发射光谱仪

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP发射光谱仪 | 1.技术规格与要求： 1.1.进样系统： 1.1.1 耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF；30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。 *1.1.2超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于300万cps（或cts）。提供生产厂商证明文件。 1.1.3炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，安装和拆卸无需任何工具。 1.1.4四通道蠕动泵，具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。 1.1.5 具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。 1．2、等离子体系统： *1.2.1自激式固态射频发生器：频率40.00MHz以上；功率传输效率≥81%；最大功率≥1500W，功率1W增量连续可调。提供软件截屏作为证明资料。 1.2.2等离子体为垂直式，观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中同时给出四种观测方式的测量结果。 1.2.3 免维护的平板或线圈等离子体设计，无需循环冷却水或气体冷却，终身免维护。 *1.2.4 等离子体正常运行的氩气消耗总量<10L/分钟，40L钢瓶氩气，正常分析测试时间＞8小时。 1.2.5 等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调，其中等离子气流量调节步长1L/min，辅助气流量调节步长为0.1L/min，雾化气流量调节步长0.01L/min。 *1.2.6等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗；可设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体。提供软件截屏作为证明资料。 1.3光学系统及检测器： 1.3.1类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：167-900nm。能测试Cs894.347、Cl894.806nm；提供光谱图及标准曲线作为证明资料。 1.3.2强光和弱光同时测量采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，软件上曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。 1.3.3 检测器：背照式双固态检测器，可以同时测量来自样品和参比光束的谱线，与中阶梯二维光谱图完全匹配且无紫外线转换荧光涂层。 *1.3.4 仪器冷开机时间小于10分钟，包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动到仪器点炬时间。 1.4、软件工作站： 1.4.1 计算机控制系统推荐配置：戴尔或联想品牌商用计算机，酷睿i5处理器，4G内存，500GB硬盘空间，DVD驱动器，20英寸液晶显示器，键盘，鼠标，WIN7系统，A4激光打印机。 1.4.2软件为全中文多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并能打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 1.4.3 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。 1.4.4具有50000条以上谱线的谱线库。提供软件截屏作为证明资料。 1.4.5 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件截屏作为证明资料。 1.4.6谱图叠加功能显示每个像素点，同一个元素不同样品可以同时显示，提供软件截屏作为证明资料。 1.4.7软件具有标准曲线编辑功能，可以任意删除任何一个标准点，而不需要重新做标准曲线。 1.5、仪器安装验收全部符合下列性能指标为验收合格。 *1.5.1等离子气（Plasma gas）流量 ≤ 9L/min。 *1.5.2分辨率：As 193.696 半峰宽≤0.007 nm。 1.5.3精密度（重复测量10次的相对标准偏差百分数，RSD%）： 谱线; 标准溶液浓度; 积分时间; 精密度（RSD%）. Zn 206.197; 1 mg/L; 1秒; ≤ 1. Mg 280.260; 0.1 mg/L; 1秒; ≤ 1. Mg 285.207; 0.1 mg/L; 1秒; ≤ 1. Ba 455.389; 0.1 mg/L; 1秒; ≤ 1. 谱线; 标准溶液浓度; 积分时间; 灵敏度(单位：cps 或cts). Mn 257.610; 1 mg/L; 1秒; 大于三百万. Zn 206.197; 1 mg/L; 1秒; 大于八万. Mg 280.260; 0.1 mg/L; 1秒; 大于八十万. Mg 285.207; 0.1 mg/L; 1秒; 大于五万. Ba 455.389; 0.1 mg/L; 1秒; 大于三百万. *1.5.4灵敏度（标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度，使用耐HF酸的进样系统）： 1.5.5 轴向观测（水平观测）检出限：积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3强度所对应的浓度计算检出限，所有下列检出限必须在同一个仪器参数下同时做出。 谱线; 标准溶液浓度; 测量检出限所用的空白; 检出限. Tl 190.801; 1 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤10 µg/L. As 193.696; 1 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤3 µg/L. Se 196.026; 0.5 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤10 µg/L. Pb 220.353; 0.5 mg/L; 2% 硝酸溶液; ≤3 µg/L. 2．仪器配置要求： 2.1等离子体发射光谱仪主机1套（包括控制和数据采集处理系统）。 2.1.1等离子体全彩色监测摄像装置1套。 2.1.2 40.00 MHz以上自激式固态射频发生器1套。 2.1.3 中阶梯光栅分光系统、双固态检测器1套。 2.1.4流量控制调节步长为0.01L/min的雾化气质量流量计1套。 2.1.5内置式水平4通道蠕动泵1套。 2.2 耐HF酸进样系统1套。 2.3超高灵敏度进样系统1套。 2.4 可拆卸式炬管2支。 2.5 炬管中心管2根。 2.6 蠕动泵进样泵管60根，排废液泵管60根。 2.7 标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等）。 2.8循环冷却水器1台。 2.9 空气压缩机和空气过滤器1套。 2.10英特尔i7/4G/1T/ 22英寸宽屏液晶/DVD刻录,A4激光打印机 2.11 40L氩气钢瓶 （含99.999%高纯氩气、减压表）2套。 | 套 | 1 |
| 2 | 实验室超纯水仪 | 1. 技术要求 1.1 该系统是以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。 1.2 系统由独产水主机和分体式独立智能取水器组成。主要包含预纯化柱，用于有机物去除的双波长紫外灯，超纯化柱，独立的TOC检测模块，终端精制器，脚踏取水开关。 1.3 产水流速： 多种流速可调节，逐滴至2L/min 1.4 超纯水产水水质： 1.4.1电阻率： 18.2 MΩ·cm＠25℃ 1.4.2电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度:±0.1℃, 附原厂校验证书 *1.4.3总有机碳含量(TOC)： ≤ 3ppb； 1.4.4直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1p/ml 1.4.5细菌: 0.1 cfu/ml 1.4.6热原（内毒素）：< 0.001Eu/ml *1.4.7 DNA酶<5 pg/mL，RNA酶<0.001 ng/mL *1.4.8 配置外置超滤柱，便于更换，无需清洗，避免污染，生产无热原、无DNA酶、 无RNA酶的超纯水 1.5 * 内置独立TOC在线检测器，有独立的检测样品池，在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP标准, 附校验证书，检测范围: 1 - 999 ppb；精度: ± 1 ppb 1.6 * 在制造商公开发布的印刷资料的流路图中可体现：系统内置两个紫外灯，一个是内置纯化组件185nm/254nm双波长紫外灯；一个是TOC仪表内专门用于检测产水TOC的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。 1.7 远程取水部件自带彩色图形显示器，实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，水箱实时液位，系统状态和警告。 - 自动记录一整年水质资料,,可直接与PC机或打印机相连，并提供水质监测报告。 2.软件配置 2.1*具有网络化管理的拓展功能，图文动态指示信息，可实现主机运行全程监控，帐号分级管理，远程诊断，审核跟踪的功能。 2.2 系统为中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质、过水量、系统状态和警告。 2.3 纯化柱具有追踪芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全 2.4 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置。 3独立配件 3.1带芯片超纯化前柱 2个 3.2带芯片低有机物型超纯化后柱 2 个 3.3终端过滤器 2个 | 套 | 1 |

B包：原子吸收分光光度计

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1．技术参数要求 1仪器系统 *一体化原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。要求火焰原子化器、火焰燃烧器、雾化器组件和石墨炉原子化器、石墨炉自动进样器位置固定，无需任何手动，火焰与石墨炉测定可连续进行，软件切换，确保数据的稳定性、重复性 2操作环境 电源：交流电 220V ± 10%, 50/60Hz 环境温度：10-35C 环境湿度：20% - 80% 3光谱仪主机系统 3.1 光学系统 3.1.1 高性能全反射光学系统，所有光学元件均采用石英涂层保护，光学系统严格密封 3.1.2 单色器：优化的Czerny-Turner型设计波长范围：185-900nm，自动寻峰和扫描 *3.1.3 光栅刻线密度：≥1800条/mm 3.1.4 狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调，自动调节，自动设定波长狭缝宽度和能量 3.1.5 波长设定：全自动检索，自动波长扫描 3.1.6 焦距：≥350mm 3.1.7 噪声：<0.003A 3.1.8 基线稳定性：±0.003A 3.1.9 仪器光谱分辨能力：可分辨279.5nm和279.8nm锰双线，且光谱通带为0.2nm/mm时，两线间峰谷能量≤30% *3.1.10 光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换 3.1.11 灯座： 8灯位自动转换灯架，全自动切换，可用空心阴极灯和高强度超灯（可直接通用国产灯和各种同口径灯），独立供电电路，可同时点亮两个灯，有下一灯预热和自动关灯功能 3.1.12 灯电流设置：0-30mA, 计算机自动设定 *3.1.13 检测器：宽范围的光电倍增管 3.2 同时具有两种背景校正技术，均可校正达3A的背景 *3.2.1 火焰部分：氘空心阴极灯，电子调谐，校正频率：300Hz *3.2.2 石墨炉部分：氘灯和塞曼两种扣背景方式，交流塞曼效应，最新一代3-磁场塞曼技术可直接扩展石墨炉分析的线性范围，磁场强度连续可调允许选择各个元素的最佳分析条件，调节范围：0.1—1.0T，可优化背景校正效果，增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质，能够采用最佳的磁场强度，减少塞曼背景校正时可能出现的弯曲现象，校正模式：2-磁场和3-磁场两种模式任选或自动动态选择 4 分析系统 4.1 火焰分析系统技术要求 4.1.1 燃烧头： 燃烧缝宽度经过最佳化的10cm缝长全钛燃烧头，高度和角度可调，耐高盐耐腐蚀，带识别密码 4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸） 4.1.3 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转 4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化，自动调节燃气、助燃气流量，并自动最佳化 4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 4.1.6 安全系统：具有全套的安全联锁系统，自动监控燃烧头类型，火焰状态，水封，气体压力，雾化系统压力，废液瓶液面高度等，出现异常或断电时自动联锁和关火 4.1.7 点火方式：自动点火，自动识别燃烧头类型 4.1.8 代表元素检测指标 Cu：检出限 ≤0.003 mg/L RSD≤ 0.5% 4.2 火焰辅助设备和扩展功能附件 4.2.1 静音空气压缩机 4.3 石墨炉分析系统 *4.3.1 石墨炉加热方式：横向加热方式,最高加热温度: 3000C *4.3.2 石墨炉加热速度：最高≥3000C/秒，连续可调 *4.3.3加热控温方式：全自动，STC和ETR温控技术（非传感器温控和无辐射干扰双光控温度重校技术），有过热保护和报警功能，石墨管自动格式化功能，石墨炉加热电源内置主机中 4.3.4 升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步 4.3.5 石墨管：热解涂层石墨管，平台管多种可选 4.3.6 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 4.3.7 代表元素检测指标：Cd 检出限≤0.01 g/L，RSD≤ 2% 4.3.8 气体控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制 4.3.9 操作软件可自动优化最佳灰化和原子化温度，智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比 *4.3.10 可升级配置直接固体进样附件,要求样品无需前处理,可直接进行固体样品检测 4.4 石墨炉自动进样器 4.4.1 样品位数：≥100个，可加入三种以上基体改进剂，可自动配置校正曲线 4.4.2 进样精度：优于± 0.1l，进样重复性≤0.5% 4.4.3 除残功能：有智能化自动除残功能，交叉污染≤10-6 *4.4.4 稀释功能：全自动智能化稀释 4.4.5 多次重复进样富集和热注射，智能化调节取样深度和进样注入速度， 4.5 石墨炉辅助设备 4.5.1 石墨炉循环恒温冷却水系统，最高温度：40C 5.计算机控制和数据处理系统 5.1 计算机最低配置： 英特尔i7/4G/1T/ 22英寸宽屏液晶/DVD刻录,A4激光打印机5.2 A4激光打印机 5.3 软件 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化操作参数（火焰最佳燃气、助燃气流量和比例、燃烧头高度；石墨炉最佳灰化和原子化温度等），智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比；积分/峰高/峰面积测量，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能 6．零配件及易耗品 6.1 空心阴极灯：元素灯8只( 元素名称，用户选择） 6.2 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个 6.3 进样毛细管：1根 6.4 石墨管：15根 6.5 雾化器密封圈：1个 6.6 石墨炉自动进样器进样毛细管：1根。 6.7乙炔，氩气钢瓶（带气）及气阀等1套 | 套 | 1 |
| 2 | 超声探伤仪 | 一.技术参数： - 检测范围：0-1mm，最高到 0-20,000 mm（在钢中，声速5930m/s）； - 声速：256-16,000m/s.连续可调。 - 探头延迟：0-999,999μs - 扫描延迟：0-20,000mm，在钢中声速5930m/s。 - 增益: 0-110dB，调节步进0.1/0.5/1/2/6/14/ 20 dB。 - 检测模式：脉冲回波和发射/接收，单晶和双晶（一发一收）。 - 阻尼：50和400Ω阻尼。 - 脉冲发生器:100～450V负尖波和方波脉冲，脉冲宽度30ns-2500ns。 - Active Edge TM:独一无二的Active Edge模式可以改善近表面分辨率。 - 脉冲重复频率 :5Hz-5KHz可调节，外部同步有效。 - 视频刷新频率:60 MHz - 检波方式 :射频/全波/正半波/负半波。 - 频率范围: 8个可选滤波器。 13.1100KHZ-500KHz 13.2200KHZ-800KHz 13.3 0.4MHZ-1.6MHz 13.41.4MHZ-3MHz 13.5 3MHZ-8MHz 13.67MHZ-15MHz 9MHZ-21MHz 1.6MHZ-22MHz(宽频带) - *系统线性: 14.1垂直线性=0.5%全屏高度(FSH)， 14.2 水平线性=±0.2%全屏宽度(FSW)。 - *闸门监视器: 15.1闸门分辨率5ns,两个完全独立闸门，用于回波监控和厚度测量。 15.2可在全屏范围内，调节闸门起始位置和宽度。 15.3阈值由0-100%（FSH）连续可调，每个闸门可以正向触发或负向触发，同时具有声/光报警功能。 - Auto-cal功能：根据2个参考回波自动校准声速和探头零点。 - 参考波形：显示一个已存储的A扫描波形作为参考，动态A扫描显示区域用不同颜色表示，可以快速观察到不同之处。 - 测量模式 ：7种测量模式 - 测量显示 :每秒3次实时显示刷新屏幕波形，大面积测量显示。 - 时间设置:可以根据当地时间设定，时间在状态栏可视，可以永久保存在面板，A扫描数据等。 - 内存 :4GB存储容量，可以保存A扫描波形，面板参数，厚度参数,B扫描数据等信息，可以保存450,000个面板参数，200,000组A扫描数据，300,000组B扫描数据，440,000组厚度参数. - 动态峰值记录 在动态回波模式，屏幕上保留所有A扫描波形，动态的A扫描波形用单独的颜色显示,用于捕获锁定动态回波的最大值。 - 注释 ：对于存储的面板参数，A扫描数据，B扫描数据等，用户可以添加字母或数字标识作为注释。 - 温度：操作温度: -10 至 +55℃；可以承受到: -20 至+70℃；存储温度：-40 至+75℃ | 套 | 1 |

C包：便携式X射线荧光光谱仪

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 1、重量：不大于1.3kg 2、外观尺寸及特点：尺寸不大于244 x 230 x 95.5mm；一体化设计，坚固耐用，高密闭性，防水防尘抗冲击。 *3、激发源：高性能微型X射线光管，银靶材；管电压6-50kV，最大50kV，能最大效率激发测量更多金属元素；管电流0-200uA； *4、探测器：高性能GOLDD+探测器，致冷采用Peltier半导体致冷方式 5、系统电子设备：533 MHz ARM 11 CPU、300 MHz DSP数字信号处理器、80MHz ASICS DSP数字信号处理器、4096多道分析器；可高速完成对分析数据的计算处理、存储、通讯和其它各项功能。 *6、显示器：高亮度VGA彩色触摸屏，可翻转调整角度，方便数据观察，可轻松应对下雨、阳光直射等不利环境下的应用。手持式集成，显示器与仪器全身一体化，无需外接PDA，无中病毒的隐患，保证数据安全。 7、语言：多种语言选择，包括简体中文/英文操作界面。 8、测试范围：从Mg-U之间，包括S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ru，Rh，Pd, Ag, Cd, In，Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, Ir，Re, W, Pt，Au, Hg, Pb, Bi, Sc, Th, U, Te, Cs, Mg, Al, Si, P, Cl 共48种元素。 *9、测试模式：矿土模式、合金模式、贵金属模式、陶瓷模式、全能模式。 *10、虚拟元素法内置所有氧化物数据库，并能进行自动计算，例如设置Al/Si元素之间的比率、稀土氧化物总量自动计算。 *11、核心算法：基本参数法（FP），以保证所能测的标准元素在不同的基体里面测量数据的准确性。对元素的测量范围没有要求，完全实现盲测，以适应不断出现的新材料对仪器检测的需求。 12、CCD摄像头：具有可视频CCD摄像头，便于对样品进行定位测量和图像记录 *13、操作系统：采用内置固化独立的NT工业级操作系统，仪器运行稳定，运算速度快。不得采用windows之类商业级或个人级操作系统，以避免频繁死机及感染计算机病毒，以保证数据安全。 *14、内置GPS，可在测试实时定位测试点经度、纬度、高程等GIS信息，并可同步下载。 15、数据存储：储存数据、图谱及图片超过10000组。 *16、数据传输与处理：软件具有数据下载，上传和编辑管理功能，具有PC机远程控制功能。USB接口或蓝牙无线传输，可直接向电脑或网络存储设备传输数据，并可与GPS联用。随机配备驱动程序，包含同步操作软件，以实现电脑对机器的实时控制，同时也可以借助实时通讯软件实现仪器的远程操作，便于后期的仪器维护、软件升级和技术指导。 17、数据输出格式具有.ndt/.xls/.csv/.txt/. TAB/. SHP/.GMT/.GML/.KML 。 18、工作温度：可适应-20°C～50°C的环境温度。 19、电池：采用可充电的6芯组锂电池，电池一次充电可连续工作8小时以上。 20、准直器：8mm。 *21、滤光片：6个滤光片设置，可根据测量要求设置针对主范围、低范围、高范围和轻范围的测试通道时间。滤光片通道自动切换，无需手动更换。 *22、自检功能：内置标准片，便于仪器自检校正。 23、使用时无需做校正；需具有可建立有针对性的校正曲线的功能，对于特定地区样品可得到更精确的数据。同时必须具有TP自动校正功能，可根据样品自动建立曲线，无需手动计算。 *24、便携式测试架：可与仪器、电脑连接同步操作，具有安全设置。 | 套 | 1 |

D包：高效液相色谱仪

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 一、技术指标 1.1四元溶剂管理系统 - *色谱泵工作模式：相互独立、电子控制的直线驱动装置，梯度泵单元内：泵驱动装置数量≥2个；压力传感器数量≥2个；混合器数量<1；阻尼器数量<1 - 四元梯度，1-4路溶剂任意混合 - 流量范围：0.000 -10.000mL/min（典型0.050-5.000ml/min），以0.001mL/min为增量 - * 流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字） - 最大操作压力：5,000psi - *延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化，可编程 - 混合范围：0.0—100.0% 以 0.1% 增量 - 流速准确度：±1.0% - 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 - *梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 - 控制器：内置程序控制器，液晶显示，支持仪器面板操作 - 压缩补偿：自动，连续 - 混合方式：低压混合 - * 梯度模式：预编11种梯度曲线，包括：线性（≥1）、步进（≥2）、凸线（≥4）和凹线（≥4）（需在投标文件中提供所有梯度曲线谱图予以证明） - * 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 - 自动进样器管理系统 - 样品瓶数：≥120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2mL样品瓶进样次数：每个样品1～99次进样 - 进样精度：≤0.5%RSD - 进样准确度：±２% - 进样范围：0.1—100µL；可扩展至2000µL（选项） - 进样线性度：>0.999 - 交叉污染：≤0.005% - 进样次数：每个样品1～99次进样 - 样品室温度范围（选项）：4°C-40°C，可编程，增量：1°C - 柱温箱 - 温度范围：室温以上5℃- 65℃，增量：1℃ - 温控精度0.1℃ 1.3.3*加热/冷却（选项）：4°C — 65°C，增量：1℃ - 紫外/可见光检测器 - 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制 - 内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正 - * 波长范围：最小波长：≤190；最大波长≥700nm - 检测通道：≥2个 - * 光源：氘灯，光源数量≤1 - 波长准确度：±1nm - * 光谱带宽：≤5nm - 测量范围：0.0001～4.0000AUFS - 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 - 漂移：1 x 10-4 AU/hour - 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应 - 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 - 蒸发光散射检测器技术指标： - 电源：120/240V，50/60Hz - 操作模式：分流或不分流双模式 - 光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢB。光源寿命可达到30000小时，并且在有效寿命内光强度保持恒定。采用布儒斯特角光阱有效地降低背景噪音 - LED显示屏实时显示输出信号，便于摸索条件 - 漂移管采用优质不锈钢，配有热均衡装置，确保温度更精确更稳定 - ELSD6000采用直管结构，方便雾化器和漂移管的清洗。 - 检测角度：光电二极管从90度角度检测散射光，避免了某些厂家检测器从大于90度角度检测时易接收到折射或衍射光，也避免了某些厂家检测器从小于90度角度检测时易接收到反射光，从而可能产生假信号的弊端 - PC机智能控制并修正气体流量、气体压力及温度。 - 检测池及敏感部位使用四氟乙烯惰性保护层，密封选用聚四氟乙烯密封圈 检测限： 使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng； 使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng； - 使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.1ng； - 雾化器、漂移管、检测池及排出口四区域分别独立控温，保持喷雾口与排出口的温差恒定，保持了样品在漂移管中沉降时间的恒定。漂移管温度：室温至120℃，变化梯度为1℃。内置温度补偿系统使温度控制更精确。 - 雾化气体：氮气为佳（可使用空气），0-5.0L/min可调节，内置式数字型流量计控制，不受压力变化影响。 - 60-80PSIG的可调节的喷雾压力 - 有尾吹功能 - 气体开关自动控制 - 出错修正系统：PC机智能控制并修正气体流量、气体压力及温度。 - 有安全自动报警功能 - 漂移管为全部优质不锈钢结构（不含易碎及易腐蚀元件）并且拆洗维护方便 - 仪器自身可储存10种方法，仪器初始化迅速可靠。液晶图表显示配合数字键盘控制，或由PC机控制，存贮任意多个方法，二者自由选择 - 采用0-1V或0-10MV双选择，5档衰减，可调的模拟输出 - 分流模式用于检测半挥发性物质，不分流模式用于检测不挥发性化合物效果更优 二、数据管理系统 - *是在最新Windows 7 64中文版操作系统下编写和测试。 - *原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 - *内置ORACLE® 11版图文数据库。 - 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰 - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 - *≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用 - *≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索 - 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 - *带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。（选项） - *用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器） - 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算 - 积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分 - 可以做窄分布校正、宽分布校正、普适校正以及各种曲线拟合（GPC选项） 三、基本配置： - 高精度数码输液四元泵 - 在线脱气机 - 自动进样器 - 柱温箱 - 样品冷却装置 - 紫外/可见光检测器 - 蒸发光散射检测器 - 数据处理系统： 1.8.1硬件要求：不低于英特尔i7/4G/1T/ 22英寸宽屏液晶/独立显卡，DVD刻录,A4激光打印机。 1.8.2中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口； 1.9 UPS稳压不间断电源 | 1 | 台 |

- 二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、本项目的核心产品

A包：序号1和序号2均为核心产品。

B包：序号1和序号2均为核心产品。

C包：序号1均为核心产品。

D包：序号1均为核心产品。

4、本次采购的设备要求进口产品，并报财政监管部门备案批准，但不排斥具有相同功能、性能和质量的国产产品。

5、免费为专用技术人员进行维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作为止；定期回访采购人，跟踪采购人使用情况，提供技术支持。

6、所有产品免费质保期限为一年。在质保期内设备发生故障时应即时免费为使用方更换原厂的备件材料，保证设备正常使用；保修期结束后，仍负责提供维修服务，但只能收取配件成本费。

7、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

8、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

9、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

10、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

11、关于进口产品的规定

《政府采购进口产品管理办法》第一章第三条“本办法所称的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》关于关境和海关特殊监管区域产品认定：

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

如果中标人所提供产品不符合上述关于进口产品的定义,采购人拒绝接收。

12、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

13、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

14、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

15、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

16、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

17、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%满过质保期后无质量问题一次付清。

18、采购预算（超出者为无效投标）

A包98万元，B包83万元，C包50万元，D包60万元。

19、验收要求

19.1设备到货后，由中心实验室具体负责设备安装条件的落实，安装条件的落实不超过10个工作日。

19.2当实验室具备安装条件后，由总工办通知设备供应商落实具体安装时间。

19.3设备供应商到中心后，由中心总工室，中心实验室和设备供应商共同组成验收小组对设备进行开箱，验收设备名称，数量是否与合同（及投标文件）一致，确认无误后方可进行安装调试。

19.4设备安装调试、培训完成后，符合合同及投标文件技术要求，由中心总工室，实验室共同进行验收小组进行验收，并填写验收报告，此报告一式5份，由总工办留存并报送有关部门。

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年11月28日17:00 前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交：A包19000元，B包16000元，C包10000元，D包12000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目评标部，联系电话0374－2116086，邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件中有要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

16、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

17、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

18、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

19、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.4“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.5“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.6“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交：A包19000元，B包16000元，C包10000元，D包12000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.资格性审查

开标结束后，采购人在开标现场或指定地点依法依规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1符合性审查在评标现场依法依规进行。

23.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

（一）信誉5分

1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。

2投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章），企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

- （二）售后服务10分

1、解决问题时间以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分3分。6小时以上的不得分。

2、免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以1年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。1年以下的不得分。

3、售后服务人员2名及以上的2分，满分2分。

4、具有工程师及以上技术职称每份1分，满分2分。

- （三）业绩12分

- 2015年以来具有类似项目业绩，单项合同金额A、B、D包50万元及以上，C包40万及以上，合同及验收报告齐全者，每份2分，满分12分。（以合同日期为准）

- （四）投标文件规范程度3分

1、装订规范、文字清晰、无差错得1.5分；

2、所提供资料准确完整得1.5分。

- （五）对招标文件的响应程度30分

1、不满足招标文件技术要求和商务条款规定的为无效投标。

2、满足招标文件技术要求20分，所投产品技术参数优于“货物需求”中技术参数的，每一项加1分，满分为30分。

- （六）投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要供应商提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2017  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件。

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 售后服务承诺

- 附件5

- 技术方案

- 附件6

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件

- （如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果本招标文件中有要求的话）

- 附件7

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表（如果本招标文件中有要求的话）

（4）售后服务承诺（如果本招标文件中有要求的话）

（5）技术方案（如果本招标文件中有要求的话）

（6）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果本招标文件中有要求的话）

（7）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：