**河南兆龙医疗设备有限公司**

**投标报价：79800元**

**投标偏离表**

 技术偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件中的服务要求 | 投标人可提供的技术服务 | 偏离详细描述 | 说明 |
|   |  1、中标公司须派驻相对固定的医疗设备维修专业人员，24小时值班（含节假日）。 2、派驻院熟悉办公软件的工作人员1名，负责协助科室整理档案及资料。 3、设备维修人员着装统一，佩戴工作证。 4、配置相对充足的维修配套工具、物品及备件。 5、按照院方及“二甲”评审要求对医疗设备定期巡检、保养及维修。 6、按照相关规定定期对呼吸机、麻醉机、电刀、除颤仪、监护仪、输液泵、注射泵以及其它设备的使用性能检测，建立性能检测记录。 7、应急备机的提供：多参数监护仪≥5台（在院备用）、除颤仪≥1台（在院备用）、呼吸机≥2台（24小时内提供至现场）、透析机≥3台（24小时内提供至现场）、内镜室备用内镜≥3条（24小时内提供至现场）、内镜主机≥1台（24小时内提供至现场）、彩超≥1台（24小时内提供至现场）。 8、开机率：大型设备开机率为97%，中小型设备开机保证开机率为95%，生命支持类设备完好率100%。 9、设备维修专业人员认真填写维修记录，如更换配件，提前书写申请。 10、简单故障当天报修当天解决，如果故障复杂、当天解决不了应在3天之内解决，需要联系厂家进行维修的，应在7日内解决；如遇到维修时间长并且未提供备用机超过3天（内镜为15日），影响科室正常工作，造成损失的，由中标方按实际情况（系故障设备所在科室平均日收入计算）补偿院方损失。 11、负责质保期内医疗设备的日常简单维修及保养。 12、负责院方维修人员每年≥1人次参加专业继续教育或者厂方技术培训。 13、多科室使用、数量较多的医疗设备，负责进行全院操作人员进行集中培训，每年≥2次；专科设备按医院要求进行培训。 |  1、我公司将派驻相对固定的医疗设备维修专业人员，24小时值班（含节假日）。 2、我公司将派驻院熟悉办公软件的工作人员1名，负责协助科室整理档案及资料。 3、设备维修人员着装统一，佩戴工作证。 4、配置相对充足的维修配套工具、物品及备件。 5、按照院方及“二甲”评审要求对医疗设备定期巡检、保养及维修。 6、按照相关规定定期对呼吸机、麻醉机、电刀、除颤仪、监护仪、输液泵、注射泵以及其它设备的使用性能检测，建立性能检测记录。 7、应急备机的提供：多参数监护仪≥5台（在院备用）、除颤仪≥1台（在院备用）、呼吸机≥2台（24小时内提供至现场）、透析机≥3台（24小时内提供至现场）、内镜室备用内镜≥3条（24小时内提供至现场）、内镜主机≥1台（24小时内提供至现场）、彩超≥1台（24小时内提供至现场）。 8、开机率：大型设备开机率为97%，中小型设备开机保证开机率为95%，生命支持类设备完好率100%。 9、设备维修专业人员认真填写维修记录，如更换配件，提前书写申请。 10、简单故障当天报修当天解决，如果故障复杂、当天解决不了应在3天之内解决，需要联系厂家进行维修的，应在7日内解决；如遇到维修时间长并且未提供备用机超过3天（内镜为15日），影响科室正常工作，造成损失的，由我方按实际情况（系故障设备所在科室平均日收入计算）补偿院方损失。 11、负责质保期内医疗设备的日常简单维修及保养。 12、负责院方维修人员每年≥1人次参加专业继续教育或者厂方技术培训。 13、多科室使用、数量较多的医疗设备，负责进行全院操作人员进行集中培训，每年≥2次；专科设备按医院要求进行培训。。 |  1、在合同期内，我方对 招标设备每年提供保养 4 次，以保证设备的正常开机使用，对于维修过程中需要更换的配件，均为原厂合格的零配件，满足设备运行要求。保证设备正常开机运行。 2、每年2次对招标设备进行检修工作，以保证设备的正常开机使用。 3、不限次数的现场回访，以保证设备的正常性能。 4、提供软件的升级。 5、如果此招标设备已存在故障，我方维修。 6、提供系统备份服务。 | 正偏离 |
| 投标人另增加提供的维保服务内容 |   |  1、在合同期内，我方对 招标设备每年提供保养 2次，以保证设备的正常开机使用，对于维修过程中需要更换的配件，均为原厂合格的零配件，满足设备运行要求。保证设备正常开机运行。 2、每年2次对招标设备进行检修工作，以保证设备的正常开机使用。 3、不限次数的现场回访，以保证设备的正常性能。 4、提供软件的升级。 5、如果招标设备已存在故障，我方负责维修。 6、提供系统备份服务。 |   | 正偏离 |