长葛市蜂产品检测设备采购项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

1.1项目名称：长葛市蜂产品检测设备采购项目；

1.2项目编号：长招采公字[2019]029号

1.3采购需求：本次采购项目共分6个包，采购蜂产品检测设备一批，

| 包号 | 序号 | ▲此标记为核心产品 | 设备名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | ▲ | 超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
| 包二 | 1 | ▲ | 在线多功能前处理平台参数 | 1 |  |
|  | 2 |  | 多通道加液仪 | 1 |  |
|  | 3 | ▲ | 气相色谱三重串联四极杆气质联用仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 4 | ▲ | 气相色谱仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 5 | ▲ | 气相色谱仪 | 1 |  |
| 包三 | 1 |  | 数显阿贝折光仪（内外循环恒温水槽） | 1 |  |
|  | 2 |  | 超低温冰箱 | 1 |  |
|  | 3 |  | 超低温冰箱 | 1 |  |
|  | 4 |  | 冷藏柜 | 2 |  |
|  | 5 |  | 冷藏冰箱 | 2 |  |
|  | 6 | ▲ | 全自动电位滴定仪 | 3 |  |
|  | 7 | ▲ | 二氧化硫蒸馏装置 | 1 |  |
|  | 8 |  | 菌落计数器 | 1 |  |
|  | 9 | ▲ | 立式高压蒸汽灭菌器 | 2 |  |
|  | 10 | ▲ | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 1 |  |
|  | 11 | ▲ | 紫外分光光度计 | 1 |  |
|  | 12 | ▲ | 电感耦合等离子发射串联质谱 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 13 | ▲ | 天平 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  | 14 |  | 卜方特比色计 | 1 | 已办理政采进口手续 |
| 包四 | 1 |  | 电导率仪 | 1 |  |
|  | 2 |  | 温控型折光仪 | 1 |  |
|  | 3 |  | PH计 | 1 |  |
|  | 4 |  | 固相萃取装置 | 1 |  |
|  | 5 |  | 霉菌培养箱 | 2 |  |
|  | 6 |  | 生化培养箱 | 2 |  |
|  | 7 | ▲ | 全自动超声洗瓶机 | 1 |  |
|  | 8 | ▲ | 台式高速冷冻离心机 | 1 |  |
|  | 9 | ▲ | 台式高速离心机 | 2 |  |
|  | 10 |  | 浊度计 | 1 |  |
|  | 11 | ▲ | 离子色谱仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 12 | ▲ | 原子吸收分光光度计 | 1 |  |
|  | 13 |  | 数字平台旋光仪 | 1 |  |
|  | 14 |  | 生物显微镜 | 1 |  |
| 包五 | 1 | ▲ | 旋转蒸发仪 | 1 |  |
|  | 2 | ▲ | 旋转蒸发仪带低温恒温槽 | 1 |  |
|  | 3 |  | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | 2 |  |
|  | 4 |  | 立式电热恒温鼓风干燥箱 | 2 |  |
|  | 5 |  | 拍击式均质器 | 1 |  |
|  | 6 |  | 恒温水浴摇床 | 1 |  |
|  | 7 |  | 超级恒温水浴 | 2 |  |
|  | 8 |  | 恒温定时磁力搅拌器 | 1 |  |
|  | 9 |  | 电热恒温水浴锅 | 3 |  |
|  | 10 |  | 粉碎机 | 1 |  |
|  | 11 |  | 恒温培养摇床 | 1 |  |
|  | 12 |  | 超声波清洗仪 | 1 |  |
|  | 13 |  | 涡旋混合器 | 2 |  |
|  | 14 | ▲ | 液相色谱 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  |  | ▲ | 液相色谱 | 1 |  |
|  | 15 |  | 高速迷你离心机 | 1 |  |
|  | 16 |  | 组织匀浆机 | 1 |  |
|  | 17 | ▲ | 单道可调移液器6把 | 5套 | 已办理政采进口手续 |
|  | 18 |  | 全自动罗维朋比色计 | 1 |  |
| 包六 | 1 | ▲ | 自动定氮仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 2 | ▲ | 超纯水机 | 1拖2 | 已办理政采进口手续 |
|  | 3 | ▲ | 脂肪测定仪 | 1 |  |
|  | 4 | ▲ | 多功能浓缩氮吹仪 | 1 |  |
|  | 5 | ▲ | 高速组织捣碎机 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 6 | ▲ | 有机废液收集处理装置 | 1 |  |
|  | 7 |  | 电热真空干燥箱 | 1 |  |
|  | 8 | ▲ | 瓶口分液器 | 1套 | 已办理政采进口手续 |
|  | 9 |  | 万用蒸馏仪 | 1 |  |
|  | 10 |  | 全自动智能石墨炉消解仪 | 1 |  |
|  | 11 |  | 抽滤装置 | 2 |  |
|  | 12 |  | 天平 | 2 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  | 13 |  | 真空泵 | 3 |  |

注：对于已办理政采进口手续的各项产品，本次采购接受进口，其他产品则不接受。各包具体采购需求详见招标文件中的技术参数；

1.4采购预算价（即最高投标限价）：

包一：290万元；

包二：253.3万元；

包三：259.2万元；

包四：159.42万元；

包五：152.84万元；

包六：135.2万元。

1.5交付（服务、完工）地点：采购人指定地点；

1.6交付（服务、完工）时间：合同生效后国产设备30天内，进口产品60日天内；	1.7质量要求：符合国家及行业相关规定验收标准。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、监狱企业、促进残疾人就业等相关政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2在中华人民共和国境内注册的，供应商具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物的能力。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4所投产品为进口产品时供应商须提供《对外贸易经营者备案登记证书》。

3.5未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单的供应商。

3.6本项目不接受联合体投标。

四、技术标准及要求

（一）采购需求：采购蜂产品检测设备一批。

（二）付款方式：与中标方签订合同后，完成安装、调试、人员培训，验收合格后支付总价的95%，剩余5%满一年后无质量问题一次付清。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（四）技术参数要求

| 包号 | 序号 | ▲此标记为核心产品 | 设备名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | ▲ | 超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
| 包二 | 1 | ▲ | 在线多功能前处理平台参数 | 1 |  |
|  | 2 |  | 多通道加液仪 | 1 |  |
|  | 3 | ▲ | 气相色谱三重串联四极杆气质联用仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 4 | ▲ | 气相色谱仪 | 1 |  |
|  | 5 | ▲ | 气相色谱仪 | 1 |  |
| 包三 | 1 |  | 数显阿贝折光仪（内外循环恒温水槽） | 1 |  |
|  | 2 |  | 超低温冰箱 | 1 |  |
|  | 3 |  | 超低温冰箱 | 1 |  |
|  | 4 |  | 冷藏柜 | 2 |  |
|  | 5 |  | 冷藏冰箱 | 2 |  |
|  | 6 | ▲ | 全自动电位滴定仪 | 3 |  |
|  | 7 | ▲ | 二氧化硫蒸馏装置 | 1 |  |
|  | 8 |  | 菌落计数器 | 1 |  |
|  | 9 | ▲ | 立式高压蒸汽灭菌器 | 2 |  |
|  | 10 | ▲ | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 1 |  |
|  | 11 | ▲ | 紫外分光光度计 | 1 |  |
|  | 12 | ▲ | 电感耦合等离子发射串联质谱 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 13 | ▲ | 天平 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  | 14 |  | 卜方特比色计 | 1 |  |
| 包四 | 1 |  | 电导率仪 | 1 |  |
|  | 2 |  | 温控型折光仪 | 1 |  |
|  | 3 |  | PH计 | 1 |  |
|  | 4 |  | 固相萃取装置 | 1 |  |
|  | 5 |  | 霉菌培养箱 | 2 |  |
|  | 6 |  | 生化培养箱 | 2 |  |
|  | 7 | ▲ | 全自动超声洗瓶机 | 1 |  |
|  | 8 | ▲ | 台式高速冷冻离心机 | 1 |  |
|  | 9 | ▲ | 台式高速离心机 | 2 |  |
|  | 10 |  | 浊度计 | 1 |  |
|  | 11 | ▲ | 离子色谱仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 12 | ▲ | 原子吸收分光光度计 | 1 |  |
|  | 13 |  | 数字平台旋光仪 | 1 |  |
|  | 14 |  | 生物显微镜 | 1 |  |
| 包五 | 1 | ▲ | 旋转蒸发仪 | 1 |  |
|  | 2 | ▲ | 旋转蒸发仪带低温恒温槽 | 1 |  |
|  | 3 |  | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | 2 |  |
|  | 4 |  | 立式电热恒温鼓风干燥箱 | 2 |  |
|  | 5 |  | 拍击式均质器 | 1 |  |
|  | 6 |  | 恒温水浴摇床 | 1 |  |
|  | 7 |  | 超级恒温水浴 | 2 |  |
|  | 8 |  | 恒温定时磁力搅拌器 | 1 |  |
|  | 9 |  | 电热恒温水浴锅 | 3 |  |
|  | 10 |  | 粉碎机 | 1 |  |
|  | 11 |  | 恒温培养摇床 | 1 |  |
|  | 12 |  | 超声波清洗仪 | 1 |  |
|  | 13 |  | 涡旋混合器 | 2 |  |
|  | 14 | ▲ | 液相色谱 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  |  | ▲ | 液相色谱 | 1 |  |
|  | 15 |  | 高速迷你离心机 | 1 |  |
|  | 16 |  | 组织匀浆机 | 1 |  |
|  | 17 | ▲ | 单道可调移液器6把 | 5套 | 已办理政采进口手续 |
|  | 18 |  | 全自动罗维朋比色计 | 1 |  |
| 包六 | 1 | ▲ | 自动定氮仪 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 2 | ▲ | 超纯水机 | 1拖2 |  |
|  | 3 | ▲ | 脂肪测定仪 | 1 |  |
|  | 4 | ▲ | 多功能浓缩氮吹仪 | 1 |  |
|  | 5 | ▲ | 高速组织捣碎机 | 1 | 已办理政采进口手续 |
|  | 6 | ▲ | 有机废液收集处理装置 | 1 |  |
|  | 7 |  | 电热真空干燥箱 | 1 |  |
|  | 8 | ▲ | 瓶口分液器 | 1套 | 已办理政采进口手续 |
|  | 9 |  | 万用蒸馏仪 | 1 |  |
|  | 10 |  | 全自动智能石墨炉消解仪 | 1 |  |
|  | 11 |  | 抽滤装置 | 2 |  |
|  | 12 |  | 天平 | 2 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  | 13 |  | 真空泵 | 3 |  |

# 包一：超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪

## 参数1：超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪

1.应用范围：

系统主要适用非法添加物，农药残留，兽药残留等有机化合物的定量/定性分析和鉴定。

2.工作环境条件：

2.1 电源：220Vac，±10%，50/60Hz，30A。

2.2 环境温度：15 ~ 30°C。

2.3 相对湿度：20 ~ 80%。

3.总体要求：

3.1仪器主体部分由超高效液相色谱和串联四极杆质谱仪组成，仪器由计算机控制、配有独立的ESI和APCI离子源。软件包括仪器调节、数据采集、数据处理、定量分析和报告。

4. 质谱性能指标：

4.1 离子源：配有电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)，离子源切换方便、快速，清洗、维护方便。

4.1.1 插拔式可互换ESI及APCI喷针，可实现ESI源及APCI源的快速更换。

*4.1.2 大气压离子源采用锥孔结构，使用气帘气技术，而无毛细管（半径<1mm）设计装置，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。（提供结构示意图）

4.1.3 电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到3ml/min；加快样品的分析速度同时，还可避免分流对样品造成损失。

4.1.4 大气压化学电离源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流，即可达到3ml/min；加快样品的分析速度同时，还可避免分流对样品造成损失。

*4.1.5 脱溶剂能力：离子源内要求有加热雾化气，确保离子化更为充分，辅助加热气温度最大700°C以上，以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力。（提供结构图及温度软件截图）

4.1.6 离子源内废气排放：有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。

4.1.7 Q0聚焦技术：离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力至少达7.5mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率，有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。

4.2 质量分析器：串联四极杆。

4.2.1 质量范围m/z：10~1250 amu，上限最好不超过1500amu，确保小分子分析的灵敏度和精确度。

4.2.2 扫描速度：>18,000 amu/sec，步进0.1amu。

4.2.3 质量稳定性：± 0.1amu/24小时。

4.2.4 质量精度：£ 0.01%（全质量范围）。

4.2.5 定量分析重现性：5ppb和50ppb胆固醇氧化物分别进样不少于5次，RSD<1%。

4.2.6 动态线性范围：6个数量级。

4.2.7 灵敏度：

*4.2.7.1 ESI+（重复5次进样CV<3%，低中高三种流速方式不分流200/500/1000ml/min均可实现）：

1pg利血平柱上进样，流动相：70%乙腈30%水，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子）， 信噪比>500000:1。

*4.2.7.2 ESI-（重复5次进样CV<3%，低中高三种流速方式不分流200/500/1000ml/min均可实现）：

1pg氯霉素柱上进样，流动相：70%乙腈30%水，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，MRM分析测量m/z152（子离子）、m/z321（母离子）， 信噪比>500000:1。

*4.2.7.3 APCI+（重复5次进样CV<3%，低中高三种流速方式不分流200/500/1000ml/min均可实现）：

1pg利血平柱上进样，流动相：70%乙腈30%水，分辨率为0.7±0.1amu（半峰宽）时，MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子）， 信噪比>300000:1。

4.2.8 扫描功能：

具有全量程扫描（Full Scan），

选择离子扫描（SIM），

选择反应串联质谱扫描（SRM），

子离子扫描（Product Ion Scan），

母离子扫描：（Precursor Ion Scan），

中性丢失扫描（Neutral Loss Scan），

多反应同时监测扫描 (MRM），具有加速装置保证一次进样完成多对离子MRM （>2000对） Q2驻留时间小于1ms（dwell time），

混合扫描（可把以上扫描功能进行组合扫描）（Mixed Scan Mode），

正/负离子快速切换扫描，

*4.2.9 碰撞池：采用180°以上弯曲线性加速的碰撞池设计，有效避免交叉污染，更有效的去处中性离子。（要求官方彩页具有结构图）

4.2.10采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气。

*4.3 检测系统：电子倍增器，避免光电倍增管负离子模式灵敏度不高的弱点。

4.4 真空系统：

4.4.1高真空无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

4.4.2 前级真空系统，一个机械泵。

4.5 数据系统硬件：I5-4570S以上 CPU，8GB内存，2×2TB硬盘，23”液晶显示器，DVD-RW驱动器。

4.6 数据系统软件：

4.6.1 Windows操作平台。软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能，标准谱库需含有2000个以上的国内外检测农药、兽药以及毒物等有机化合物。

5. 超高效液相色谱性能指标：

5.1 二元高压梯度泵：

*5.1.1 流速范围：0.001-5mL/min, 0.001mL/min步进。

5.1.2 最高耐压：18000psi。

*5.1.3 流速精密度：<0.06%RSD。

5.1.4 梯度组成精度：<0.15% RSD。

5.1.5 梯度组成准确度：±0.5%。

5.1.6 延迟体积：< 75mL。

5.2 真空脱气机：所有通道均可在线脱气，有自动柱塞清洗和进样针清洗功能。

5.3 自动进样器：

5.3.1 进样精度：< 0.3% RSD。

5.3.3 进样范围：0.1-50mL，增量为0.1mL。

5.3.4 样品容量：100位样品盘。

5.3.5 样品污染度：< 0.0015%。

5.4 柱温箱：

5.4.1 控温范围：室温+5°C ~90°C。

5.4.2 控温精度：±0.05°C。

5.4.3 控温准确度：±0.5°C。

5.4.4 柱容量：15cm×3。

6. 附件和其它配套设施：

6.1色谱柱：

C18, LC Column 75 x 2.1 mm, 3根，

C8, LC Column 75 x 2.1 mm, 2根。

C3, 75 x 4.6 mm色谱柱2根

C3, 75 x 4.6 mm色谱柱2根

6.2 进样小瓶（含盖和垫）3000个。

6.3 备用ESI离子源探针5根，APCI离子源探针1根。

6.4 机械泵油5瓶。

6.5 1000mL溶剂瓶5个。

6.6 HP激光打印机1台。

6.7 UPS不间断电源（6kV，延迟2小时以上）1套。

6.8 配套进口氮气发生器 1套。

7. 技术服务条件：

7.1 技术文件：由供货方提供样本，使用及安装、调试、维修手册。

7.2 质量及验收标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收程和中国国家计量标准部门的有关规程验收，仪器制造商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。

7.3 技术服务：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，仪器制造商在中国境内应有零备件库，有经验丰富的维修工程师和技术应用支持工程师负责售后支持。供应商至少提供免费专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

7.4 保修：仪器制造厂提供两年以上免费保修服务，保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。

8.详细配置表：

| 序号 | 配 置 项 目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 串联四极杆质谱主机 | 1 |
| 2 | ESI大气压电喷雾离子源 | 1 |
| 3 | APCI大气压化学电离源 | 1 |
| 4 | 质谱工作站 | 1 |
| 5 | 超高效液相色谱二元高压梯度泵系统 | 1 |
| 6 | 在线真空脱气机 | 1 |
| 7 | 自动进样器 | 1 |
| 8 | 柱温箱 | 1 |
| 9 | 测试标样 | 1 |
| 10 | C18, 75 x 2.1 mm色谱柱 | 3 |
| 11 | C8, 75 x 2.1 mm色谱柱 | 2 |
| 12 | C3, 75 x 4.6 mm色谱柱 | 2 |
| 13 | C4, 75 x 4.6 mm色谱柱 | 2 |
| 14 | 透明进样小瓶（含盖和垫） | 3000 |
| 15 | 备用ESI离子源探针 | 5 |
| 16 | 备用APCI离子源探针 | 1 |
| 17 | 机械泵油 | 5 |
| 18 | 1000mL溶剂瓶（透明） | 5 |
| 19 | 计算机 | 1 |
| 20 | 打印机 | 1 |
| 21 | 配套进口氮气发生器 | 1 |
| 22 | UPS不间断电源（6kV，延迟2小时以上） | 1 |
| 23 | 柱塞杆密封圈 | 2个 |

# 包二:气相色谱质谱仪、气相色谱仪、气相色谱仪、自动稀释进样平台、多通道加液仪等

## 参数1：在线多功能前处理平台参数

1、主机采用马达控制，三维移动， X轴长度≥85cm，移动精度≤1mm

★2、必须同时具备液体进样、顶空进样、6位振荡加热装置、中文工作站、自动配标准曲线，各功能切换方便。

3、液体进样模块

3.1进样量、取样速度、进样速度、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数、样品润针次数都可以由软件自定义设定；

3.2样品瓶容量： ≥162位(2ml样品瓶)，可扩充；

4、顶空进样模块

4.1采用顶空气密针进样方式，消除死体积和吸附效应；

4.2 通过仪器控制，将预热箱温度保持温度不变，实现随时可以预处理样品；

4.3通过软件控制，可以实现顶空样品的样品重叠预处理功能。可以同时实现≥6个样品的预加热处理功能；

★4. 4样品瓶容量： 10/20 mL样品瓶位≥90位；进样针清洗：惰性气体吹扫加热；

4. 5预热振荡：间歇式振荡模式，≥250rpm，±1rpm增量可调，启动和停歇时间均可设定；

5、配标准曲线模块：

5.1功能描述：用户提供一个高浓度原液和稀释液即可，该模块可自动稀释用户需要的标准曲线，并选择是否进样

5.2 采用逐级稀释法，配制的点和曲线范围没有任何限制

5.3 全过程完全自动化

5.4 配制和进样分离，在本台仪器上配制完可移动其它色谱仪上进样

5.5 运行开始时一次性自动添加所有目标点的稀释溶剂，避免洗针，最大程度的节约了洗针容积和稀释剂的消耗，提高效率的同时符合绿色环保的趋势

5.6 向目标点添加标准品时自动分解用户的输入的体积，保证吸取的体积永远位于所使用进样针体积的10%-100%范围内，保证了良好的精确度和重现性

6软件控制

6.1  全中文的控制软件，软件至少兼容Windows XP以上版本视窗系统。使用简单快捷，通过点击操作，让用户进入程序编辑，设置仪器参数、方法和样品序列表等；自动计算前处理过程与色谱运行的重叠过程，极大的提高了样品通量和处理效率，并可以与色谱工作站无缝集成。

6.2 可以与气相色谱仪或气相色谱质谱仪软件实现同步通讯，实现液体进样批处理和定位步骤的全面控制；

## 参数2：多通道加液仪

一、用途

广泛应用于实验室样品溶液的定容和有毒有害试剂的管理。

二、工作条件

电源：220伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃。

三、技术指标要求

3.1型号：JZ-1004

3.2显示方式：LCD触摸屏显示

3.3操作方式：触摸屏+手柄操作

3.4加液精度：小于0.02ml

3.5加液重复性：小于0.02ml

3.6加液速度：0-300ml/min

3.7加液通道：1-24通道可选

3.8储液检测：储液实时监测，液位低报警

3.9管理清洗：自动方式

四、主要配置

1）主机一套；

2）管路1套；

3）工具/说明书/合格证1套；

4）电源线1根；

5）0.1g/500g天平一台。

五、技术服务和培训

5.1在收到用户安装仪器通知后，在七个工作日之内，安排原厂工程师前往现场免费安装调试仪器，并现场对使用操作人员进行仪器操作和日常维护的培训，为用户培训3名以上的熟练工作人员。

内容包括：

设备原理及功能介绍

设备的使用和维护方法的建立

设备的应用培训

设备的实验操作

软件的使用

仪器的维护及安全要点介绍

使用中常见的问题及解决办法

日常使用中的注意事项及日常保养

5.2我司保证提供优质的培训服务，直至用户使用人员能独立并熟练操作设备。

六、质量保证

我公司经销投标设备种类，品牌、质量标准或服务均得到有关行政主管部门的许可，所提供的货物是原装合格正品，并且符合国家有关行业标准以及产品的出厂标准。

七、售后服务

7.1免费保修年限：10年质保，1年免费维修。

7.2售后服务响应及到达现场的时间：承诺12小时内给予回复，A：市内地区：现场维修时间2天以内（包括回复时间） B：其它地区：现场维修时间3 天以内（包括回复时间） 。

7.3投标的货物及相关服务必须是本招标文件所要求的，所提供的货物（包括零部件）因为全新产品，负责送货上门。

7.4维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准：配有专业维修人员， 1年内免费维修。

7.5备品备件供应情况及优惠价格：保修期内备品只收成本费。

7.6其他：免费送货到采购人指定的最终地点，负责调试并定期走访。

## 参数3：气相色谱三重串联四极杆气质联用仪

一 总体性能要求

仪器类型为三重四极杆气质联用仪，可以与气相色谱仪，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，并具有自动的定性确认功能。

*投标文件需要提供投标产品的中文和英文参数的官网链接，以备核查。

二 配置要求

*配置清单(配置中需要提供对应的供货号)

|  | 序号 | 配 置 项 目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 重 串 联 四 极 杆 气 质 联 用 仪 | 1 | GCMSMS质谱主机(EI源 ) | 1 |
|  | 2 | 气相色谱主机：包括主机、电子轰击离子源、真空系统（前级泵和分子涡轮泵）、自动调谐系统、五年调谐标准溶液、工作站级计算机、双面激光打印机、工作站自动恢复备份系统等全套设备。 | 1 |
|  | 3 | 惰性化分流/不分流进样口(含电子流量控制) | 1 |
|  | 4 | 样品位超过165位液体自动进样器 | 1 |
|  | 5 | 超过1050种农药和环境污染物的MRM数据库 | 1 |
|  | 6 | 5MS 30m*0.25mm*0.25um | 2 |
|  | 7 | 稳压电源一套，功率不小于6KW，蓄电工作时间不小于1小时 | 1套 |
|  | 8 | 氦气过滤器 | 1个 |
|  | 9 | 超级脱活衬管 | 20支 |
|  | 10 | 石墨垫 | 20个 |
|  | 11 | 泵油3L以上 | 1 |
|  | 12 | 石墨密封垫（进样口端及质谱端各20个） | 各20个 |
|  | 13 | 柱螺帽（进样口端及质谱端各5个） | 各5个 |
|  | 14 | 柱螺帽（死堵3个） | 3个 |
|  | 15 | 自动进样针 | 12支 |
|  | 16 | O型环 | 24个 |
|  | 17 | 隔垫 | 200个 |
|  | 18 | 调谐液 | 5瓶 |
|  | 19 | 安装工具包 | 1套 |
|  | 20 | 高纯氦气、钢瓶、减压阀 | 1套 |
|  | 21 | 高纯氮气、钢瓶、减压阀 | 1套 |
|  | 22 | 最新NST库（随时更新不收费） | 1套 |
|  | 23 | 计算机 | 1台 |
|  | 24 | 双面激光打印机 | 1台 |

三 工作条件

1电源:220V，50Hz

2温度:操作环境20˚C -35˚C

3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

四 仪器性能参数

气相色谱部分：

气相色谱具有可安装2个进样口，4个检测器。

具有不小于7英寸的液晶面板，可以实时显示质谱状态，配置和流路信息，在气相面板上可可视化查看不同部件的维护步骤，提供维护指导。（需要提供面板截图作为证明文件）

支持最多安装8个EPC，19个气路。浏览器用户界面，通过电脑、平板等访问GC 信息（需要提供截图作为证明文件）

1柱箱

1.1操作温度：室温以上4˚C -450˚C

1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒

1.4最大运行时间：999.99分钟

1.5 20梯度/21平台程序升温

1.6 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化

1.7升温速率：升温速度0.1-120˚C/min

2分流/不分流毛细管柱进样口 (带电子气路控制)

2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，独特的设计可防止颗粒物、水汽、油等污染物损坏EPC,需要提供图片证明）

2.2最高使用温度400˚C

*2.3压力设定精度：0.001psi

*3反吹和保留时间锁定功能

具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。（需提供软件中柱中反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）

4液体自动进样器

4.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间

*4.2 样品瓶位数：不少于165位

4.3 进样量线性：≥99%

4.4 面积重现性：小于0.3% RSD

4.5自动进样器可升级为双塔进样，也可升级为自动样品处理工作台，进行样品的混合、稀释、加热、液液萃取等前处理功能，需要提供工作站操作界面图片为证明文件

质谱部分：

1 基本性能

1.1质量数范围: 10～1050amu

*1.2灵敏度：以下灵敏度需要同时满足(测试的柱子规格为5ms柱子，30mx0.25mmx0.25um)

EI MRM模式：100fg 八氟奈, 信/噪比≥15000:1(272—222 )

*1.3仪器检测限指标 (为仪器安装指标)：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um)

仪器检测限指标(EI MRM IDL)：小于4fg  八氟奈 (OFN),10fg OFN连续进样8次 （需要提供安装验收报告作为证明文件）

*1.4 分辨率： 0.4-4amu 可调

*1.5扫描速度：≥20000 Da/秒

1.6 MRM扫描速率：800个MRM/秒

1.7最小SRM扫描时间：0.5ms

1.7动态线性范围: >106

1.8 质量轴稳定性：+/- 0.1amu 24 hours.

2 离子源

2.1 EI电子轰击源

*2.2离子源电子能量：10-300eV

2.3离子源温度：独立加热，最大温度可达350℃

2.4 接口传输线温度：可控温，最高达350℃

*2.5无损双灯丝设计，保护灯丝，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-300uA

2.6独特的一体化的带拉伸极的离子源设计,保证质谱的灵敏度.

*2.7 可升级自清洁离子源功能，需要提供自清洁离子源中文彩页和官网链接。

3质量分析器

*3.1质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控， 最高可达 200˚C(非预四极杆加热)（需要提供工作站中四极杆温度参数设置界面为证明文件）

3.2采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染” ,

3.3 碰撞能量：0-60eV

3.4 CI气和CID碰撞气流量均为电子流量控制器控制

4扫描功能

4 提供全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式（MRM）等多种模式

5 检测系统

5.1检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰

6 真空系统

6.1 真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统。

6.2  具有自动检漏功能,如果出现泄漏会自动报警和预处理。

7 工作站系统

7.1气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现

*7.2 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件（需要提供中文工作站的控制界面和定量界面截面图作为证明文件）

7.3 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能

7.4 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作

7.5 操作环境：Windows XP或更高

7.6谱库: NIST17谱库和化学结构式库

7.7质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻, 并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

*7.8 二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少7个MRM离子对数据。 目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驻留时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。（须于标书中随附数据库所包含化合物数量的官方证明材料；如无法提供则视为负偏离）

7.10 CPU酷睿二双核，单主频不低于1.5G/2G内存或以上/320G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机

8 售后服务

8.1正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

8.2安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

8.3仪器在安装、调试通过后3年的免费保修期。

8.4*要求中标仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供生产厂家或国内总代的售后服务承诺书原件。（注：若是国内制造商，则不需要满足本条要求。）

8.5*要求仪器生产厂商售后培训部门具有全国分析检测人员能力培训委员会（NTC）授权的液质的考核资质。

## 参数4：气相色谱仪（两个型号）

配置要求和技术参数

第一台：配置气相色谱仪主机、毛细管进样口、冷柱头程序升温进样口、电子捕获检测器、氢火焰离子化检测器、自动进样器、软件、色谱柱、消耗品、气源、计算机、打印机等配套设备。配置要求如下：

| 选项 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪主机 | 1 |
| 2 | 毛细管进样口 | 1 |
| 3 | 冷柱头程序升温进样口 | 1 |
| 4 | 电子捕获检测器（ECD） | 1 |
| 5 | 氢火焰离子化检测器（FID） | 1 |
| 6 | 自动进样器,160位以上 | 1 |
| 7 | 中文/英文工作站软件 | 1 |
| 8 | 工作站驱动程序 | 1 |
| 9 | 启动工具包带管线、工具 | 1 |
| 10 | VF-1ms, 15 m x 0.32 mm，蜂蜡醇酸酯类分析柱 | 2 |
| 11 | HP-1t 30m, 0.32mm, 0.25u，蜂蜡分析柱 | 2 |
| 12 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um，有机氯农药分析柱 | 2 |
| 13 | 10ul备用进样针 | 10支 |
| 14 | 2ml样品瓶 | 500套 |
| 15 | 进样隔垫 | 500个 |
| 16 | 农残分析专用衬管 | 5支 |
| 17 | 柱接头 | 2个 |
| 18 | 石墨密封垫 | 20 |
| 19 | 在线水分捕集阱 | 1 |
| 20 | 脱氧捕集阱 | 1 |
| 21 | 密封圈 | 40 |
| 22 | 计算机，i3处理器、8G内存，1T硬盘，22寸显示屏 | 1 |
| 23 | 打印机，激光 | 1 |
| 24 | 高纯氮气、钢瓶、减压阀 | 1 |
| 25 | 氢气发生器、 | 1 |
| 26 | 空气压缩机 | 1 |

第二台：配置气相色谱仪主机、毛细管进样口、火焰光度检测器、4.6软件、色谱柱、消耗品、气源、计算机、打印机等配套设备。配置要求如下：

| 选项 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪主机 | 1 |
| 2 | 毛细管进样口 | 1 |
| 3 | 火焰光度检测器（FPD） | 1 |
| 4 | 中文/英文工作站软件 | 1 |
| 5 | 工作站驱动程序 | 1 |
| 6 | 启动工具包带管线、工具 | 1 |
| 7 | DB-1701UI, 35 m x 0.32 mm，有机磷农药分析柱 | 2 |
| 8 | DB-FFAP， 30m, 0.32mm, 0.25u，醇酸分析柱 | 2 |
| 9 | 4.6x250mm,糖分析柱 | 2 |
| 9 | 10ul备用进样针 | 10支 |
| 10 | 2ml样品瓶 | 500套 |
| 11 | 进样隔垫 | 500个 |
| 12 | 农残分析专用衬管 | 5支 |
| 13 | 柱接头 | 2个 |
| 14 | 石墨密封垫 | 20 |
| 15 | 在线水分捕集阱 | 1 |
| 16 | 脱氧捕集阱 | 1 |
| 17 | 密封圈 | 40 |
| 18 | 打印机，激光 | 1 |
| 23 | 计算机，i3处理器、8G内存，1T硬盘，22寸显示屏 | 1 |

1.工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：15-35˚C

1.3 环境湿度：5%~95%RH

*2.整体性能：保留时间重现性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟；峰面积重现性 < 0.5% RSD

*3. 气相色谱具有可安装2个进样口，4个检测器。

具有不小于7英寸的液晶面板，可以实时显示质谱状态，配置和流路信息，在气相面板上可可视化查看不同部件的维护步骤，提供维护指导。（需要提供面板截图作为证明文件）

支持最多安装8个EPC，19个气路。浏览器用户界面，通过电脑、平板等访问GC 信息（需要提供截图作为证明文件）

4、气相色谱仪技术指标：

4.1柱箱

4.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C

4.1.2温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C

4.1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟

4.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

4.1.5柱温箱程序升温精度：≤1％

4.1.6程序升温重现性：≤1％

4.1.7程序升温：20阶21平台

4.18最大运行时间：999.99分钟

4.19降温速率：从250˚C降至50˚C<230秒(22℃室温下)

4.1.8保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

4.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD

4.1.10 辅助加热区的最高操作温度：400 °C

4.2分流/不分流毛细管柱进样口

4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比

4.2.2最高使用温度400˚C

*4.2.3压力设定范围：0~145psi （0-1534Kpa）

*4.2.4流量设定范围：0~400ml/min（以N2为载气时）

0~1250ml/min（以H2，He为载气时）

4.2.4.7极为方便的扳转式进样口维护，无需使用工具既可在几秒内更换衬管。

4.3 冷柱头进样口(PCOC)

4.3.1直接进样到毛细管柱上，保证样品定量转移而没有热降解• 直接自动液体进样到≥ 0.250 mm 内径的色谱柱上

*4.3.2最高使用温度：450 °C，三阶升温或炉温跟踪，可选择将温度控制到–40 °C

*4.3.3电子压力控制范围：0 到145 psig

4.3.4电子控制隔垫吹扫流量

4.3.5可选配的溶剂排放功能用于大体积进样

4.4电子压力控制

4.4.1自动海拔高度压力及室温补偿;

4.4.2控制精度0.001psi;

4.4.3 压力/流量程序:3级

4.4.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

4.5自动进样器

*4.5.1样品位数：165，可以实现两个进样口同时进样

4.5.2进样量范围：0.1~50.0ul

4.5.3进样量线性：≥99%

4.5.4 进样精度：<0.3%RSD (峰面积重现性)

4.5.5 快速进样速度：<100ms

4.5.6具备双塔同时进样升级空间

4.6微池电子捕获检测器（Micro-ECD,带EPC）

4.6.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染

4.6.2最高使用温度：400˚C

4.6.3放射源：<15mCi63Ni箔

*4.6.4最低检测限：<3.9fg/ml（六氯化苯）

4.6.4.7线性动态范围：> 5×104（六氯化苯）

4.7火焰光度检测器（FPD）

*4.7.1最高使用温度380˚C

4.7.2最低检测器限：<45fgP/sec,<2.5pgS/sec(以甲基对硫磷为标样）

4.7.3动态范围：>103 S, >104P(以甲基对硫磷为标样）

4.7.4数据采样速率:200Hz

4.8氢火焰检测器（FID）

4.8.1最高使用温度：450˚C

4.8.2自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能

4.8.3最低检测限：<1.4pg碳/秒(十二烷)

4.8.4线性动态范围：≥107

4.8.4.7数据采样速率:500Hz

4.9化学工作站

4.9.1硬件：酷瑞i3处理器  PC机，其配置不低于：8G内存，1000G硬盘，20”液晶显示器，激光打印机，网络接口卡。

4.9.2软件：Windows 7 pro专业版 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；保留时间锁定软件(RTL)

4.9.3.3 软件具有保留时间锁定（RTL）应用软件。可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

4.9.4.4 早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能

5 售后服务

5.1正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

5.2安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

5.3仪器在安装、调试通过后3年的免费保修期。

8.4*要求中标仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供生产厂家或国内总代的售后服务承诺书原件。（注：若是国内制造商，则不需要满足本条要求。）

5.5*要求仪器生产厂商售后培训部门具有全国分析检测人员能力培训委员会（NTC）授权的液质的考核资质。

# 包三：数显阿贝折光仪（内外循环恒温水槽)、超低温冰箱、超低温冰箱、冷藏柜（卧式）、冷藏冰箱（立式）、全自动电位滴定仪、二氧化硫测定仪、菌落计数器、立式高压蒸汽灭菌器、液相色谱-原子荧光联用仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、天平（三个型号）卜方特比色计等

## 参数1：数显阿贝折光仪

基本功能要求：

测量范围nD：1.3000-1.7000

测量准确度（平均值）折射率nD±0.002

蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）显示范围：0-95%

温度显示范围0℃-50℃

仪器外形尺寸：330mm×180mm×380mm

仪器重量;10kg

电源：220V-240V

频率：50HZ±1HZ

使用温度范围：室温-35℃

## 内外循环恒温水槽参数

一、技术特点

1.1  5寸宽大触摸屏操控，当前温度，测量时间、温度修正等信息一体化显示， 操作非常简便。

1.2智能软件温度稳定性强，PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数，特殊用户可人工重新调整参数。

1.3高效的PID制冷/全封闭压缩机组制冷，降温速度快，具有过热过电流等多重保护。

1.4先进的内循环和外循环系统，内循环使温度均匀稳定，外循环泵输出恒温液体去建立机外第二恒温场，可作为冷源去冷却机外实验容器。

1.5台面、内槽为高质量不锈钢，耐腐蚀，水油介质均可使用，适用性广泛，而且便于用户清洁。

二、技术参数

| 开口尺寸 | 160×160×130 mm |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 300×300×350 mm |
| 内 容 积 | 3 L |
| 液位高度 | 120 mm |
| 加热功率 | 1500 W |
| 控温范围 | 5~100 ℃或更高 |
| 制冷方式 | 半导体制冷 |
| 分 辨 率 | 0.1 ℃ |
| 循环方式 | 内/外循环 |
| 电源 | 220 V，50 Hz |

## 参数2：超低温冰箱

一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等

二、技术要求及配置：

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式

*2.3、有效容积=388L；

*2.4、外部尺寸：812*893*1980mm；

*2.5、内部尺寸：465*630*1310mm，内胆材质为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

*2.6、净重/毛重（KG）：255/286Kg；

2.7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

*2.8、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

*2.9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

2.10、门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；紧凑式脚轮设计，灵活方便；内门手把：一体双料压铸成型，使用方便；

*2.11、外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

*2.12、隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度≥25mm；

*2.13、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，可燃制冷剂不能高于150g;

*2.14进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性；

*2.15、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

*2.16、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

2.17、测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

*2.18、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

*2.19、冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2 个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机；

*2.20微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

*2.21、25℃环温时，降温速度≤5小时；

*2.22、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量8KW.h/24h。

*2.23、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

*2.24、具有国家认证的节能证书；

*2.25、具有国家认证的环保证书。

## 参数3：超低温冰箱

*1. 有效容积：≥278升

*2．外部尺寸（宽*深*高mm)：745*675*1810 ；

内部尺寸（宽*深*高mm)：520*435*1228；

3. 温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在-20~-40℃；

4. 安全系统：高低温报警、传感器故障报警

*5. 压缩机：采用超静音碳氢压缩机；

*6. 安全设计：安全门锁，门锁位于门体上方，方便使用；

*7.人性化：抽屉设计，共6个抽屉，方便物品存放，带有标识卡片槽，方便用户存取不同类型的物品；

8. 宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用；

9. 产品通过国家强制3C认证，并附3C完整检测报告；

*10.产品具有医疗器械注册证；

11、双毛细管+电磁阀控制设计，可分解环温对箱内温度和设定温度自动控制毛细管开停保证箱内温度的稳定性和均匀性；

12.具有节能和环保证书。

## 参数4：冷藏柜（卧式）

1、控温方式：机械控温

2、温区：单温柜

3、开门方式：顶开门

4、制冷方式：直冷

5、能效等级：2级

6、压缩机：定频

7、放置方式：卧式冷柜

8、容积：500L以上

## 参数5：冷藏冰箱（立式）

1、用途：可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等。

2、技术规格：

*2.1  外部尺寸mm（宽×深×高）：600×615×1950；

内部尺寸mm（宽×深×高）：560×500×1290；

*2.2、立式单开门，箱内有效容积为310L

2.3、电压：220V±10％

2.4、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调整增量为0.1℃；

2.5、安全系统：超温报警、开门报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示温度。

*2.6、采用透明玻璃门，满足32℃，60%湿度无凝露，方便观察。

*2.7、内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时

2.8、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。

*2.9、采用进口压缩机和EBM冷凝风机，保证产品部件的质量和整机可靠性

2.10、采用风冷式机构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

2.11、安全门锁设计，防止随意开启。

2.12、带有可锁定的移动脚轮和门止档。

*2.13、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个搁架，数量可增加（需额外支付费用）；

*2.14、产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证，具有医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证

## 参数6：全自动电位滴定仪

- 仪器简介

大而清晰的中文显示屏，能显示滴定曲线、测试方法、数据结果及统计结果，可获得更多的参数和分析结果信息。可提供多种电极以满足各种滴定实验。以脉宽调制方式控制转速；以比例积分微分并配合动态补偿方式自动控制温度；实时显示温度及转速级别；可外接加热装置及半导体制冷装置，满足对温度有特殊要求的实验。高精度标准的活塞式滴定管及防扩散滴定头，确保高精密的电位滴定。滴定管的推嵌式设计，使它在任何时候都能轻松、快速地更换。成熟的技术服务，可提供多种供仪器使用的方法及技术手册，能满足不同用户的需求。中文监控软件运行于windows平台上，通过RS-232接口传输数据，实现远程操作。

二、技术参数

2.1测量范围：电位:-2000mv～+2000mv ;PH值:0～+14.00 ; 温度:0～125℃

2.2分辨率：  电位:0.1mv  ;          PH值：0.002  ;   温度：0.1℃

2.3准确度：＜±0.2mv或测量值0.1%

2.4重复性：＜±0.1mv

2.5输入阻抗：＞1013Ω

*2.6测定管分辨率：1/20000滴定管体积

2.7测量模式：动态滴定、等量滴定、终点滴定、电位/恒PH测量

*2.8方法储存容量：2个标准方法、18个用户方法、100个滴定结果

*2.9外围设备接口：打印机接口(DB25);RS232C接口(DB9)

1.10电极接口：BNC、香蕉接口

1.11玻璃电极一支 铂电极一支 甘汞电极一支 银电极一支

三、仪器特点

*3.1中文操作界面，可进行中英文输入、输出。

*3.2选择不同电极可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、沉淀滴定等实验。

3.3具有动态滴定、等量滴定、终点滴定、PH测量等多种测量模式。

*3.4滴定结果报告可按GLP/GMP要求格式输出，包含实验室、实验时间、实验人、样品名称、滴定曲线、原始数据等诸多信息。

*3.5能够对存储的滴定结果进行统计分析，包括平均值、标准偏差、相对标准偏差。

3.6操作灵活，即可“一键式”快速启动滴定来应付大量样品的日常检测，又可以自由设定滴定控制参数和计算公式满足用户自行开发方法的要求。

*3.7外接打印机、天平、计算机。

*3.8使用工作站，可监控全部滴定过程，无限量的存储滴定结果并根据需要进行分析，还可对仪器进行版本升级，产品可根据客户使用要求升级成含恒PH滴定，水分测定，永停滴定功能。

*2.9可以设置仪器登录密码和进入系统密码，增加实验室数据安全。

## 参数7：二氧化硫蒸馏装置

设备用途：本仪器适合食品的二氧化硫残留量检测 ，符合GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

一、使用条件

1.1 额定功率：1.3KW

1.2 输入电压：220 VAC ±10%  50Hz

1.3 冷凝水压：＞0.15Mpa

1.4 冷凝水温：≤20℃

1.5 环境温度：10℃～35℃

二、功能参数

*2.1 仪器自动完成加热、加液、蒸馏、接收、冷却、淋洗、氮吹、磁力搅拌等功能，完全替代传统玻璃装置

*2.2 高精度加液泵自动完成接收液、蒸馏水、盐酸溶液的自动加注工作，避免人工加注引起的危险和误差。

2.3 内置校准功能，可随时对稀释水、接收液、盐酸溶液、淋洗水进行校准;

2.4 手动自动双模式任意切换添加稀释液，满足实验需要

2.5 可任意设置蒸馏时间，蒸馏结束自动报警

*2.6自动淋洗控制系统，实现智能化的出液管路淋洗，使测量精度更高

2.7磁力搅拌系统自动对接收液进行搅拌，可根据实验情况实时调节搅拌速度，保证样品全部吸收。

2.8 仪器内置氮吹装置、氮气通路，增加流量控制阀，并实时显示和调节氮气流量

2.9消化管周边设施智能化设计，包含了对于安全的防护设计以及消化管不在位提示功能

2.10紧急停止操作功能满足不时之需

2.11故障自动检测及声光报警系统智能化设计

2.12流量传感器的应用，使冷凝水状态的检测更最准确

2.13加热管温度实时监测，确保实验过程安全可靠

*2.14根据用户的设置，自动进行蒸馏，达到用户设定设置值自动停止，无需人工值守，提升实验效率。

2.15测定样品量：固体≤10克/样品，液体≤20毫升/样品;

2.16测定范围： 0.1～50毫克；

2.17测定速度：5～10分钟/样品；

2.18回收率：≥99.5％；

2.19重复率：平均值相对误差<0.5%。

2.20搅拌方式:​磁力搅拌，正反可调

2.21搅拌速度范围:​15-1500rpm

2.22显示方式: 4.3英寸高分辨率彩色液晶显示屏

2.23蒸馏时间：0-90分钟

三、配置清单：

二氧化硫残留量测定仪主机1台、400ml消化管20只、电源线1根、储液桶5个、进气管1根、进水管1根、排液管1根、废液接收槽1副、扎带10根、消化管架2个、搅拌珠​2只、产品使用说明书1本、产品合格证，冷却水循环器一台，水流量：20L/min,循环泵压力：0-1.5bar可调。

## 参数8：菌落计数器

是一种数字显示式半自动细菌计数仪器。由计数池、计数笔、计数器及数码显示器等组成。计数池为黑色背景，且用节能环形荧光灯侧射照明，菌落对比清楚，池面有一定的倾斜度，便于观察。本仪器操作方便、计数准确，可减轻实验人员的劳动强度，提高工效，提高工作质量。该仪器广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。

一、主要参数

1.1计数器容量：0-999《注》

1.2光源灯功率：16W

1.3总功耗：小于20W（4）电源电压：220V，50HZ

《注》按照细菌计数检验规程规定，一只培养皿中菌落生长数超过300小时，应将检验样品稀释重作，以保证计数的准确性。

二、使用方法

2.1将电源插头插入220伏电源插座内。

2.2将计数笔插头插入仪器上的插孔内。

2.3将电源开关拨向“开”，计数池内灯亮，同时数字显示应为“000”，表示允许进行计数。如数字不为“000”，应按复零键

2.4将待检的培养皿（皿底朝上），放入计数池内。

2.5用计数笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数。每个数一个应听到“嘟”声才说明有效，否则应重点。此时，点到的菌落被标上颜色，显示数字自动累加。

2.6用放大镜仔细检查，确认点数无遗漏，计数即已完毕。

2.7显示的数字即为该培养皿内的菌落数。

2.8记录数字后取出培养皿。按复“0”键，显示恢复“000”，为另一培养皿的计数作好准备。

三、注意事项

3.1仪器应放置在平整牢固的实验台上使用。

3.2点数菌落时，计数笔不要过于倾斜，轻轻点下至有弹跳感，听到“嘟”声即可，如点按过重，易损坏计数笔。

3.3仪器应防潮、防剧烈震动、防直接日光暴晒、防酸碱侵蚀，用后应加防尘罩。

3.4注意防止细菌污染计数池。

3.5如仪器发生不计数的问题，可按检验键。如计数，说明计数笔坏。如仍不计数，说明仪器本身有问题，若发现故障，请不要随意拆卸，应请有经验的技术人员检修，或由厂家检修。

## 参数9：立式高压蒸汽灭菌器

一、适用范围

本品非医疗器械产品，属于压力容器受控产品，符合压力容器设计与制作的相关规定，是我厂研制开发的新一代智能型立式压力蒸汽灭菌器，具有快捷简便的操作方式和功能齐全的控制系统，在安全控制上；具有超压自泄、断水保护、超温自控的数套安全联锁的装置。本品操作系统采用微机自动处理技术，灭菌运行过程实行微机自动控制，操控台上的液晶显示窗显示整个灭菌动态和功能运行情况，产品主要部件采用不锈钢材料精制而成，是各大专院校、食品化工、生物科研等单位对器械、敷料、食品器皿、培养基等物品进行消毒灭菌的理想产品。

二、灭菌原理

压力蒸汽灭菌器就是利用湿热杀灭微生物的原理而设计的。杀菌原理是利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。采用湿热灭菌方法的优点在于蒸汽有较强的杀菌作用,它可以使菌体蛋白质含水量增加,使其容易因受热而凝固,加速微生物的死亡过程。

三、功能要求

| 1、转盘式快开盖结构 | 8、灭菌温度设定范围（50℃-134℃） |
| --- | --- |
| 2、智能化自动控制灭菌循环程序 | 9、双刻度二类读数压力表 |
| 3、安全联锁互动装置 | 10、自胀式密封 |
| 4、断水保护功能 | 11、内排汽装置（灭菌过程无蒸汽外排现象） |
| 5、LCD液晶显示运行状态 | 12、一键制操作方式 |
| 6、灭菌时间设定范围（0-99小时） | 13、灭菌结束自动报警 |
| 7、额定工作压力0.217Mpa |  |

四、技术参数：

4.1配置：蒸汽内排

4.2容积：60L

4.3材质/锅体壁厚：全不锈钢/2.0mm

4.4灭菌室尺寸：Φ370×560mm

4.5电源：220V

4.6功率：3.5KW

4.7包装尺寸：670×810×1100mm

4.8毛重：105KG

五、主要部件

| 序号 | 配件/规格 | 数量 | 序号 | 配件/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力温度开关/高压0.07-0.25MPa | 1 | 7 | 电源开关/250V 15A | 1 |
| 2 | 固态继电器/440V 40A | 1 | 8 | 加热电热管/3.5Kw | 1 |
| 3 | 弹簧式安全阀/0.217-0.24Mpa | 1 | 9 | 压力表/1.6级 | 1 |
| 4 | 放汽阀/0.25Mpa | 1 | 10 | 硅胶密封圈 | 1 |
| 5 | 电脑板 | 1 | 11 | 温度传感器 | 1 |
| 6 | 风扇/125FZYZ-S 220V 25W | 1 | 12 | 排汽电磁阀1/4" | 1 |

## 参数10：液相色谱-原子荧光联用仪

一、用途与要求

★用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析，及As、Sb、Hg、Se的元素形态分析，总量、形态自动切换，无需手工切换管路。

二、系统配置要求

2.1内置式高压梯度（双泵）输液泵      1套

2.2形态分析预处理紫外消解装置         1套

2.3双道原子荧光光度计                1套

2.4  160位或以上原子荧光光度计自动进样器 1套

2.5 96位或以上液相自动进样器1套

2.6专用形态分析色谱柱1支；阴离子交换色谱保护柱2支；C18色谱柱1支，C18保护柱2支）

2.7特制空心阴极灯：砷（As）、汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）各1支

2.8形态分析数据采集及处理软件（可自动切换检测元素） 1套

2.9 主流商务计算机      1台

2.10主流黑白激光打印机  1台

2.11 氩气钢瓶及减压阀   1套

三、形态分析技术性能指标要求

★3.1内置双色谱柱，根据检测元素软件自动切换，无需手工换柱；紫外消解流路与非紫外消解流路自动切换，无需手动切换。

3.2 气液分离装置：降低进入原子荧光检测器的水汽含量，提高分析灵敏度，降低噪声，降低检测限。

3.3 专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口：可以把柱后流出液和氢化物发生液体混合。

3.4 配接专用的液相色谱-原子荧光检测软件，可以实现连续的检测，实时采集数据，实现软件的统一协同自动控制。

3.5 数据处理也可以直接配接色谱工作站，具有谱图处理功能，操作简单方便。

3.6 可检测的砷形态

可定性定量检测：

砷酸盐[As(V)]、亚砷酸盐[As(III)]、一甲基砷酸[MMA(V)]、二甲基砷酸[DMA(V)]、砷甜菜碱(AsB)、砷胆碱(AsC)、饲料中的有机砷制剂(阿散酸p-ASA和洛克沙生Roxarsone）

可定性半定量检测：

一甲基亚砷酸[MMA(III)]、二甲基亚砷酸[DMA(III)]、二甲基砷酸的硫代物

可定性检测：

砷糖(AsS）

3.7 可检测的硒形态

可定性定量检测：

亚硒酸盐[Se(IV)]、硒酸盐[Se(VI)]、硒代胱氨酸(SeCys)、硒甲基硒代半胱氨酸(SeMeCys)、硒代蛋氨酸(SeMet）

3.8 可检测的汞形态

可定性定量检测：

无机汞(Hg2+)、甲基汞(MetHg)、乙基汞(EtHg)、苯机汞(PhHg)

3.9可检测的锑形态

可定性定量检测：

锑酸盐[Sb(V)]、三价锑[Sb(III)]

★3.10、As（III）、DMA、MMA、As（V）<0.02ng;

Hg（II）、MeHg、EtHg<0.01ng、PhHg<0.02ng

进行元素形态分析时必须达到国家标准GB 5009.11-2014无机砷要求的方法检出限，三价砷、五价砷浓度为1.0 µg/L时均能明显出峰，验收时达不到要求无条件退货。

★3.11无机砷As（III）、DMA、MMA、As（V）精密度（RSD）<3%，分析时间：梯度模式下，砷（4种价态）出峰时间<12分钟，提供实验数据报告证明。

3.12原子荧光检测器技术性能要求

3.12.1检测限(D.L.)

As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤0.01µg/L

Hg（冷原子测汞）、Cd≤0.001µg/L

Ge≤0.05µg/L;

Zn≤1.0µg/L

★3.12.2相对标准偏差（RSD）：≤0.8%（需提供计量器具生产许可证明或型式批准报告）

3.12.3双通道，可单元素测定，也可双元素同时测定。

3.12.4光源系统

3.12.4.1采用高强度空芯阴极灯：

3.12.4.2采用编码技术，仪器自动识别空心阴极灯。

3.12.4.3采用集束脉冲供电方式。

3.12.5光学系统：无色散光学系统。

3.12.6原子化器：高效屏蔽式石英原子化器

3.12.7检测系统：采用高信噪比光电检测系统。

3.12.8通道及灯位要求：双通道，双灯位。

3.12.9样品导入方式：具有国家级证明的内置式间歇泵进样氢化物发生器。

3.12.10采用进口石英针管，计算机控制进样量。

3.12.11两级气液分离器.

3.12.12路设计：具有气路自动保护装置，自动控制气路并可自动诊断，关机可自动切断气源。

3.12.13光路结构：密闭避光调光系统，内置氩氢火焰，具有观察窗隐藏。

3.12.14电路设计：单主板模块化电路设计，具有开机自检功能。

3.12.15环保设计：具有国家级证明的有害元素捕集阱装置。

3.12.16可升级进行水中超痕量汞的测试（Hg≤0.0002µg/L）。

★3.12.17免调光源光路设计，光源自动对焦，无需手动调节光斑，无需专用的调灯结构，普通元素灯即插即用。

★3.12.18具有光源连续监测校正系统，光源实时连续监测，自动校正汞灯漂移，解决了形态分析检测时间长，汞灯漂移严重的问题，缩短了汞灯预热时间，提高了仪器得长期稳定性（提供国家级证明文件）。

3.12.19软件系统，功能强大的Windows中英文软件操作系统

3.12.20超高浓度样品自动清洗功能；

3.12.21可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式；

3.12.22无需脱机/联机工作切换；

3.12.23样品号支持中文输入,用户可根据需要改变数据的有效位数；

3.12.24提供多种运算单位供用户选择；

3.12.25支持多工作曲线，实现软件数据系统和Office系统的全面数据切换。

★3.12.26配电热蒸发固体进样原子荧光测镉模块，升级后样品无需消解，直接测试样品中的镉。（提供国家级证明文件且在河南省内有多家机构使用,提供河南省内省市重点实验室五家仪器验收单及检测报告。）

四、技术能力及服务

4.1质量保证期：安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期12个月。质保期后，厂家终身负责维修。

4.2仪器安装、验收：由生产商安排技术人员到现场安装、调试仪器，免费提供仪器操作说明手册、仪器使用手册、培训教材等。

4.3在郑州须有专职售后服务人员，售后服务须4小时响应，24小时到达。

4.4培训：仪器安装现场对2人以上使用人员进行培训。免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、用户论文集等。

备注: ★号条款为产品必须必要技术指标或配置，必须满足，且需提供必要的证明文件（厂家技术证明或技术白皮书直接盖章无效）

## 参数11：紫外可见分光光度计

- 技术指标

★光学系统：实时双光束，进口全息光栅

检测器：光电倍增管

波长范围： 190nm—900nm

波长准确度：±0.3nm ( 开机自动校准)

★波长重复性：0.1nm

★光谱带宽： 0.1,  0.2,  0.5,  1.0,  2.0,  5.0nm六档自动可变带宽

杂散光：≤0.010%T（220nm, NaI;340nm,NaNO2）

光源转换：自动切换（可在320nm~380nm波段范围内任意设定）

光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量

光度范围： -4.0 ~ 4.0Abs

光度准确度：±0.002Abs（0 ~ 0.5Abs）; ±0.004bs（0.5 ~ 1.0Abs）

±0.3%T(0 ~ 100%T)

光度重复性： 0.001Abs(0 ~ 0.5Abs); 0.002Abs(0.5 ~ 1.0Abs)

基线平直度：±0.001Abs

基线漂移： 0.0004Abs/h(500nm,0Abs 预热后)

★噪声:±0.0004Abs

插座式进口氘灯及溴钨灯；

★可配备超微量样品池架方便微量样品检测

数据处理：使用控制软件能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成.具有定量分析；光谱扫描；时间扫描（1-10个波长处的吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等）；可进行峰值检出,导数光谱,谱图运算等.

具有DNA/蛋白质测量及处理功能，方便核酸/蛋白质检测

★提供CE认证证书

售后服务要求：

★为了确保生产厂家能够提供良好的售后服务保障和人员培训保障，仪器生产厂家在河南设有经过政府机构认证备案的专业售后服务机构（提供备案证明），提供厂家详细的售后服务承诺书、服务工程师名单、电话、地址等。

★仪器生产厂家设有专业的培训中心，具备全国分析人员检测能力培训资质，能够提供国家承认的培训证书（提供认证证书），为了确保生产厂家的技术实力，生产厂家需设有博士后科研工作站（提供相应证明文件）。

二、配置要求

1.双光束紫外可见分光光度计主机一台

2.操作软件一套

3.石英比色皿一对

4.长样品池架一套

5.品牌电脑及激光打印机各一台

## 参数12：电感耦合等离子体质谱仪

1.仪器总体要求

*1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为三组四极杆(不包括预四级杆)或两组四极杆+反应池内八极杆机构的串联质谱仪，而非普通的但四极杆质谱仪.反应池前必须具有一套可实现质量筛选功能的四极杆.。(需提供产品彩页或其他证明材料)

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。

3、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、单颗粒、单细胞分析。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃；

2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V ，50 Hz；

3.技术要求

  - 仪器硬件

3.1.1 雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。

*3.1.2雾化室：半导体制冷雾室；（-10℃-80℃可调），标配AMS 气溶胶稀释系统，最大稀释倍数可达100倍(需提供彩页或其他证明材料)

3.1.3 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

3.1.4离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率27 MHz以上，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。

*3.1.5具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗，

*3.1.6 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗，延长使用寿命,如采用铜线圈等需额外提供10套线圈。(提供证明材料)

3.1.7等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

*3.1.8气体控制：使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气）和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）。

3.1.9接口设计

*3.1.9.1为实现对离子射束紧凑控制，接口采用三级锥设计，包括一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥,如采用两锥或两锥加嵌片设计,需额外提供10套铂锥和嵌片。

3.1.9.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.5mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。

3.1.9.3接口及接口底座采用同种材料

3.1.10 离子透镜系统

*3.1.10.1四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。（提供证明资料）

3.1.10.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

3.1.11四极杆碰撞反应池

3.1.11.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

*3.1.11.2 碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He或H2气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（NH3/He混合气或纯氨气或纯甲烷）三种模式切换。需分别提供碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式的公开发表的应用文献证明或者承诺必须加盖产品制造商中国公司鲜章。

*3.1.11.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能,具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。（投标人需提供生产厂家盖章软件截屏）。

3.1.11.4 碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3或混合氨气、纯CH4，纯O2等多种碰撞或反应气体；需要提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片作为证据。

3.1.12四极杆质量分析器

3.1.12.1 材料：殷钢或钼四极杆，保证四极杆的热稳定性。

3.1.12.2 质谱范围：3-275amu。

3.1.12.3 驱动频率 ≥ 2.5MHz。

3.1.12.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图，并作为验收指标。（投标人需提供生产厂家盖章≥8个不同分辨率的实时谱图）。

3.1.13脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。

*3.1.14检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。(提供彩页或其他证明材料)

3.1.15 四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。

3.1.16无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，测试样品中易电离的K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。

3.1.17、碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt(作为验收指标).

3.1.18、碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。(提供生产厂家盖章的文献证明和承诺作为验收指标)

3.1.19、碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990（以浓度为1,2,4,8ppb做标线,提供生产厂家盖章的文献证明）。

3.1.20、碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰,Fe的检出限<0.7ppt（作为验收指标）

3.1.21、碰撞反应池通入氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt(提供生产厂家盖章的文献证明和作为验收指标)

3.1.22、碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%。（提供生产厂家的应用文章做为证明）

3.1.23、具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（以生产厂家盖章公开发表的论文文献为准）。

3.1.24本仪器可实现纳米材料和单粒子中多元素快速分析，提供生产厂家盖章的纳米软件功能介绍和应用资料证明。

*3.1.25本仪器可实现单细胞的快速分析，提供生产厂家盖章的单细胞分析软件功能介绍和应用资料证明。

3.2软件

3.2.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务,多用户系统软件。

3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）

3.2.3实时数据显示和实时报告显示。

3.2.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

4.仪器性能指标

4.1 标准模式下灵敏度

4.1.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm

4.1.2 中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm

4.1.3高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm

4.2随机背景：＜1 cps（4.5或220）

4.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

4.4 仪器检出限

4.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt

4.4.2中质量数元素：In或Y≤0.1 ppt

4.4.3高质量数元素：U或Tl≤0.1 ppt

4.5 稳定性

4.5.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.5.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

*4.7 同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.08%； (提供彩页或其他证明材料)

4.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

4.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

*5.仪器配置要求（必须满足）

5.1电感耦合等离子体质谱主机 1套（含半导体制冷装置）；

5.2 具有三路质量流量计的碰撞和反应池 1个

5.4自动进样器一套

5.5 工作站软件 1个，至少5个使用安装控制账号

5.6国内配套循环冷却水系统1台；

5.7调试溶液1瓶。

5.8除标准配置外备品备件：Ni采样锥4个、Ni截取锥4个、Ni超级锥4个、石英矩管6支、石英中心管6支、采样锥垫片6个、进样泵管50支、废液管50支、泵油2L。

5.9 配置主流商务台式电脑1台（主流配置4核、4G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win7 -64位正版中文操作系统）

6.售后服务与培训

6.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

6.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

6.3供应商提供免费专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

*6.4制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证。

6.5提供终身的技术支持。在成都有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。

(备注：带*项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件，若是国内制造商，则不需要满足本条要求。)

## 参数13：天平（三个型号）

0.1mg天平（采购数量为3台）

一、产品特点：

1.采用全新电子线路，配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果

2. 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能

3.动态温度补偿实时修正环境温度波动对称量结果的影响

4.绿色环保设计，选用环境友好的安全材料，耗电量最大降低50%，待机能耗1W

5.标配五块玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响,

6.清晰明亮的超大数字背光显示屏 让您在所有工作环境中都能轻松读取

7.前直水平调节脚和水平指示器 方便观察和调节水平，时刻确保水平状态

8.超大去皮键设计，便于用户的称量操作

9.动态图形显示.直接显示天平己使用的称量范围

10.可读性缩位功能 快速获得稳定称量结果

11.主键触发的自动内部校准． 确保始终获得准确称最结果

12.天平机架标配塑料保护罩 避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤

13. 下称钩设计． 满足客户特殊应用需求

14.功能键（Smar!Key）可直接进入称量应用程序列衰 ，方便用户进行应用程序的调用

15.内置应用程序 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称、 检重称量、统计称量、自由因子称量

16. 称盘值检索功能． 自动存储最近一次的称:f;l结果 方便查看

17.可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序． 传输过程自动开 始无需其它辅助软件

18.内置RS 232通讯接口 方便连接打印机和电脑等外围设备

技术参数：

量程：220g

可读性：0.1mg

重复性：0.1mg

线性误差：0.2mg

秤盘尺寸：Φ90mm

0.01mg天平（采购数量为1台）

一、技术参数要求：

1、称量范围：0-41/120g

2、可读性：0.01/0. 1mg

3、重复性：0.01mg(5g) 0.04mg（100g）

4、线形误差：0.06mg

*5、最小称量值(5%加载，k=2，U= 1%）（符合usp）：20mg

6、稳定时间：1.5s

7、天平防风罩有效高度：235mm

8、秤盘尺寸（W*D）（mm）：78*73

二、功能要求：

1、采用触摸屏技术,中文操作界面，实现安全便捷的天平操作

2、采用水平控制系统，实时监控水平，保证称量的精确性。

3、内置两组砝码，温度漂移和时间设置触发的全自动校准和线性校准，确保天平性能免受环境干扰。

4、最小称量值\功能，有效避免超出允许误差范围。

5、质量管理工具箱，帮助客户获得质量法规规范环境下的操作安全性；8个独立设置的用户界面，确保可追溯性。

*6、采用高分辨率后置式传感器，网格称盘，实现快速、稳定的称量操作

*7、易巧称量组件，满足使用不同容器的称量需求，可以极大的简化特殊的称量任务

8、四面玻璃防风罩设计可以完全拆除，安全清洁。

*9、人性化的天平顶部把手设计，方便提放，从而毫无妨碍的清洁工作台

10、可移动，分离的显示控制终端，方便天平使用

11、显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀。

12、标配内置RS232接口和一个可用户更换通讯接口选件插槽。

13、符合GLP规范和其它质量体系要求的文档管理

14、天平下称量装置

15、优化天平环境适应性的称量适配器

16、可通过e-loader Ⅱ软件，实现天平软件的即时更新

17、配套打印机须具有日期和时间，主动对天平清零/去皮，自适配通讯参数功能，适用于RS232C通讯接口

三、配置要求：

1.天平主机1台

2.防风罩门1套

3.网格称盘1套

4.称量漏斗2个

5.承水盘1个

6.金属篮易巧称量件1套

7.EC符合性声明1份

8.操作说明书1套

0.01 mg / 0.1 mg（采购数量为1台）

一技术参数：

1.最大称量范围：121 g / 220 g

2.可读性：0.01 mg / 0.1 mg

3.天平尺寸：263 x 453 x 322 (W x D x H)mm

4.线性：0.2 mg

*5.秤盘尺寸：78 x 73 mm

6.灵敏度（温度漂移）：1.5 x 10^-6/°C •Rnt

7.稳定时间：1.5 s

二产品特点：

*1、网格秤盘,将空气气流干扰降至最低, 成功将称量室内气流的影响降低到最小,实现最快的称量结果，显著降低天平的稳定时间。

*2、后置传感器，可避免称量粉末样品时，样品洒落导致的传感器污染。.

*3、水平控制功能，能够对当下天平的水平情况进行判断，并提供水平支架的调节指导。

*4、全自动校准技术，实现温度漂移和时间设置触发的全自动校正

*5、全金属防化学防撞击机架

6、提供避免洒落样品腐蚀的塑料保护罩

7、内置RS232通讯接口和第二接口选件插槽。可提供如蓝牙、以太网、PS/2、LocalCAN等接口

8、提供符合GXP规范的称量结果输出、获得完整、可追溯的称量信息

9、可选配密度组件，实现对固体和液体的密度测试

10、可选配易巧称量组件，实现直接在电子天平上称量试管等不同形状的容器

*11、中文触摸屏操作界面，三种不同的显示屏设置, 实现用户友好称量. 通过触摸屏快速调用菜单

天平技术服务要求：

1仪器整机质保两年。

2 供应商须安排专门工程师提供安装培训，培训时间不少于2小时，培训人数不少于2人/2次。

3生产厂商须在河南设有办事处，并提供400维修电话，保证售后服务及时。

4生产厂商须提供24小时客服电话，及时解决用户技术咨询。

5 售后服务响应时间要求：0.5小时内响应，24小时内到达用户现场

*6须提供生产厂商针对本项目授权书，加盖公章。（注：若是国内制造商，则不需要满足本条要求”。）

7生产厂家须提供通过ISO认证证书。

## 参数14:卜方特比色计

颜色等级及对应 Pfund（卜方特）范围。

水白色：≤ 8 Pfund（卜方特）。

特白：8 to 17 Pfund（卜方特）。

白 色：17 to 34 Pfund（卜方特）。

特浅琥珀色：34 to 50 Pfund（卜方特）。

浅琥珀色：50 to 85 Pfund（卜方特）。

琥珀色：85 to 114 Pfund（卜方特）。

深琥珀色：＞114 Pfund（卜方特）

技术参数：

1.测量范围：0 to 150 mm Pfund（卜方特）。

2.解析度：1 mm Pfund（卜方特）。

3.测量精度：±2mm Pfund@ 80mm Pfund。

4.测量方法：直接比色法。

5.光学系统：定制专用接收器暨光源系统。

6.电源模式：1 x 9V电池；在测量模式下，10分钟不用后自动关机。

7.使用环境：0 to 50℃（32 to 122°F）；RH max 95%，无冷凝 。

# 包四：电导率仪、温控型折光仪、PH计、 数字平台旋光仪、 高档生物显微镜、 固相萃取装置、 霉菌培养箱、 生化培养箱、全自动超声洗瓶机、台式高速冷冻离心机、  台式高速离心机、浊度计、离子色谱仪、原子吸收分光光度计等

## 参数1：电导率仪

| 仪器级别 |  | 0.5级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | 电导率，电阻率，TDS，盐度，温度 |
| 测量范围 | 电导率 | 0.055μS/cm～199.9mS/cm （全量程测量，无需更换电极） |
|  | 电阻率 | 5.00Ω·cm～18.25MΩ·cm |
|  | TDS | 0.000 mg/L～100g/L |
|  | 盐度 | (0.00～8.00)% |
|  | 温度 | （-5.0～135.0）℃ |
| 基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
|  | 电阻率 | ±0.5%FS |
|  | TDS | ±0.5%FS |
|  | 盐度 | ±0.1% |
|  | 温度 | ±0.3℃ |
| 电源 |  | DC稳压电源(9V DC，800mA，内正外负) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) |  | 250×195×100，2 |

## 参数2：温控型折光仪

一、性能特点：

1.1友好的中文彩屏界面及中英文输入功能

1.2自定义校准功能

1.3GLP、国际糖度标准

1.4提供新鲜的校准液，确保测量的准确性

1.5独创的测量系统自动监控，补偿和报警功能

对于深颜色测量样品，以及外部温度变化太大导致仪器无法测量或者测量数据不稳定时会自动报警。

二、技术参数：

2.1测量范围：nD: 1.3000-1.7000（nD）            Brix:0.0-100.0%

2.2分辨率： nD: 0.0001（nD）                    Brix: 0.1%

2.3精确度： nD: ±0.0001（nD）                  Brix:±0.1%

2.4温度控制方式：帕尔贴控温系统

2.5温度测量范围： 0-95℃

2.6温度测量分辨率： 0.1℃

2.7温度控制范围：5-80℃

2.8温控精度：±0.2℃

2.9输出方式：RS232，U盘读写口

2.10显示方式：5.6寸彩色触摸屏

2.11特点：500组数据，GLP，内置7中行业测量标准方法

2.12棱镜：蓝宝石

2.13电源：100-240V，50/60Hz

三、产品配置：

3.1IR140智能折光仪主机：1台；

3.2电源线：1根；

3.3保险丝/2A：2个；

3.4U盘：1个；

3.5产品合格证：1份；

3.6产品装箱清单：1份

3.7产品使用说明书：1本。

## 参数3：PH计

| 仪器级别 |  | 0.001级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | pH值、mV（ORP）、温度值 |
| 测量范围 | pH | （-2.000～20.000）pH |
|  | mV | （-1999.9～1999.9）mV |
|  | 温度 | （-5.0～110.0）℃ |
| 分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
|  | mV | 0.1mV |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 基本误差 | pH | ±0.002pH±1个字 |
|  | mV | ±0.03%FS |
|  | 温度 | ±0.2℃ |
| 稳定性 |  | （±0.002pH±1个字）/3h |
| 温度补偿 |  | 自动/手动（-5.0～110.0）℃ |
| 电源 |  | 直流通用电源(9V DC，800mA，内正外负) |
| 尺寸(mm)，重量(kg) |  | 280×215×92，1 |

## 参数4：固相萃取装置

一、技术指标：

*1.1正压型固相萃取装置，采用正压气体为固相萃取动力源，具有48个通道，可同时处理48个样品；也可根据需要同时处理少于48个样品。

*1.2适用固相萃取柱规格：1 mL、3 mL、6 mL。

*1.3配置10收集小瓶。

1.4具有低压和高压两个压力调节阀/表，用于固相萃取中的不同步骤。

*1.5采用气板下压式气动密封。

*1.6设有固相萃取步骤指示器，防止错误操作。

1.7低压调节范围0-14 psi，高压调节范围0-58 psi。

1.8即适用于实验室操作，也可安装在流动检测车上进行现场样品的快速处理。

二、配置要求：

2.1  48位正压型固相萃取装置主机1台

2.2专用工具包：仪器操作和日常维护必须的专用工具1套。

## 参数5：霉菌培养箱

一、应用范围:
	本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。
二、产品特点：
  2.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
 2.2微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能；
 2.3采用离心风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；
 2.4采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；
 2.5配有玻璃观察内门；
 2.6箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；
 2.7采用压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
 2.8可在密闭环境进行培养；
 2.9标配机械锁，防止任意开门；
 2.10集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜。                   2.11避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；
 2.12可编程程序设计，可设置10段99周期；
 2.13配RS-485接口；
 2.14具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；
 2.15选配：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警。
三、技术参数：
3.1控温范围：0℃-60℃
3.2分辨率：0.1℃
3.3波动度：±0.5℃
3.4均匀度：±1℃（37℃时）
3.5输入功率：1100W
3.6定时范围：0-9999分钟
3.7内胆尺寸(mm)：510×450×1090
3.8外形尺寸(mm)：650×740×1726
3.9载物托架：4块

## 参数6、生化培养箱

- 应用范围:
	本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。
二、产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能；
采用离心风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；
采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；
配有玻璃观察内门；
箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；
采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
可在密闭环境进行培养；
标配机械锁，防止任意开门；
集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；
可编程程序设计，可设置10段99周期；
配RS-485接口；
具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；
选配：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警。
三、技术参数：
型号：BSP-250
控温范围：0℃-60℃
分辨率：0.1℃
波动度：±0.5℃
均匀度：±1℃（37℃时）
输入功率：1100W
定时范围：0-9999分钟
内胆尺寸(mm)：510×450×1090
外形尺寸(mm)：650×740×1726
载物托架：4块

## 参数7、全自动超声洗瓶机

1、用途

全自动超声洗瓶机是将制水功能、洗瓶功能、超声功能结合起来的一款对传统洗瓶机进行全方位升级的产品，特别适合于对洗瓶要求较高的实验室。

2、工作条件

电源：220伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃。

3、技术指标要求

3.1功能选择：可同时满足制水、洗瓶、超声波、清洗池四个功能；

3.2进水：城市自来水；

3.3RO出水水质：≤10μs/cm；RO出水量：≥90L/h；

3.4UP出水：超纯水(18.2 MΩ·cm)；UP出水量：≥20L/h；

3.5制水量：4-12T；

3.6显示方式：触摸屏显示；

3.7水质监测方式：在线监测；

3.8洗瓶方式：超声波清洗+自动冲洗；

3.9烘干模式：暖风自动烘干；

3.10洗瓶数量：145/50ml；

3.11洗瓶规格：

容量瓶：2.5-200ml；试管：10-100ml；三角瓶：50-500ml；烧杯：50-500ml；

3.12清洗试剂：BORER；

3.13超声波：60L；

3.14超声波功率：3000W；

3.15洗瓶方式：逐个清洗。

4 主要配置

1）主机一套；

2）管路1套；

3）专用洗液2L*4瓶；

4）工具/说明书/合格证各1套。

5 技术服务和培训

5.1在收到用户安装仪器通知后，在七个工作日之内，安排原厂工程师前往现场免费安装调试仪器，并现场对使用操作人员进行仪器操作和日常维护的培训，为用户培训3名以上的熟练工作人员。

内容包括：

设备原理及功能介绍

设备的使用和维护方法的建立

设备的应用培训

设备的实验操作

软件的使用

仪器的维护及安全要点介绍

使用中常见的问题及解决办法

日常使用中的注意事项及日常保养

5.2我司保证提供优质的培训服务，直至用户使用人员能独立并熟练操作设备。

6 质量保证

我公司经销投标设备种类，品牌、质量标准或服务均得到有关行政主管部门的许可，所提供的货物是原装合格正品，并且符合国家有关行业标准以及产品的出厂标准。

7 售后服务

7.1免费保修年限：10年质保，1年免费维修。

7.2售后服务响应及到达现场的时间：承诺12小时内给予回复，A：市内地区：现场维修时间2天以内（包括回复时间） B：其它地区：现场维修时间3 天以内（包括回复时间） 。

7.3投标的货物及相关服务必须是本招标文件所要求的，所提供的货物（包括零部件）因为全新产品，负责送货上门。

7.4维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准：配有专业维修人员， 1年内免费维修。

7.5备品备件供应情况及优惠价格：保修期内备品只收成本费。

7.6其他：免费送货到采购人指定的最终地点，负责调试并定期走访。

## 参数8：台式高速冷冻离心机

一、仪器特点：

1.1  7寸高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。

1.2自动识别13种不同转子既可微量离心12x1.5ml转子（最高转速达17500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器。

1.3气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。

1.4采用高性能环保压缩机组，制冷效果好。

1.5  9种升速曲线、10种减速曲线、有效的防止二次悬沉，使离心效果达到最佳。

1.6整机噪音小，最高转速时接近于静音。

1.7用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取。

1.8设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。

1.9前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学。

- 技术参数

2.1最高转速：17500r/min

2.2最大相对离心力:29302xg

2.3最大容量:4×100ml

2.4转速精度:±10r/min

2.5定时范围:1min～99h59min

2.6温度设定范围:-20℃～+40℃

2.7温控精度:±1℃

2.8压缩机组:进口高性能压缩机组环保制冷剂

2.9整机噪声:<62dB(A)

2.10电源:AC220V±22V 50/60Hz

2.11整机功率:1000W

2.12外形尺寸（W×D×H):380×660×330(mm)

2.13包装尺寸（W×D×H):480×940×460(mm)

2.14重量:48kg

2.15配6×50ml转子12×10ml转24×1.5ml转各一套

## 参数9：台式高速离心机

配24*1.5ml角转子转速可达16500rpm，可以快速高效的分离样品，此款离心机结构紧凑、轻便，拥有可靠的安全性，同时具有多款转子、适配器可供选择，满足客户的多样化需求。

技术参数：

最高转速：16500r/min

最大相对离心力：26054xg

最大容量：6×50ml

转速精度：±30r/min

定时范围：1min～99min

整机噪声：≦65dB(A)

电源：AC220V±22V 50/60Hz 5A

整机功率：400W

外形尺寸(长×宽×高）：325×420×325(mm)

外包装尺寸(长×宽×高）：385×640×330(mm)
重量：20kg

配6×50ml转子12×10ml转24×1.5ml转各一套

## 参数10：浊度计

一、LED光源，满足ISO7027标准；

二、采用散射-透射光测量原理，自动色度补偿；

三、自动切换量程；

四、支持零点和最多6点校准；

五、支持平均测量功能，通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动；

六、符合GLP规范，支持数据查阅和删除，数据储存量达2000组；

七、具有标准USB通讯接口，支持与PC连接；

八、具有断电保护功能。

九、技术参数：

9.1测量范围：（0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU，（200～1000）NTU

9.2示值误差：不超过±6%

9.3重复性：不大于0.5%

9.4稳定性：不超过±0.5%FS/30分钟

9.5电  源：AC（220±22）V，（50±1）Hz

9.6尺寸（mm），重量（kg）：250×95×60，0.4

## 参数11：离子色谱仪

应用范围：适用于样品中阴离子、有机酸及有机胺类物质的分析

一、技术要求：

1.1离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵，内置电动六通阀，原装进口内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器。可选配内置原装进口泵前脱气装置。

1.2所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。

1.3  泵系统：

1.3.1高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.3.2流速范围：单泵头最大流速需达到4.50 mL/min

1.3.3最大压力：³31 Mpa(4500 psi)

1.3.3流速最大误差<0.1%

1.3.4流量精密度：<0.1%

1.3.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

1.3.6 可升级为二元低压或高压梯度淋洗系统

1.3.6.1 高压梯度重复性偏差限：<0.2%

1.3.6.2 高压梯度误差限：<0.15%

1.4  电导检测器

*1.4.1必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。

1.4.2 类型：数字信号控制处理器

1.4.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。

1.4.4 电导池体积：<1.0 μL.

1.4.5 全程信号输出范围：0--13000 μS

*1.4.6 检测器分辨率（检测器最小分度值）：0.0025nS/cm(必须提供计量器具注册证作为证明文件)

*1.4.7 检测器耐受最大压力：8 MPa (必须提供计量器具注册证作为证明文件)

1.4.8 电子漂移： 5ns/cm.h（满量程）

1.4.9信号采集频率：100Hz

1.4.10电导池控温范围：环境+7℃到55℃

1.4.11温度稳定性：＜0.01℃

1.4.12电导池电极：电极钝化316不锈钢

1.4.13电导池体材料：化学惰性聚合材料

4.14线性：1%

1.5  抑制器

*1.5.1 抑制器类型：原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。

1.5.2 原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，可耐反压300 psi 以上

1.5.3 原厂生产阳离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，可耐反压300 psi 以上

1.6  离子色谱柱

1.6.1  耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液

1.6.2  原厂生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。

1.6.3  原厂生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器的阳离子分离柱及保护柱 1套，柱交换量2800 μeq/根以上.

1.7  柱温箱

1.7.1原装进口内置柱温箱

1.7.2操作温度范围30 - 60℃或环境+5 - 60℃

1.7.3温度准确性±0.5℃

1.7.4 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱

1.8  软件

1.8.1操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista

1.8.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字 信号传输,可编制分析方式和顺序

1.8.3 可自动进行快速数据采集和后处理.

1.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

1.8.5 具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

1.8.6 可兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器

1.8.7 可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

1.9  离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

1.9.1 具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器

1.9.2 定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL

1.9.3 可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL

1.9.4 可以实现给双系统进样

1.9.5 上样速度：0.1-5.0 ml/min

1.9.6 单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样

1.9.7 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

1.9.8 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩

二、在线电解淋洗液发生器

*2.1产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

*2.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

*2.3梯度精度：0.2%，需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图。

2.4梯度准确度：0.2%。

三、基本配置

3.1  主机（含电导检测器、柱温箱、泵）一台

3.2  抑制器 阴离子 一套

3.3  阴离子分析柱和保护柱各一根

3.4  控制软件一套

3.5  5ml样品瓶 一套

3.6  自动进样器 一台

3.7  溶剂过滤头 2包

3.8  电脑打印机 各一台

四、 资质证明和技术文件

4.1  制造商资格声明

4.2  计量器具型式批准证书

4.3  售后服务承诺和售后服务体系

五、技术服务和质量保证期

5.1仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，用户实验室免费培训技术操作人员，另加两人次公司免费培训。

5.2 按技术指标进行验收，验收合格后12个月内为质保期。质保期内除非人为故意损坏，否则无条件免收任何费用。

5.3仪器制造商在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，维修机构应在24小时内给予答复，并派合格的维修工程师在48小时内到达用户现场进行维修 。

## 参数12：原子吸收分光光度计

技术指标

1. 工作条件

1.1 电源要求：​230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。

1.2 环境温度：​+15℃～+35℃。

1.3 相对湿度：​20～80%。

*2. 系统描述

​台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，并列式设计，无需机械切换。

3. 光学系统和检测器技术指标

*3.1 光学系统：实时双光束，双闪耀波长

*3.2 1800/mm大面积平面光栅分光系统,光栅面积≥62*62mm

3.3波长范围：190－900nm

3.4狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择

*3.5检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。

*3.6灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

3.7灯座数：固定8灯座设计

4. 火焰系统技术指标

4.1采用耐腐蚀雾化系统且可调节

4.2火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁等安全联锁系统。

4.3燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

4.4燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头

4.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能。

4.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算。

5. 石墨炉系统技术指标

5.1石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。

5.2电源：石墨炉电源内置。

5.3温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

*5.4石墨炉进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等，并提供实际应用报告。

5.5编程：可设置多达12步分析程序，每步均可按下列参数编程。

*5.6石墨炉自动进样器：有两种可换式样品盘，可分别放置88个和148个样品和参比液，并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1微升，最大注入量（样品+试剂）为99微升。自动进样器由主机供电并由软件控制。

*5.7 石墨炉采用横向加热并配置纵向塞曼背景校正方式，全波长校正。

5.8石墨炉配备全彩色摄像装置，实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。

6. 操作软件和计算机技术指标

6.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows XP/7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

6.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

6.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

6.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

6.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

6.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规；

6.7在中文版Windows XP/7下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告；

6.8全自动安全保护功能

7. 主机随机配置及附件

7.1国产空气压缩机和废液分离：  1套。

7.2标准附件箱：  1套（包括石墨炉自动进样器）。

7.3国产循环冷却系统：  1套。

7.4随机中文操作手册和英文操作手册：  各1套

7.5原装空心阴极灯：铅2支铬镉铝锌铜铁镁各一支

7.6原装平台石墨管：40支

7.7 Mg(NO3)2   Pd基体改进剂各一瓶

7.8石墨炉样品杯除标配外增加3包

7.9计算机及打印机： 2.4GHz以上处理器，5G以上内存，500GB以上的硬盘空间，DVD驱动器，19英寸液晶显示屏，激光打印机

7.10 高纯乙炔、氩气钢瓶（含气）及减压阀各一套

8.售后服务与培训

8.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

8.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

8.3供应商提供免费专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

*8.4制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证。

8.5提供终身的技术支持。在国内有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。

(备注：带*项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件，若是国内制造商，则不需要满足本条要求。

## 参数13：数字平台旋光仪

一.性能特点：

*独特的“红眼睛”监控软件

超出仪器检测下限的溶液浓度，“红眼睛”会亮起来；外部温度变化太大，仪器内部温度无法稳定，“红眼睛”会亮起来

* 数字平台旋光仪相比模拟平台旋光仪全面提升

无噪音、无振动、无耗材损耗、不会出现因振动来带来的精度误差

* 8"彩色触摸屏，友好的操作界面

* 提供外部石英管校准配件 Super A-Box (选配件)

* 符合多种测量规范及药典，数据溯源

* 可订制其他波长

* 仪器级别0.01级（有中华人民共和国制造计量器具许可证）

二.技术参数：

测量范围:OR °  ±90°

°Z     ±259 °Z

分辨率: OR °   0.001°

°Z      0.003 °Z

准确度:OR °    ±0.01°

°Z      ±0.03 °Z

重复性:OR °  	0.002°

°Z    	0.006 °Z

测量模式:旋光度，比旋度，浓度，糖度

灵敏度：可测透过率低达0.1%

可用波长:标配589.44 nm

偏振器:进口偏振片

温度控制方式:外接水浴

温度控制范围:——

温控准确度：——

温度测量范围：0 - 100℃

温度测量分辨率：0.1℃

光源：LED冷光源，使用寿命100000小时以上

样品池：200mm及以下规格均可使用

通信接口：U盘读写口，RS232

数据库：4000组数据

特点	：»GLP测量模式

»用户标准样品校准功能

»可连接Insmark微型打印机

»单次、多次、连续测量方式，数据统计功能

仪器等级：0.01级

电源：220V±22V,50Hz±1 Hz

其它:可定制各种石英管

三.配置清单：

标配：

3.1主机：1台

3.2试管： 200mm 普通标准管 × 1支

100mm 普通标准管 × 1支

3.3 U盘：1只

3.4电源线：1根

3.5保险丝：2A × 2个

3.6温度传感器：1根

3.7产品合格证：1份

3.8保修卡：1份

3.9产品使用说明书：1本

## 参数14：生物显微镜

一、简介

高档生物显微镜，360°可旋转铰链式双目头，采用自主创新的UCIS无限远光学系统，国际流行的一次成形整体化机架，国家专利技术，机身更稳定牢固。国家专利技术传动工艺，使操作性能更加稳定舒适，给观察者带来全新的视觉体验。该系列光学显微镜可搭载明场，偏光，相衬，暗场等多种观察方式。

二、技术参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | DYS-325 |  |
| 目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) |  |
| 无限远消色差物镜 | PL 4X/0.10工作距离：21 mm |  |
|  | PL 10X/0.25工作距离：5.0mm |  |
|  | PL 40X/0.65(弹簧)工作距离：0.66 mm |  |
|  | PL 100X/1.25(弹簧,油 Spring, oil)工作距离：0.36mm |  |
| 目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) ，眼点高度可调 |  |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. |  |
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |  |
| 载物台 | 双层机械移动式142mmX135mm, 移动范围: 76mmX52mm |  |
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 |  |
| 滤色片 | 蓝滤色片, 磨砂玻璃 |  |
| 集光器 | 集光镜中内置视场光阑。 |  |
| 光源 | 3WLED, 亮度可调 |  |
| 选配件 | 目镜 | WF16X（Φ11mm） |
|  | 物镜 | 无限远消色差物镜PL 20X |
|  |  | 无限远消色差物镜PL 60X |
|  | 相衬装置 | 对中望远镜 |
|  |  | 无限远相衬消色差10X、20X、40X、100X |
|  |  | 转盘式(Ⅲ)相衬聚光镜 |
|  | 暗场装置 | 干式或湿式暗场聚光镜 . |

# 包五：旋转蒸发（两个型号）、DHG 型台式电热恒温鼓风干燥箱、DHG型电热恒温鼓风干燥箱、旋转蒸发带低温恒温槽（旋转蒸发器专用）、拍打式均质器、恒温水浴摇床、超级恒温水浴、恒温定时磁力搅拌器、电热恒温水浴锅、粉碎机、恒温培养摇床、型超声波清洗器、旋涡混合器、液相色谱（两个型号）等

## 参数1：旋转蒸发

一、主机：大屏幕显示转速0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降

二、冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器

三、温度：自动控制室温-99度数字显示

四、加热锅：不锈钢特氟隆方形复合锅透明罩

五、输入功率：1000W

六、电压：-220V/50HZ

## 参数2：旋转蒸发带低温恒温槽

主机：大屏幕显示转速0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降

冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器

温度：自动控制室温-99度数字显示

加热锅：不锈钢特氟隆方形复合锅透明罩

输入功率：1000W

电压：-220V/50HZ

## 低温恒温槽（旋转蒸发器专用）

一、采用单片微处理器控制、自整定PID调节，进口铂电阻（Pt100）测温，控温精度高、波动度小；制冷效率高、噪声低。为用户提供高精度、受控、温度均匀的恒温场源。仪器工作稳定可靠，操作安全方便。

二、产品特点：

2.1 高品质压缩机、高可靠性、高效率。

2.2内胆、台面均为不锈钢，清洁卫生，使用寿命长，美观耐腐蚀。

2.3采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示和设定。

2.4全封闭压缩机组制冷，制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。

2.5先进的内/外循环泵系统可以把槽内被恒温液体外引，建立第二恒温场。

2.6槽内冷液可外引，冷却机外实验容器，也可在槽内直接进行低温、恒温实验。

## 参数3： 台式电热恒温鼓风干燥箱

一、用途概述 
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 
二、产品特点 
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。 
2 、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。

三、技术参数

| 电源电压 | 220V,50HZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | RT+10~200 ℃ |  |  |  |
| 温度波动 | ± 1 ℃ |  |  |  |
| 消耗功率 | 530W | 800W | 1300W | 1700W |
| 工作室尺寸 | 300*280*280mm | 420*350*350mm | 550*350*550mm | 600*550*645mm |
| 外形尺寸 | 586*440*445 | 706*520*520mm | 835*540*720 | 885*720*830 |

注： ① DHG 型产品均有定时功能，定时范围： 0~9999min ，控温精度 0.1 ℃ , 温度波动 ± 1 ℃ , “ RT” 表示室温。
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A电源电压为 380V ， 50H 外其余均为 220V ， 50Hz 。
③ （ A ）表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品，带 A 为不锈钢工作室带观察窗，不带 A 为镀锌或一般钢板不带观察窗。

② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A电源电压为 380V ， 50H 外其余均为 220V ， 50Hz 。
③ （ A ）表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品，带 A 为不锈钢工作室带观察窗，不带 A 为镀锌或一般钢板不带观察窗。

## 参数4：立式电热恒温鼓风干燥箱

一、用途概述 
作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 
二、产品特点 
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。 
2 、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。

三、技术参数

| 电源电压 | 220V,50HZ |  |  |  | 380V,50HZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | RT+10~300 ℃ |  |  |  |  |  |
| 温度波动 | ± 1 ℃ |  |  |  |  |  |
| 消耗功率 | 950W | 1400W | 2000W | 2600W | 3500W | 5700W |
| 工作室尺寸 | 300*300 *350mm | 400*400 *450mm | 450*550 *550mm | 500*600 *750mm | 600*550 *1300mm | 800*600 *1300mm |
| 外形尺寸 | 455*485*700 | 555*565*790 | 645*695*900 | 690*755 *1105 | 820*730 *1750 | 1020*785 1750 |

注： ① DHG 型产品均有定时功能，定时范围： 0~9999min ，控温精度 0.1 ℃ , 温度波动 ± 1 ℃ , “ RT” 表示室温 .
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A电源电压为 380V ， 50H 外其余均为 220V ， 50Hz 。
③ （ A ）表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品，带 A 为不锈钢工作室带观察窗，不带 A 为镀锌或一般钢板不带观察窗。

## 参数5：拍打式均质器

- 技术参数

1.1显示方式：数字显示

1.2控制方式：数字式

1.3可处理容积：50～400mL

1.4拍击板距离调节范围：0-15mm

1.5运行时间范围：10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s或连续运转、八档可调

1.6可变速度：6～9次/秒（ 可订做3～12次/秒）

1.7均质袋尺寸：30×17cm

1.8功率：200W

1.9主机重量：16.5kg

1.10外观尺寸：410*270*290

二、基本配置

2.1主机：1台

2.2接水盘：1个

2.3均质袋：25个

2.4电源线：1根

2.5封口夹：10个

三、售后服务

本公司产品自出厂后，保修期为壹年，壹年内修理费、零部件费用全免（人为损坏情况除外）；终生维修，过保修期后，只收取零部件费用及运费。

注：带星号的必须满足

四、应用领域

拍击式均质器可用于用于食品检测机构，具体还用于农残、微生物检测、试验前处理中蔬菜、水果、水产品等均质。

## 参数6：恒温水浴摇床

一、应用范围

主要适用于生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。可作精密培养制备的实验室设备。

二、工作条件

2.1工作环境温度： 10-35℃；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz

三、技术规格

电机类型：采用直流电机，低噪音、免维护，使用寿命长。

加热部分：采用软质硅胶加热带，加热快，运行安全、可靠、平稳。

温控精度：采用温控器，温度精度高，PTC加热元件，加热均匀，安全系数高触摸式调节按键，温度调节方便自如。

制作材质：所有与水接触表面均采用优质不锈钢材料，耐腐蚀性强。

附加作用：振荡和加热采用分体设计，不需要振荡时可取出移动架，作为恒温水浴箱使用，一物两用。

箱盖形状：V型保温盖设计，可防止水滴滴进烧瓶。

温控精度（℃）：±1

温控方式：4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热

温控范围（℃）：室温------100

振荡方式：往复式

加热容量（L）：10

槽内尺寸（mm）：500×290×440

振荡范围（mm）：0-20

转速（rpm）：10-200

四、售后服务

本公司产品自出厂后，保修期为壹年，壹年内修理费、零部件费用全免（人为损坏情况除外）；终生维修，过保修期后，只收取零部件费用及运费。

注：带星号的必须满足。

## 参数7：超级恒温水浴

外壳采用金属板，控制箱直接安装在水箱上。水箱内采用进口优质水泵作为循环动力，解决水温不匀的弊病，使仪器的控温精度和均度都能达到较高的要求。

一、技术参数：

1.1	电源：220V/50HZ。

1.2	温度范围：室温~100℃。

1.3	恒温波动：≤±0.5℃ /加热功率：1000W。

1.4	恒温设定与测量：数字控温（LED四位数显）。

1.5水泵流速：≥4L/min 功率：40W。

1.6总功耗：≤1.2KW。

1.7	工作尺寸：400×300×180mm；开口尺寸：300×230mm。

## 参数8：恒温定时磁力搅拌器

一、特点

本产品电机作驱动，具有调速平稳，噪音低等优点。本产品采用先进的加热技术，加热速度快、加热温度均匀可调，配上导电温度表，可自动恒温搅拌，使用安全，性能可靠。具有定时搅拌功能。

二、技术指标

2.1使用环境条件：温度0-40℃；相同温度85％。

2.2工作电压：AC220V±10％；50HZ。

2.3搅拌容量：20-3000ml。

2.4搅拌速度：0-1250转/分（无级调速）。

2.5加热温度：室温-150℃（可调）。

2.6加热功率：0-350W（可调）。

2.7定时时间：0-120分。

2.8体积：185×185×140（mm）。

2.9重量：3.8kg。

## 参数9：电热恒温水浴锅

一、设备简述

1.1使用温度范围： RT+5～100℃

1.2温度分布精度：±1.0℃

1.3内容积 ： 3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L

精密恒温、辅助加热之用

二、产品特点：

2.1不锈钢内胆

2.2PID控制，控温精确

2.3便捷操作，定值运行，定时运 行，自动停止

2.4专用功能键实现温度设定

2.5辅助 菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定

三、安全性：

过升报警、菜单锁定

四、技术参数：

| 分类规格 |  | 单孔 | 单列两孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DK-98-II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | DK-98-IIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 方式 |  | 自然水对流热传递 |  |  |  |  |  |  |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+5～100℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度分布 精度 | ±1.0℃ |  |  |  |  |  |  |
| 构成 | 内 装 | 不锈钢板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外装 | 冷轧钢板，表 面耐药品性涂装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 断热材 | 聚氨酯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热器 | 不锈钢加热管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定功率 | 0.4kw | 0.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw |
| 控 制 器 | 温度控制方 式 | PID (不含DK-98-II) |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度设定方式 | 轻触按键设定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度表示方式 | 测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定时器 | 0～999分钟（带定时等待功能） |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 |  |  |  |  |  |  |
|  | 程序模式 | 选配 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传感器 | CU50 |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置 |  | 过升报警 |  |  |  |  |  |  |
| 规格 | 内尺寸（宽*深*高 mm） | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
|  | 外形尺寸（宽*深*高 mm） | 355*240*190 | 510*240*190 | 820*240*190 | 1130*240*215 | 515*380*190 | 670*380*190 | 825*380*190 |
|  | 外包装尺寸（宽*深* 高mm） | 405*320*235 | 555*320*235 | 870*320*235 | 1170*320*235 | 550*480*235 | 720*480*235 | 870*480*235 |
|  | 内容积 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L |
|  | 隔板承重 | 5kg |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔板层数 | 1层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源（50/60Hz）额定 电流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A |
|  | 净重/毛重kg | 3.5/4 | 4.5/5 | 7/8 | 9/10 | 7/8 | 8/9.5 | 9.5/11 |
| 可增加 配置 |  | 隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | DK-98-II:单数码管数显时间比例仪表，不含PID与报警功能； |  |  |  |  |  |  |

## 参数10：粉碎机

一、设备基本情况：

1.1粉碎效果：60～200目

1.2 工作方式：持续

1.3高效、高速的前处理粉碎设备

二、产品特点：

2.1高速电机不锈钢破碎刀头提供快捷的粉碎。

2.2不锈钢粉碎室防止污染。

2.3快速拆卸，方便清洁 。

三、技术参数：

| 名称 |  | 高速万能粉碎机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  | 高速碰撞破碎 |  |  |  |  |
| 性 能 结 构 控 制 | 工作时间 | 持续 |  |  |  |  |
|  | 外装 | 冷轧钢板，表面耐药品性涂装 |  |  |  |  |
|  | 粉碎室 | 不锈钢一次拉伸 |  |  |  |  |
|  | 破碎刀 | 合金钢 |  |  |  |  |
|  | 粉碎室盖 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 粉碎室直径（mm） | φ100 |  |  |  |  |
|  | 一次投入量（克） | 100 |  |  |  |  |
|  | 电机转数（rpm） | 24000 |  |  |  |  |
|  | 粉碎效果（目） | 60～200 |  |  |  |  |
|  | 额定功率（kw） | 0.46 |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸（宽*深* 高mm） | φ140*290 |  |  |  |  |
|  | 外包装尺寸（宽*深*高mm） | 325*180*190 |  |  |  |  |
|  | 电源（50/60Hz）额定电流 |  | AC220V/2.1A |  |  |  |
|  | 净重/毛重 kg | 4/4.5 | 3/3.5 | 6.5/7 | 9.5/10 |  |
| 附件 | 毛刷、保 险、扳手、破碎刀 |  |  |  |  |  |

## 参数11、恒温培养摇床

- 基本技术参数

1.1恒温培：养摇床

1.2使用温度范围  （YC-R50）RT+5 ～65℃/（TY-70B）4～65℃

1.3温度分布精度  ±0.1℃     内容积 50L  70L

1.4小型台式恒温振荡培养设备

二、产品特点：

2.1集 振荡器培养箱功能于一身的精密培养设备。

2.2超静音设计，安静运行。

2.3微风循环系统，不干扰细胞培养。

2.4门控系统：开门加热停止预防过冲，摇摆停止保证操作安全；关门缓冲恢 复运行。

2.5无刷电机，静音、免维护，长寿命、扭 矩输出稳定。

2.6一体式LCD液晶控制器+高精度传 感器，精控温度、转数。

2.7过升报警预防实验温度 超出。

2.8隐藏式UV杀菌灯对循环空气进行消毒， 保证实验环境清洁。

2.9 PID控制便捷操 作，定值运行，定时运行，自动停止，停电记忆、快速停止启动。

2.10 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

三、安全性：过升报警、菜单锁定、门控系统、断 电保护、堵转保护。

四、 技术参数：

| 方式 |  | 回旋振荡 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 能 | 回旋震荡幅度 | 20mm | 26mm |
|  | 温度分辨率 | 0.1℃ |  |
|  | 温度波 动度 | ±0.1℃ |  |
|  | 温度分布精度 | ±1℃ |  |
|  | 使用温度范围 | RT+5～65℃ | 4～65℃ |
|  | 回旋频率范围 | 30～300（r/min） | 30～300（r/min） |
|  | 回旋频率精度 | ±1rpm |  |
| 构 成 | 内装 | 镜面不锈钢 |  |
|  | 外装 | ABS |  |
|  | 观察窗 | 进口树脂 |  |
|  | 断热材 | 聚氨酯 |  |
|  | 加热器 | 不锈钢加热管 |  |
|  | 驱动方式 | 三轴水平 |  |
|  | 隔板 | 镜面不锈钢 |  |
|  | 风循环方式 | 水平回流 |  |
|  | 额定功率 | 0.54kw | 0.76kw |
| 控 制 器 | 温度控制方式 | 液晶PID智能控制 |  |
|  | 回旋控制方 式 | 程序设定自动方向切换 |  |
|  | 设定方式 | 轻触8按键设定 |  |
|  | 温度表示方 式 | 液晶显示 |  |
|  | 速度表示方式 |  |  |
|  | 定时器 | 0～9999分钟 |  |
|  | 运行功能 | 定值运行、定时运 行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 |  |
|  | 温度传感器 | Pt100 |  |
|  | 速度传感器 | 霍尔 |  |
|  | 门控系统 | 有 |  |
|  | 附加功能 | 偏差修正、 菜单按键锁定、停电记忆 |  |
| 安全装置 |  | 过升报警、菜 单锁定、门控系统、断电保护、堵转保 护 |  |
| 规 格 | 内尺寸（宽*深*高mm） | 455*380*290 | 560*390*320 |
|  | 外形尺寸（宽*深*高mm） | 500*640*480 | 600*770*500 |
|  | 外包装尺寸（宽*深* 高mm） | 550*690*530 | 940*780*655 |
|  | 托盘尺寸（mm） | 380*320 | 480*315 |
|  | 托盘最大单一规格容量(ml/支) | 100ml*16/250*10/500*6 | 100ml*28/250*15/500*8/1000*6 |
|  | 标配 烧瓶夹数量（ml/支 | 250*8 | 250*12 |
|  | 内容积 | 50L | 70L |
|  | 托盘承重 | ≤10kg/层 | ≤15kg/层 |
|  | 托盘层数 | 1 |  |
|  | 电源（50/60Hz）额定电流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A |
|  | 净重/毛重kg | 25/35 | 65/85 |

## 参数12：超声波清洗仪

一、外形尺寸：530*320*383mm

二、内槽尺寸：500*300*150mm

三、容量：22.5L

四、超声频率：40KHz

五、频率转换时间可调：

六、选配超声频率：20、25、28、33、40KHz

七、超声功率：500W

八、超声功率可调范围：

九、加热功率：1000W

十、温度设定范围：0-80℃

十一、工作时间可调：1-20min

十二、其他配置：手控进排水、不锈钢网篮、不锈钢降音盖、220V/50Hz电源

十三、主要性能特点

13.1经典机械式操作控制

13.2清洗器主体材质为304优质不锈钢

13.3清洗器采用PTC贴片加热方式

13.4清洗器电路及器件全面升级并匹配

13.5清洗器电路具有自动扫频功能

13.6标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz

## 参数13：旋涡混合器

一、基本技术参数：

1.1震荡频率  0～2800rpm

1.2回旋振荡幅度  φ4.5mm

1.3 工作方式 持续

1.4简洁通用的微量振荡器

二、产品特点：

2.1连续、点动双重功能 。

2.2无刷电机，静音、免维护，长寿命、扭矩输出稳定 。

2.3坚固的铁铸锌外壳 。

2.4多垫片选择。

三、技术参数

| 方式 |  | 回旋 |
| --- | --- | --- |
| 性 能 | 回旋振荡幅度 | φ4.5mm |
|  | 回旋频率 范围 | 0～2800rpm |
|  | 允许工作时 间 | 持续 |
|  | 最小调节转数 | 200rpm |
| 构 成 | 外装 | 铁铸锌，表面耐药品性涂装 |
|  | 固定杆 | 聚氨酯发泡 |
|  | 托盘 | 聚氨酯、橡胶 |
|  | 驱动方式 | 曲轴 |
|  | 额定功率 | 0.03kw |
| 控 制 器 | 连续运 行 | 是 |
|  | 点动运行 | 是 |
|  | 设定方式 | 刻度 |
|  | 速度表示方式 | 刻度 |
|  | 定时器 | 无 |
|  | 运行功 能 | 无 |
|  | 速度温度传感器 | 无 |
| 安全 装置 |  | 无 |
| 规 格 | 外形尺寸（宽*深*高mm） | 225*115*60 |
|  | 外包装尺寸（宽*深*高mm） | 275*160*170 |
|  | 托盘尺寸 （mm） | φ10 |
|  | 托盘承重 | 0.5kg/层 |
|  | 托盘层数 | 1 |
|  | 电源（50/60Hz）额定电流 | AC220V/0.14A |
|  | 净重/毛重kg | 3/3.5 |

## 参数14：液相色谱（两个型号）

液相色谱【高效液相色谱仪(示差检测器+二极管检测器+柱后衍生）】：

本技术参数中标注为“★”的技术参数为重要扣分项。

一、配置及主要技术参数：

1.1液相色谱主机（主机包括：梯度系统，自动进样器，在线柱塞清洗装置，在线脱气机，柱温箱）。                                               1台

1.2示差检测器                                                   1台

1.3二极管阵列监测器                                             1台

1.4柱后衍生系统                                                 1套

1.5正版软件1套（工作站、操作系统、驱动等），全中文色谱管理系统，

包括：64位色谱管理软件                                  1套

1.6  Oracle关系型图文数据库。                                     1套

1.7   2ml样品瓶（含瓶盖）。                                      1000个

1.8通用色谱柱接头。                                             2个

1.9原装C18色谱柱（5um 4.6×150mm；）                           3根

1.10   1L溶剂瓶。                                                  5个

1.11电脑，含打印机。                                            1套

二、技术参数：

1.四元梯度泵

★1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路

1.2 溶剂数量：四元

1.3 流速范围：0.001～10.000mL/min，以0.001递增

1.4 流速精确度：≦0.075%RSD（小数点后三位数字）

1.5 流速准确度：±0.5%

1.6 延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

1.7 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

1.8 最大耐受压力：≧5000psi

1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

★1.10 梯度精度：≦0.15%RSD ，不随反压变化

1.11 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态（必须提供彩页或官方文件证明）

2.自动进样器

★2.1 样品瓶数：≧115位（必须提供彩页或官方文件证明）

2.2 进样范围：0.1—100uL

2.3 进样次数：每个样品1—99次进样

2.4 进样精度：≦0.25%RSD

2.5 进样范围：0.1—100µL

2.6 进样线性度：>0.999

  - 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗

3.示差折光检测器

3.1折光率范围：1.00—1.75 RIU

3.2噪音：±1.5 x 10-9RIU

3.3漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr

3.4测量范围：5.0 x 10-4～7.0 x 10-9RIU

3.5线性动态范围：在 ± 5.0´10-4 RIU 范围内 £ 5%

3.6内部温度控制：30-55°C, ±0.5°C，1°C增量

3.7外部控制柱温箱：150°C，± 1.0°C，1°C增量

3.8流通池：池体积10uL

3.9最大耐压100psi

3.10光源：LED 880 或 690 nm

3.11具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

4. 二极管阵列检测器

4.1波长范围：190-800nm

4.2波长准确度：±1nm

4.3光学分辨率：1.2nm

4.4二极管数：512

4.5数字分辨率：1.2nm

4.6采样频率：80Hz

4.7基线噪音：±3×10-6 AU,

4.8基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃

4.9线性范围：2.0AU

4.10吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS

4.11光源：氘灯，寿命2000小时

4.12*流通池：光导全反射流动池, 池长：10mm, 池体积：500nL (分析池)

5.柱温箱

5.1 温度范围：室温+5℃至60℃

6.柱后衍生控制系统（双泵柱后衍生系统）

6.1 流速范围  0.05-2.0 ml/min, 以0.01递增

6.2 最大工作压力≧2000psi

6.3 流速准确度 ±0.02 在1.0ml/min

6.4 流速精确度 ±0.5%RSD

6.5 压力准确度 ≦2.5% 在0.5ml/min

★6.6 要求柱后衍生配套设备与液相色谱主机为同一厂家生产，以保证硬件与软件的匹配性（以氨基甲酸脂为验收标准）

7.柱后反应器及控制器

7.1 温度范围 室温--120℃（验收指标）

7.2 最高温度限制：120℃

7.3 温度准确度 ±0.5℃

7.4 温度重复性 ±0.1℃

7.5 工作温度 10-40℃

8.色谱软件

★8.1 在最新Windows 7中文版操作系统下编写和测试。原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

★8.2 配置Oracle关系型图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。

9.生产厂家须提供2人国内免费技术培训。

液相色谱【高效液相色谱仪(紫外检测器+荧光检测器）】

本技术参数中标注为“★”的技术参数为重要扣分项。

配置及主要技术参数：

配置清单：

1.液相色谱主机（主机包括：梯度系统，自动进样器，在线柱塞清洗装置，在线脱气机，柱温箱）。                                            1台

2.荧光检测器                                                   1台

3.紫外检测器                                                   1台

4.正版软件1套（工作站、操作系统、驱动等），全中文色谱管理系统，包括：64位色谱管理软件                                                       1套

5.Oracle关系型图文数据库。                                     1套

6. 2ml样品瓶（含瓶盖）。                                       200个

7.通用色谱柱接头。                                             2个

8.原装C18色谱柱（5um 4.6×150mm；）                          3根

9.1L溶剂瓶。                                                   5个

- 电脑，含打印机。                                            1套

- 预柱柱套                                                    2个

- C18预柱柱芯                                                3个

技术参数：

1.四元梯度泵

★1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路

1.2 溶剂数量：四元

1.3 流速范围：0.001～10.000mL/min，以0.001递增

1.4 流速精确度：≦0.075%RSD（小数点后三位数字）

1.5 流速准确度：±0.5%

1.6 延迟体积：<650µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化

1.7 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量

1.8 最大耐受压力：≧5000psi

1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

★1.10 梯度精度：≦0.15%RSD ，不随反压变化

1.11 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态（必须提供彩页或官方文件证明）

2.自动进样器

★2.1 样品瓶数：≧115位（必须提供彩页或官方文件证明）

2.2 进样范围：0.1—100uL

2.3 进样次数：每个样品1—99次进样

2.4 进样精度：≦0.25%RSD

2.5 进样范围：0.1—100µL

2.6 进样线性度：>0.999

2.7 进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗

3.荧光检测器

3.1 灯：150W 氙灯，连续弧光，

3.2 灵敏度：水的拉曼光谱 ≥1000

3.3 激发波长：200～890nm

3.4 发射波长：210～900nm

3.5 波长重现性：±0.25nm

3.6 波长准确度：±3nm

3.7 流通池：< 13ul

3.8 采样频率：80Hz

3.9 流通池耐压：145psi

3.10 需提供至少5次进样保留时间和峰面积重现性色谱图。要求保留时间重现性<0.1%RSD，要求峰面积重现性<1.2%RSD。

4. 紫外可见检测器

4.1波长、极性和灯源开关均可时间编程控制

4.2内置硝酸铒滤光片用于波长校准及校正，紫外光、可见光都可以校正。用256.7nm、379.0nm、521.5nm及656.1nm共四个波长校正。开机时校准，随时可以进行校正

★4.3可变波长范围：190～700nm

4.4检测通道：2个

4.5光源：氘灯

4.6波长准确度：±1nm

4.7光谱带宽：5nm

4.8测量范围：0.0001～4.0000AUFS

4.9基线噪音：<1x10-7AU

4.10漂移：1 x 10-4AU/hour

4.11采样速率：≧80Hz

5.柱温箱

5.1 温度范围：室温+5℃至60℃

6.柱后衍生控制系统（双泵柱后衍生系统）

6.1 流速范围  0.05-2.0 ml/min, 以0.01递增

6.2 最大工作压力≧2000psi

6.3 流速准确度 ±0.02 在1.0ml/min

6.4 流速精确度 ±0.5%RSD

6.5 压力准确度 ≦2.5% 在0.5ml/min

6.6 要求柱后衍生配套设备与液相色谱主机为同一厂家生产，以保证硬件与软件的匹配性（以氨基甲酸脂为验收标准）

7.色谱软件

★7.1 在最新Windows 7中文版操作系统下编写和测试。原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

★7.2 配置Oracle关系型图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。

8.生产厂家须提供2人国内免费技术培训。应用工程师每年2次上门回访。

## 参数15：高速迷你离心机

- 最高转速：10000rpm 
二、最大相对离心力：6596×g 
三、转头容量：1.5ml×12 
四、转速精度：±50rpm 
五、噪音：<48dB 
六、定时范围：1～99min/连续离心 
七、电源：AC220V 50/60HZ 
八、功率：50VA 
九、重量：4.5kg 
十、外形尺寸（L×W×H)mm：230×190×170

## 参数16：组织匀浆机

一、用途

应用范围：对各类纤维性较强的植物以及动物组织的内脏，肌肉等进行粉碎。适用于医学、生物化学、生物工程、农学、食品工业等领域。

二、工作条件

2.1工作环境温度： 10-35℃；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz

三、技术规格

3.1处理样品速度快，可避免样品经过长时间搅拌而产生高温等的破坏及污染；

3.2快速连接桥和工具头可更换，通过采用不同直径刀头组合搭配，可实现最完美的匀浆效果；

3.3可能与样品接触的部件均采用316不锈钢材料，保证被均质样品不被刀头污染。耐腐蚀性强，清洁更方便；

3.4*工具头由定子和转子组成，定子和转子采用独特的倾斜边缘设计，使得均质效果效果更均匀；

3.5转速：25000（rpm）

3.6工作头直径：18（mm）

四、售后服务

本公司产品自出厂后，保修期为壹年，壹年内修理费、零部件费用全免（人为损坏情况除外）；终生维修，过保修期后，只收取零部件费用及运费。

注：带星号的必须满足

## 参数17: 单道可调移液器

移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程，其设计理念符合人体工程学，加上人性化的操作应用，不但精准性高、经久耐用，同时适用于各类实验操作。

产品特性：

1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道）

2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

*3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

*4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

*5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛

*6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

*7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本

9.0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求

规格：

0.1–2.5 μl；0.5 - 10 μl； 10–100 μl；2–20 μl；20–200 μl；100–1.000 μl；0,5–5 ml；1-10ml；

技术指标：

0.1-2.5ul 移液器体积增量0.002ul，深灰色控制按钮

0.25ul时不准确度±12%，不精确度≤6.0%；

1.25ul时不准确度±2.5%，不精确度≤1.5%；

2.5ul时不准确度±1.4%，不精确度≤0.7%

0.5-10ul 移液器体积增量0.01ul，灰色控制按钮

0.5 μl不准确度±8.0%，不精确度±5.0%；

1ul时不准确度±2.5%，不精确度≤1.8%；

5ul时不准确度±1.5%，不精确度≤0.8%；

10ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.4%

2–20 μl 移液器体积增量0.02ul，浅灰色控制按钮

2ul时不准确度±5%，不精确度≤1.5%；

10ul时不准确度±1.2%，不精确度≤0.6%；

2.5ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%

10-100ul 移液器体积增量0.1ul，黄色控制按钮

10ul时不准确度±3.0%，不精确度≤1.0%；

50ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%；

100ul时不准确度±0.8%，不精确度≤0.2%

20-200ul 移液器体积增量0.2ul，黄色控制按钮

20 ul时不准确度±2.5%，不精确度≤0.7%；

100ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%；

200ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%

100-1000ul 移液器体积增量1ul，蓝色控制按钮

100 ul时不准确度±3.0%，不精确度≤0.6%；

500ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.2%；

1000ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2%

500-5000ul 移液器体积增量5ul，紫色控制按钮

500 ul时不准确度±2.4%，不精确度≤0.6%；

2500ul时不准确度±1.2%，不精确度≤0.25%；

5000ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.15%

1-10ml移液器体积增量10ul，青绿色控制按钮

1ml时不准确度±3%，不精确度≤0.6%；

5ml时不准确度±0.8%，不精确度≤0.2%；

10ml时不准确度±0.6%，不精确度≤0.15%

## 参数18：全自动罗维朋比色计

全自动罗维朋比色计是全新研制的新一代智能比色计。采用了完全自主知识产权的检测方法，填补了国内空白。本仪器消除了传统比色计测量中人为误差，准确度高，测量方法简便，极大提高了检测效率。它采用了国际上通用的罗维朋色标度为标准，能测量液体样品的色度，是粮油企业及检测机构的专业仪器。

全自动罗维朋比色计规格和参数:

1.外形尺寸：360*260*140

2.附件箱外形尺寸：200*150*50

3.仪器重量：6公斤

4.测量范围：红色：0.1～80罗维朋单位

黄色：0.1～80罗维朋单位

蓝色：0.1～40罗维朋单位

5.示值误差：≤5%

6.示值重复性：≤±0.2

7.稳定性：≤0.2 /10min

8.光源：发光二极管（LED）

9.输出方式：三位数码管显示

10.电源：AC220V±10% 50Hz

11. 工作环境：温度5～40℃ 相对湿度＜80

# 包六：自动定氮仪、纯水系统、脂肪测定仪、多功能浓缩氮吹仪、高速组织捣碎机、有机废液收集处理装置、电热真空干燥箱、瓶口分液器、万用蒸馏仪、全自动智能石墨炉消解仪、抽滤装置、天平、真空泵、数显型阿贝折光仪等

## 参数1：自动定氮仪

技术参数：

一、主要用途：用于氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。

二、工作条件：连续工作8小时以上。

三、技术指标：

*3.1采用国际AOAC等及中国国家标准GB的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法，内置滴定系统（同一厂家生产）；滴定器容量≥35ml，滴定速度＞0.5ml/秒。

*3.2 滴定系统采用正压方式，标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生。（需提供仪器内部构造相片证明）

*3.3检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%；检测时间：30mg N用时3.5分钟；200mg N用时6.5分钟；

3.4定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能，试管排废能力：200ml可在10s内排空。

* 3.5 SAfE(蒸汽平衡添加模式) ：通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。保证有酸/盐结晶时的安全蒸馏，减少了强酸强碱接触时的过热现象，保证氮元素完全转化成氨气，同时能被完全充分的吸收，从而确保定氮的精确性；SAfE时间：0-15秒；蒸馏能力：40ml/min。（需提供中英文版本用户手册，描述此功能的原理及过程）

3.6 DELAY（延时）双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式, 蒸汽发生器在0-8小时内保持待机，停止一段时间后可快速启动分析。

*3.7 蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果准确可靠。（需提供原版备件手册图纸（含备件号及描述）以证明温度传感器存在）

3.8边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。

*3.9自动旋转互锁式安全门（如果安全门没有关闭或一旦安全门被意外打开，仪器会停止所有操作）。（需提供原版资料证明驱动马达的存在）

*3.10试剂泵: 风箱泵(机械泵)，不受环境因素影响，一般终身免更换，加液量稳定;试剂泵体积0-150ml。

3.11试管在位传感器（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）；试管更换传感器，没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操

3.12蒸汽发生器液位、过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。

3.13通用型消化管接头：一个消化管接头适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。

*3.14有20位和60位进样器接口，以便后续升级，实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求（需提供产品资料及操作手册证明）

3.15可单机工作，也可以选择和专用的计算机软件联机使用。软件可无限制设置应用程序和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，天平数据可以直接传入电脑，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求。需提供产品资料及操作手册证明。

3.16消化炉指标：8位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于250ml/400ml消化管。

四. 基本配置：

4.1 8位250ml消化系统一套,包括消化炉一台、带负压的排废罩一个

4.2定氮仪系统：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个消化管夹。

4.3 附件：消化管20只(250ml)，催化剂1000片，消化管架2个。

五、技术资料：

5.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；凯氏消化手册.。

5.2针对不同样品的应用报告。

六、 售后服务及培训：

*6.1仪器生产厂家需在国内直接设有厂家销售服务公司（需提供原厂家服务中心营业执照，代理公司资质证明无效）

*6.2 质量保证期18个月，从安装调试经用户验收当天起。在北京有售后服务中心，维修响应时间为48小时

*6.3代理商需提供原厂家中国独资公司或合资公司针对本项目的售后服务承诺书

注：带“*”号指标属实质性指标，否则导致废标。

## 参数2：纯水系统（一拖二）

一、主要用途：

微生物培养基配制；玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制；为各种仪器供水；为超纯水系统作进水。

二、技术要求:

2.1该系统由自来水作进水，连续生产分析级纯水，由自来水预过滤组件，预纯化柱，智能反渗透 系统，连续电流去离子模块及纯水存储单元组成。

2.2产水量：5 L/h

*2.3内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃ -35℃间均可达到系统标称产水速率

*2.4系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST

*2.5反渗透膜自动维护功能（冲洗模式、清洗模式、定期消毒）使该系统的反渗透滤膜始终保持良好工作状态，并保证最优水质。

2.6纯水产水水质：

2.6.1电阻率：＞ 5.0 MΩ·cm＠25℃（典型值：10-15 MΩ·cm＠25℃）

2.6.2有机碳含量(TOC) ＜ 30 ppb；

2.7液晶显示屏界面：提供三级系统信息访问功能（常规使用、维护保养、系统管理）。

2.7.1常规使用：所有所需的信息均可在屏幕上直接可见

2.7.2维护保养：从主屏幕上，根据逐步说明（文本和图像），可查看到相关信息，该说明表明了将要执行的操作。

2.7.3系统管理：通过在“管理员”菜单中设置的ID 和密码，保护关键参数，如设定点。

2.8可配置60L液位控制水箱

2.8.1圆锥形底部无死角设计,可使水箱内水完全排空；

2.8.2配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染；

2.8.3有卫生防溢流装置；

2.8.4配备全量程液位传感器, 达到5%精度，

2.8.5可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,最大程度保证水质新鲜。

2.9*具有长效、抗结垢Elix模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂; 树脂由电流全自动再生; 防结垢设计，无需软化柱或防毒柱。

2.10电阻率监控

2.11*可配置信息化管理软件，实现远程监控、全系统控制、仪表板管理、分级网络登陆、水质数据记录保存等对水质数据的电子化管理要求

2.12具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，以保证系统安全。

2.13产水符合或超过ISO® 3696、ASTM® D1193、GB/T 6682 所述II 级水之量化指标, 以及EP、USP 纯水和CLSI® – CLRW 量化指标的高纯水。

三、超纯水系统参数要求：

1.技术规格

1.1该系统由去离子水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。

1.2产水流速：1.5L/min

1.3电阻率：18.2 MΩ.cm@25C

1.4总有机碳含量(TOC) ＜ 10ppb；

1.5直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

*1.6微生物：＜ 1 cfu/ml；

*1.7 内毒素：＜ 0.001Eu/ml：

* 1.8RNA酶＜0.003ng/ml

*1.9 电阻率检测仪电极常数：0.01cm-1

*1.10 电阻池灵敏常数: 0.01cm-1,电导池:316L，并有三种温度补偿模式

1.11 具有定量取水和手动取水功能

1.12 带有过程控制监视器，可显示测试过程及水质资料

1.13 具有系统检测器，在纯化柱需要更换时自动提醒用户

1.14  系统具有自动报警功能，并设置有自动停水、进水缺水保护装置，

1.15  内置低噪音直流泵，1米处< 40db

1.16 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定

*1.17 符合ASTM\CAP\CLSI标准及GLP\GMP管理规范。

## 参数3：脂肪测定仪

一、设备用途：

1.1 可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质；

1.2 快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪；

1.3 可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，如杀虫剂、除草剂等；

1.4 可萃取废水、污泥中油脂；

1.5可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等；

1.6 可为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。

二、工作条件：

2.1环境温度：（5～30）°C；

2.2相对湿度：不大于80%；

2.3自来水压力：0.1Mpa-1Mpa；

2.4供电电源：（220±22）V；（50±1）Hz；

2.5除地磁场外，无其它电磁场的干扰；

三、功能参数：

3.1测定范围：0-100%；

3.2一体式金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃～300℃；

3.3加热杯体积：150mL；

3.4溶剂回收率：≥85%；

3.5测定样品重量：0.5g～15g；

3.6处理能力：6个/批；

3.7测试时间：比传统方法缩短20-80%；

3.8全部有机溶剂均可使用，包括苯类、醚类、酮类等等，满足各种有机溶剂的使用条件；

*3.9具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种方式可任意选择；

3.10内置专业的PID控温系统，控温精度：±1℃；

*3.11外置壁挂型控制器，方便灵活，简单快捷；竖屏面板，安卓风格界面，操作简约且人性化；

3.12可自动实现萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥四大功能；

3.13预设常用试剂选项，重复实验一键轻松搞定；

3.14仪器异常实时监控系统配合乙醚泄露报警，时刻确保实验的顺利进行与人员安全；

3.15整体嵌入式金属加热，升温更快，效率更高，功耗更低；陶瓷纤维隔热，具有隔热和保温双重作用；

3.16全覆PTFE溶剂杯，增加防腐性，便于清洗；

3.17采用一键开始与暂停操作，实验过程掌控灵活；

3.18进出水路温度监控与流量控制，配合冷凝水有无实时监测，保证实验的基础上节约资源，更环保；

*3.19采用全四氟硬密封，保证溶剂通用性的同时避免有机溶剂泄露；

*3.20 安全认证：主机需通过CE 认证；售后服务通过SGS认证；

*3.21主机产品操作软件权属清晰，取得的软件企业认定证书和软件产品登记证书；

3.22企业通过国家高新技术企业认证。

四、配置清单：

主机1台，150ml玻璃溶剂杯6个，150ml铝质溶剂杯6个，外置操控系统1套，进水管1根，硅胶管（φ5*φ10）2m，硅胶管（φ8*φ12）2m，DB9数据线 （打印机）  1根，滤纸筒托架6个，密封垫片12个，电源线1根，说明书1份，合格证1张，保险丝2个，滤纸筒6个，水流量： 20L/min冷却水循环器1台。

五、售后服务

5.1仪器生产厂家需在郑州直接设有销售服务公司（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及ISO9001质量管理体系认证证书、国家软件企业认定证书）；提供厂家针对本项目的授权书。

5.2技术培训：现场对用户进行技术培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。

5.3保修：设备免费保修期一年。由供应商或生产商负责免费安装调试，定期维护，终身保修。

备注：为保证设备正规性，投标人需提供生产厂家针对本项目专项授权书和售后服务承诺书。

## 参数4：多功能浓缩氮吹仪

一、产品功能：

多功能样品浓缩仪集自动、创新为一体，分别从温度、吹扫面积、气体流速等专业角度进行研发设计，最大化的缩短样品试剂的浓缩时间。仪器采用水浴加热方式，保证样品受热均匀；斜吹式吹嘴设计结合氮气吹扫，不仅能够有效的增加样品吹扫面积，加快样品蒸发速度，减少浓缩时间，同时可防止气流突变导致的试剂飞溅和交叉污染。仪器采用环保式的排风设置和快插式排水阀设计，便于废气、废水的回收和排放，使仪器更加整洁；智能化的触摸面板，也便于仪器运行状态的实时监控。

二、主要应用领域：食品分析、环境分析、生物分析、制药药检等样品的氮吹浓缩。

三、性能参数要求：

工作电压及频率：220V，50Hz；

最大输出功率：600W；

外部供给氮气气压范围≤100Psi；

正常工作压强 0~60Psi；

四、技术要求：

4.1*32个样品位，采用氮吹、水浴加热的方式对样品进行快速浓缩。

4.2*4个通道气路独立控制，每个通道8个样品位，样品处理数灵活。

4.3*适用于实验室常用1.5mL、2mL 、15mL离心管以及50mL离心管，免除了样品转移。

4.4倾斜式创新吹嘴设计，极大提高浓缩速率，省时省气。

4.5可调节式吹针：闭盖状态下，通过外部旋钮可对吹针角度进行调节。

*4.6不锈钢可拆卸式吹针：每个气嘴都可独立拆卸、更换。

*4.7仪器具有程序升压功能，压力可调，有效避免样品损失、节约氮气，真正实现快速浓缩。

4.8水浴加热：采用新式导向加热膜技术，受热更均匀；样品架导流孔设计，使受热水体流动达到充分混匀，确保样品受热均匀。

4.9、7寸LCD彩色触摸屏智能图形化操作界面：实时显示温度、压力和时间等参数。

*4.10双侧透明玻璃窗设计，内设LED彩色灯带对浓缩状态进行提示，实现远距离观察浓缩状态。

4.11灯带开关，可实现避光浓缩。

4.12开盖悬停设计，上盖可以悬停在任意位置，取样方便、安全。

4.13保护配置：浓缩终点自动停止水浴加热；蜂鸣器报警；超温停止加热。

4.14废气处理：仪器内置风扇引导废气排放，无需占用通风橱空间。

4.15仪器选材：不锈钢材料或耐化学试剂塑料，能经受实验室特殊环境长时间考验。

五、仪器配置要求：

主机                   1台

电源线                 1根

排水管                 1根

氮气管路               1根

使用说明书（装箱单、合格证、说明书）1套

50mL试管架            1个

50mL标准离心管       32个

备注：为保证设备正规性，投标人需提供生产厂家针对本项目专项授权书和售后服务承诺书。

## 参数5：高速组织捣碎机

1.马达输入 / 输出功率: 700 / 500 W；

2.处理量 (H2O): 1–2,000 ml；

3.速度调整: 无级调速；

4.速度范围: 3,000 – 25,000 rpm；

5.速度显示: 数字；

*6.即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性；

7.最大工作粘度:5000mPas；

8.空载噪音: 75 dB (A)；

9.过载保护: 是；

*10.可选一次性分散刀具用于处理生物样品。可选滚珠轴承分散刀具用于在真空或压力环境下处理样品。可选锯齿刀头处理纤维类样品。

*11.可选配缓流器，用于阻止漩涡的产生，并阻止空气进入介质；

*12.可选配分散刀具清洁工具

13.允许环境温度:5–40 ℃；

14.允许相对湿度:80%

15.保护等级 DIN EN 60529：IP20；

*16.质保：2+1年。

## 参数6：有机废液收集处理装置

1.用途：用于处理重金属、酸类、有机试剂等废液。

2. 工作条件：电源：220伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃。

3. 技术指标要求：

3.1废液处理方式：吸附、中和、实验室专用焚烧炉；

3.2废液处理量：有机试剂1-2L/h，重金属20L/h，酸类大于100L/h；

3.3废液处理率：有机试剂99.9%，重金属99.9%，酸类：100%；

3.4燃烧废气回收模式：环保型有机废气回收装置；

3.5处理后废液排放：自动传感器识别，达标后自动排放（酸类）；

3.6处理效果：符合国家废液处理排放相关国家标准（附带环保监测报告）；

3.7操作模式：LED触摸屏；

3.8废液进液方式：自动进样；

3.9燃烧气体：液化煤气；

3.10燃烧监控：熄火自动切断燃气、漏气自动报警；

3.11燃烧炉膛：304不锈钢；

3.12管路材料：聚四氟乙烯。

4. 主要配置

4.1主机1套；

4.2废液桶3个；

4.3液化气罐1套；

4.4尾气处理装置一套。

备注：为保证设备正规性，投标人需提供生产厂家盖章的彩页。

## 参数7：电热真空干燥箱

一、产品参数要求：

1.长方体工作室采用优质钢板或不锈钢板。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。

2.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

3.微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。

4.加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。

5.采用平板式加热器，均匀分布在工作室外壁。
6.加热器直接装入工作室底部升温快。

7.电源电压：220V ,50Hz；

8.控温范围：RT+10℃～250℃；

9.消耗功率：2160W；

10.温度波动：±1℃；

11.真空度：8.<133pa；

12.工作室尺寸：450×450×450mm；

13.工作室材料：1Grl8Ni9Ti。

## 参数8：瓶口分液器

*1.浮动活塞原理，操作顺滑；

*2.试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃， 陶瓷，ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP (排液管安全旋盖) 材质；

*3.最小量程至最大量程10倍量程跨度；

4.旋转式阀门模块；

*5.机械数字屏幕显示量程，更直观；

6.随包装附原厂出厂性能证书；

7.带安全阀型号适用：安全回流阀可回流试剂；

*8.可更换进液阀，排液阀，吸液管，配伸缩式吸液管；

9.易于拆卸清洗；

10.后期可扩展选配的延长分液管，干燥管；

11.可121℃ 高压湿热灭菌；

12.机身标识DE-M资格认证；

*13.EasyCalibration易校准技术，校准后外部可见；

*14 .未安装排液管时棑液阀关闭，保证操作者安全；

15.根据量程不同，附赠3-5个转接环用于适配各种试剂瓶；

*16.量程0.1-1ml的分刻度为0.005ml，A% ≤ ±0.6，CV% ≤ ±0.2；

*17.量程0.2-2ml的分刻度为0.01ml， A% ≤ ±0.5，CV% ≤ ±0.1；

*18.量程0.5-5ml的分刻度为0.02ml， A% ≤ ±0.5，CV% ≤ ±0.1；

*19.量程1-10ml的分刻度为0.05ml， A% ≤ ±0.5，CV% ≤ ±0.1；

*20.量程2.5-25ml的分刻度为0.1ml， A% ≤ ±0.5，CV% ≤ ±0.1；

*21.量程5-50ml的分刻度为0.2ml， A% ≤ ±0.5，CV% ≤ ±0.1。

## 参数9：万用蒸馏仪

一、仪器用途：用于检测水样中的挥发酚、氨氮、氰化物等项目的蒸馏预处理及食品中二氧化硫残留的蒸馏实验。

二、仪器配置要求：

主机一台、冷凝管8只、500mL蒸馏瓶8只、三爪万用夹6个、250mL玻璃容量瓶+配套瓶塞8只、合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份。

三、技术参数要求：

1、加热方式：采用进口远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热，单孔功率最大功率不小于800W（提供相关证明文件）。

2、陶瓷加热炉底部采用镀金隔热层，热过程无明火加热、防水、防止短路。

3、整机带有微沸调节，自动调节加热功率，防止实验过程中爆沸。

4、加热单元：≥6个，可单孔；

5、升温时间：5-8min；

6、蒸馏速度：2-12mL/min（可调）；

7、蒸馏终点控制：采用双重控制模式，可同时设置蒸馏仪体积重量和蒸馏时间，自动停止加热。

8、蒸馏结束自动锁定溜出液，量程范围应在1-500mL间；

9、单孔功率：0-800W或更高功率（单炉、可调）；

10、整机功率：0-4800W或更高功率（可调；）

11、冷却方式：封闭式内循环回流系统，无需外接冷却水源，配有压缩机制冷+风冷双重制冷降温内循环系统。

12、具有防倒吸功能：设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能。

13、时间控制：0-200min（可调）可通设置蒸馏时间自动停止工作。

14、具有一键式水箱加水功能，达到液位，蜂鸣报警，自动停止加水。

15、接收瓶规格：接收瓶不受限制（容量瓶、锥形瓶、量筒等均可）。

16、所需设备能够提供省级及以上质检部门出具的针对该产品的质检报告。

备注：为保证设备正规性，投标人需提供生产厂家针对本项目专项授权书和售后服务承诺书。

## 参数10：全自动智能石墨炉消解仪

1 用途:常压下实现对样品的消解，无需赶酸和转移，大大降低了实验人员的劳动强度。

2 工作条件:电源：220伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃。

3 技术指标要求:

3.1加热方式：石墨块加热；

3.2最高温度：450℃；

3.3温度精度：±0.5℃；

3.4保护方式：高温自动断电保护；

3.5仪器面板材料：304不锈钢/聚四氟乙烯；

3.6操作方式：触摸屏；

3.7升模式温：多阶自动程序升温；

3.8消解样品数：16（25ml）；

3.9废气回收模式：环保型自动全回收酸气装置；

3.10消解回流方式：自动回流装置；

3.11消解转移方式：无需转移；

3.12赶酸模式：自动赶酸；

3.13消解液添加方式:自动添加消解液；

3.14消解液添加精度:0.1ml。

4 主要配置要求：

4.1主机一套(含酸气回收装置)；

4.2专用消解器16只；

4.3管路1套；

4.4工具/说明书/合格证1套。

## 参数11：抽滤装置

1.主要用于HPLC流动相的过滤，并具有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净，防止HPLC液路的堵塞。

2.材质要求：特硬优质玻璃材料，可供高温高压下灭菌使用。

3.组成要求：

1.三角积液瓶、2.砂心过滤头、3.滤杯、4.固定夹、5.防尘盖、6.胶管、7.胶管链接器。

## 参数12：天平

分析天平：220g/1mg     采购人需求：2台

电子天平：500g/0.01g   采购人需求：1台

电子天平：300g/0.01g   采购人需求：2台

## 参数13：真空泵

1.真空泵要求为双级直联结构旋片式真空泵、可与冷冻干燥、密封容器等配套抽除空气或净真空基本设备。

2.具有体积小、重量轻、噪声低、使用方便等优点。

3.工作电压：AC220V 50Hz

4.额定功率：0.37KW

5.抽气速率：2L

6.极限真空：6X10-2

7.转速：1400转/分。

注：参与投标的供应商所投标产品为进口产品的，须提供生产制造商或获得投标产品生产制造商正式授权文件的代理商；国产产品投标不需要授权。未标明特别质保期的设备，质保期为一年；所有出具数据的仪器，需提供有效期内的检定证书。

五、评标方法和评标标准

评标方法：综合评分法

| 序号 | 评分规则 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分值 | 评分标准 |
| 投标 报价 （30分） | 投标报价30分 | 有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效投标人的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的投标人报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务 部分 （17分） | 投标人综合评价12分 | 投标人提供2017年1月1日以来投标人合同业绩，合同金额不低于100万元，提供类似业绩【应提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书(或竣工备案表)，三者缺一不可。】，有一项得4分，最高得12分。【开标时需提供原件，且原件与投标文件复印件保持一致，否则不得分】 |
|  | 信用等级5分 | 提供信用评估报告。信用等级为AAA级得5分，AA级得4分，A级得3分，提供信用等级证书和信用评估报告。【开标时需提供原件，且原件与投标文件复印件保持一致，否则不得分】 |
| 技术 部分 （50分） | 主要技术参数评审 40分 | 1、投标人所投产品技术规格及参数满足招标文件要求的，得基本分25分；技术规格及主要参数有一项不满足招标文件要求的，在基本分的基础上扣2分，带*或★号的技术参数不满足的扣4分，扣完为止； 2、为保证可靠的正品质量和售后服务质量，根据投标企业所投货物技术参数等因素，评委综合对比分为三挡打分，一档11-15分，二挡6-10分，三挡1-5分。 |
|  | 服务承诺10分 | 1、评委根据各投标人的售后服务承诺，是否有具体的违约责任承诺，保证措施是否具有针对性等因素综合对比分为三挡打分，一档4-6分，二挡2-3分，三挡1分； 2、投标人提供的供货应急预案是否科学合理，对供货过程中的突发情况能否有效解决，评委综合对比分为三挡打分，一档3-4分，二挡2分，三挡1分； |
| 其他 要求 （3 分） | 投标文件制作 3分 | 投标人所提供的所有材料都必须按要求装订到投标文件中，投标文件须胶装订、有详细 的目录、页码。未按要求装订、无详细目录、页码的投标文件视情况扣分。 |
| 序号 | 评分规则 |  |
|  | 分值 | 评分标准 |
| 投标 报价 （30分） | 投标报价30分 | 有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效投标人的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的投标人报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务 部分 （17分） | 投标人综合评价12分 | 投标人提供2017年1月1日以来投标人合同业绩，合同金额不低于100万元，提供类似业绩【应提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书(或竣工备案表)，三者缺一不可。】，有一项得4分，最高得12分。【开标时需提供原件，且原件与投标文件复印件保持一致，否则不得分】 |
|  | 信用等级5分 | 提供信用评估报告。信用等级为AAA级得5分，AA级得4分，A级得3分，提供信用等级证书和信用评估报告。【开标时需提供原件，且原件与投标文件复印件保持一致，否则不得分】 |
| 技术 部分 （50分） | 主要技术参数评审 40分 | 1、投标人所投产品技术规格及参数满足招标文件要求的，得基本分25分；技术规格及主要参数有一项不满足招标文件要求的，在基本分的基础上扣2分，带*或★号的技术参数不满足的扣4分，扣完为止； 2、为保证可靠的正品质量和售后服务质量，根据投标企业所投货物技术参数等因素，评委综合对比分为三挡打分，一档11-15分，二挡6-10分，三挡1-5分。 |
|  | 服务承诺10分 | 1、评委根据各投标人的售后服务承诺，是否有具体的违约责任承诺，保证措施是否具有针对性等因素综合对比分为三挡打分，一档4-6分，二挡2-3分，三挡1分； 2、投标人提供的供货应急预案是否科学合理，对供货过程中的突发情况能否有效解决，评委综合对比分为三挡打分，一档3-4分，二挡2分，三挡1分； |
| 其他 要求 （3 分） | 投标文件制作 3分 | 投标人所提供的所有材料都必须按要求装订到投标文件中，投标文件须胶装订、有详细 的目录、页码。未按要求装订、无详细目录、页码的投标文件视情况扣分。 |

供应商若为中小企业且符合《工信部联企业（2011）300号》文中规定的中小企业划分标准的。（供应商须填写《中小企业声明函》且其投标文件中须附财务报告等相关证明材料），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

评标委员会按本章第1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

供应商得分= 报价得分+ 商务部分+技术部分 +其他要求。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商应当提供评标时所需的相关证明材料的原件，并在投标文件中附上相应的复印件。

七、联系方式

联系人：谢先生；联系电话：0374-6165866

递交书面材料地址：长葛市葛天大道东段南侧张辽路东侧

长葛市质量技术监督检验测试中心

2019年04月08日