**鄢陵县畜牧局便携式核酸检测箱采购项目**

**采购需求**

**一、项目概况**

（一）项目名称：鄢陵县畜牧局便携式核酸检测箱采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容：便携式核酸检测箱一台。

（四）预算金额：150000元；最高限价：150000元；

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订之日起 30 日历天内

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县畜牧局

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

1. **投标人资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，且营业执照经营范围包含本次招标项目。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

**四、采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** |
| 1 | 便携式核酸检测箱 | 1. 设备主机必须基于核酸检测技术，包含但不限于恒温扩增PCR法、荧光定量PCR法等技术方法，用于突发、新发疫情和传染病的快速检测，适用于非洲猪瘟、经典猪瘟、蓝耳病、口蹄疫、圆环病毒、伪狂犬、禽流感、布氏杆菌等快速的检测。  2.配套高防护箱，可适用于实验室以及现场室外检测，可使用220V交流和12V车载电源供电以及蓄电池盒三种模式供电，蓄电池盒充电一次可连续工作不小于2小时，确保完成一次检测。  3. 设备外箱采用抗压、防撞击、防腐蚀箱体设计，满足现场野外检测需求。  4 .设备具备有线/无线网络数据通讯功能，方便数据存储和传输，所有检测项目的结果可自动上传数据平台。  5. 设备光学模块技术参数：  5.1设备光源：LED  5.2 设备检测头：光电二极管  5.3 设备检测通道数大于等于2通道  5.4 设备预热时间≤1秒  5.5 荧光强度检测重复性：CV≤3%  5.6 荧光强度检测精密度：CV≤5%  5.7 样本检测重复性：CV≤3%  6 .设备热力学模块技术参数：  6.1 设备温度模块：半导体  6.2 设备平均升降温速度（50℃-90℃）：≥1.5℃/s  6.3 设备模块控温精度：≤±0.4℃  6.4 设备温度准确度：≤±0.4℃  6.5 设备模块温度均一性：≤±1℃  6.6 设备温度区间：4-100℃  7. 设备通量：≥8孔  8. 设备反应体积：15-150uL  9. 设备主机无需调试校正，方便快速使用（适应车载使用）  10 .设备主机重量：≤3kg（基本配置条件下）  11. 设备主机尺寸：≤250×200×100mm（L×W×H）。 |

（二）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后30日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价：150000元，超出者为无效投标。

6、质保一年，不响应者为无效投标。

7、投标人须提供检测箱生产许可证。

（三）验收标准

1、本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、按照国家及行业相关标准验收。

**五、评标办法及评标标准**

**（一）评标方法：综合评分法**

**（二）综合评分法评标标准：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | 价格分值：30分  商务部分: 40分  技术部分：30分 | |
| 一、价格部分（满分30分） | | |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价  评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 满分30分 |
| 二、商务部分（满分40分） | | |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 制造商实力 | 1、提供专业实验室仪器低温环境下使用检测报告得4分  2、提供设备温度准确度检测报告得4分  3、提供控温精度检测报告得4分  4、提供生产厂家医疗器械产品注册证得4分  5、所投产品生产厂家具有ISO13485医疗器械质量管理体系和ISO9001质量管理体系认证的，每提供一项得4分，满分8分 | 满分24 分 |
| 企业实力 | 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似业绩合同每提供一份得3分，满分12分。（以中标通知书和签订合同为准） | 满分  16分 |
| 售后服务专业技术人员资格证每提供一人得2分，满分4分 |
| 三、技术部分（满分30分） | | |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 培训方案 | 投标人提供的培训方案及拟派出培训人员的资格情况，进行横向比较：  优秀18分，良好12分，一般5分 | 满分18分 |
| 服务承诺 | 投标人提供的质保期内、外的售后服务承诺的内容、方式、质量保证措施时间等方面进行横向比较：  优秀12分，良好8分，一般4分 | 满分12分 |

**六、采购资金支付**

（一）支付方式：直接支付

（二）支付时间及条件：项目验收合格后,一次性付清。

七、联系方式

联系人姓名：夏女士      联系电话：15939906299

单位地址：鄢陵县锦华路试验中学西邻

鄢陵县畜牧局