**鄢陵县残疾人康复辅助器具采购项目**

**采购需求**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县残疾人康复辅助器具采购项目（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：普通手动轮椅220台

（四）预算金额：140800元；最高限价：140800元

（五）交货期：合同签订后15日历天内

（六）交付地点：鄢陵县残疾人联合会

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

（九）标段划分：本项目共划分一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 轮椅  (普通手动) | 1.产品应符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。  2.针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：  （1）手驱动后轮；  （2）车架采用高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥22mm、壁厚＞1.5mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠；  （3）座宽，440-460mm。软座, 材质高强度、透气性好，中间夹层为＞400d的帆布，座面平整，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；  （4）配有海绵座垫，密度30-40d，厚度40-50mm。外套采用密度600d牛津布，透气、防水；  （5）固定阶梯式扶手；  （6）脚踏支架可外旋，配有小腿带；  （7）前轮为直径8英寸高品质PU实心轮胎；后轮为直径24英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用13#的36根辐条；  （8）驻车装置制动后不能高于座面，不得超过脚踏支架安装杆；  （9）静载荷≥100kg。 | 台 | 220 | 是 |

（二）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后15日历天内，不响应者为无效投标。

5、最高限价：140800元 ，超出者为无效投标。

6、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

7、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

8、投标人须提供所投产品照片。

9、投标人须提供由国家级残疾人辅助器具检测资质的机构出具的该产品3年内的质量检测报告。

10、根据豫残联[2016]136号文件要求，基本型辅助器具10％的经费用于筛查、训练和培训等适配用途。根据该文件要求，本次采购由供应商按照中标金额的10%支付以上用途所需费用。中标人在签订采购合同后须根据采购人的书面函件，向采购人选定的辅助器具服务机构在约定的时间内支付该费用。

11、供应商投标文件中须提供售后服务承诺。服务承诺中须包含但不限于明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

中标人为代理商的，中标后还须提供其与生产厂家签署的售后服务合同书。

12、投标人中标后须提供康复知识、产品使用知识培训。

13、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、质保、税金等一切费用），如有采购文件中没有明确，而本项目必须的各种费用均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、采购人将在验收阶段对中标产品进行随机抽检，若检测相关产品不符合招标产品技术参数或国家标准的有关标准视为不合格。有权拒绝收货。由此产生的后果由中标人承担，产品抽检费由中标人承担。

五、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：货物经验收合格支付合同总价款的90%，剩余10%，一年无质量问题一次性付清。

六、联系方式

联 系 人：尹会琴

联系电话：13639667006

单位地址：鄢陵县残疾人联合会（鄢陵县人民路中段）

鄢陵县残疾人联合会

2019 年 8 月 20 日