**禹州市人民医院所需医用吊桥等医疗设备采购项目（不见面开标）变更公告**

各潜在投标人：

一、项目名称：禹州市人民医院所需医用吊桥等医疗设备采购项目

采购编号：YZCG-DL2020033

采购预算、采购限价：40万元

**二、更正事项及内容**

原中标文件中“第二章采购需求参数一：医用吊桥主要技术参数及要求填写缺项”**现变更为以下内容：**

**“（1）设备名称：**吊桥。

**（2）数量：**1套（5床位）。

**（3）设备用途及说明：**集成氧气终端、负压终端，网络接口、电源、输液杆、照明、设备存放台等设施，用于病人的诊断与治疗。

**（4）主要技术参数及要求：**

1. 吊桥所用的气体终端为全金属结构（密封圈除外）插拔式自封快速接头，颜色及形状不同，不具有互换性；接插次数≥20000次，通、断、拔三种状态，可带气维修；断开无操作时可防脱落；配有与之配套的快速插头；设备内医气管道采用进口品牌环保医用耐高压产品。

2. 设备主体采用不低于6063高强度铝合金型材，圆弧形设计，表面无锐角，采用环保和抗菌粉末材料静电喷涂亚光处理，防腐蚀、易清洗消毒。

1. 工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:5KVA；
2. 桥身长2400--2800mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；
3. 塔体（吊柱式）： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下：

5.1 仪器平台：3层（高度可调），圆角防撞设计；

5.2 气体终端标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；采用二次密封，带三状态（通、断、拔）；

5.3 电源插座：12个、220V 、10A；

5.4 接地端子：2个；

5.5 网络接口：RJ45 1个；

5.6 不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

5.7 储物篓1个；

5.8 抽屉1个；

5.9 配置机械阻尼刹车制动；

5.10 旋转角度：0 -- 340°；

5.11 塔体净载重量：≥150kg。

6. 吸顶式安装，稳定牢固。

7. 院内氧气、压缩气体与吊桥连接的管道安装。

8. EICU室内的装修。

**（5）其他要求：**

1.免费培训医师、技师、操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。

2.公司信誉度高，具有完善的售后服务，设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场。

3.提供设备使用说明书。

4.设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

5.整机质保期：3年，终身维护，在质保期内维修工程师提供至少1次的上门维护保养工作。

6.付款方式：设备安装验收培训使用合格后，一个月付全款的70%，剩余30%满一年付清。**”。**

**三、其他事项不变。**

四、**联系方式**

采购单位：禹州市人民医院

地址：禹州市康复路1号

联系人：席先生

联系电话：0374-6068578

代理机构：中科经纬工程技术有限公司

联系人：郭先生

联系电话：18637410597

行政主管部门：禹州市卫生健康委员会